## 150 Points
Zero Input Current
Vout | -2.54mV
# | code | keithley_Iin | meas i_in | meas vout | exp vout | delta | %FSR | Gain Correction | cal vout | cal delta | cal %FSR | Uncalibrated Error
1 | 0 | -9.0365e-12 | 3.5373e-07 | -0.0025568 | 1.7333e-06 | -0.0025585 | -0.052205 | 0.99927 | -1.4911e-05 | -1.6645e-05 | -0.00033963
2 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 1.9278e-05 | -0.0024539 | 9.4463e-05 | -0.0025484 | -0.051998 | Offset Correction @ 0 | 8.7884e-05 | -6.579e-06 | -0.00013424
3 | 5e-05 | 5.0003e-05 | 4.5454e-05 | -0.0023225 | 0.00022272 | -0.0025452 | -0.051933 | -0.00254 | 0.00021922 | -3.5054e-06 | -7.1526e-05
4 | 7.5e-05 | 7.5003e-05 | 7.1276e-05 | -0.0021986 | 0.00034925 | -0.0025479 | -0.051988 |  | 0.00034299 | -6.2633e-06 | -0.0001278
5 | 0.0001 | 0.0001 | 9.4622e-05 | -0.0020449 | 0.00046365 | -0.0025085 | -0.051185 |  | 0.00049663 | 3.298e-05 | 0.00067294
6 | 0.000125 | 0.00012499 | 0.00012204 | -0.001944 | 0.00059797 | -0.002542 | -0.051868 |  | 0.00059741 | -5.5842e-07 | -1.1394e-05
7 | 0.00015 | 0.00015002 | 0.00014609 | -0.0018519 | 0.00071584 | -0.0025678 | -0.052394 |  | 0.0006894 | -2.644e-05 | -0.00053949
8 | 0.000175 | 0.00017503 | 0.00016997 | -0.0017051 | 0.00083283 | -0.002538 | -0.051786 |  | 0.00083611 | 3.281e-06 | 6.6946e-05
9 | 0.0002 | 0.00020005 | 0.00019225 | -0.0015937 | 0.00094203 | -0.0025357 | -0.051739 |  | 0.0009475 | 5.4734e-06 | 0.00011168
10 | 0.000225 | 0.00022504 | 0.00022497 | -0.0014669 | 0.0011024 | -0.0025693 | -0.052424 |  | 0.0010742 | -2.8187e-05 | -0.00057514
11 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00024531 | -0.0013445 | 0.001202 | -0.0025465 | -0.05196 |  | 0.0011965 | -5.5368e-06 | -0.00011298
12 | 0.000275 | 0.00027499 | 0.00027166 | -0.0011937 | 0.0013311 | -0.0025249 | -0.051519 |  | 0.0013471 | 1.5974e-05 | 0.00032594
13 | 0.0003 | 0.00030003 | 0.00029501 | -0.0011019 | 0.0014455 | -0.0025475 | -0.05198 |  | 0.0014389 | -6.6833e-06 | -0.00013637
14 | 0.000325 | 0.00032505 | 0.0003226 | -0.00094862 | 0.0015807 | -0.0025293 | -0.05161 |  | 0.0015921 | 1.1342e-05 | 0.00023143
15 | 0.00035 | 0.00035004 | 0.00034701 | -0.00086622 | 0.0017003 | -0.0025665 | -0.052369 |  | 0.0016744 | -2.5919e-05 | -0.00052886
16 | 0.000375 | 0.00037502 | 0.00037106 | -0.00068599 | 0.0018182 | -0.0025042 | -0.051097 |  | 0.0018545 | 3.6319e-05 | 0.00074106
17 | 0.0004 | 0.00039999 | 0.00039936 | -0.00057878 | 0.0019568 | -0.0025356 | -0.051738 |  | 0.0019616 | 4.7864e-06 | 9.7664e-05
18 | 0.000425 | 0.00042501 | 0.00042341 | -0.00046938 | 0.0020747 | -0.0025441 | -0.051911 |  | 0.002071 | -3.7428e-06 | -7.637e-05
19 | 0.00045 | 0.00045003 | 0.00044817 | -0.00034329 | 0.002196 | -0.0025393 | -0.051814 |  | 0.002197 | 9.2164e-07 | 1.8806e-05
20 | 0.000475 | 0.00047505 | 0.00047152 | -0.00021451 | 0.0023104 | -0.0025249 | -0.05152 |  | 0.0023256 | 1.5211e-05 | 0.00031037
21 | 0.0005 | 0.00050003 | 0.00049946 | -9.366e-05 | 0.0024474 | -0.002541 | -0.051848 |  | 0.0024464 | -9.5082e-07 | -1.9401e-05 | Calibrated Error
22 | 0.000525 | 0.00052499 | 0.00052316 | -6.773e-06 | 0.0025635 | -0.0025703 | -0.052445 |  | 0.0025332 | -3.0257e-05 | -0.00061738
23 | 0.00055 | 0.00055002 | 0.00055057 | 0.00010787 | 0.0026978 | -0.0025899 | -0.052846 |  | 0.0026478 | -5.0021e-05 | -0.0010207
24 | 0.000575 | 0.00057504 | 0.00057587 | 0.0002776 | 0.0028217 | -0.0025441 | -0.051912 |  | 0.0028174 | -4.3462e-06 | -8.8682e-05
25 | 0.0006 | 0.00060006 | 0.00059744 | 0.00036696 | 0.0029275 | -0.0025605 | -0.052246 |  | 0.0029067 | -2.0773e-05 | -0.00042387
26 | 0.000625 | 0.00062505 | 0.0006215 | 0.00048359 | 0.0030453 | -0.0025618 | -0.052271 |  | 0.0030232 | -2.2102e-05 | -0.00045098
27 | 0.00065 | 0.00065001 | 0.00064838 | 0.00062192 | 0.0031771 | -0.0025551 | -0.052136 |  | 0.0031615 | -1.5599e-05 | -0.00031829
28 | 0.000675 | 0.00067499 | 0.00067243 | 0.00078341 | 0.0032949 | -0.0025115 | -0.051246 |  | 0.0033228 | 2.7916e-05 | 0.00056961
29 | 0.0007 | 0.00070003 | 0.00069684 | 0.00089131 | 0.0034145 | -0.0025232 | -0.051485 |  | 0.0034307 | 1.615e-05 | 0.00032953
30 | 0.000725 | 0.00072504 | 0.00071966 | 0.0010359 | 0.0035263 | -0.0024904 | -0.050815 |  | 0.0035752 | 4.8857e-05 | 0.00099691
31 | 0.00075 | 0.00075003 | 0.00074442 | 0.0011232 | 0.0036476 | -0.0025244 | -0.05151 |  | 0.0036624 | 1.4745e-05 | 0.00030087
32 | 0.000775 | 0.00077501 | 0.00077024 | 0.0012294 | 0.0037742 | -0.0025447 | -0.051924 |  | 0.0037686 | -5.6099e-06 | -0.00011447
33 | 0.0008 | 0.00079997 | 0.00079694 | 0.0013559 | 0.003905 | -0.0025491 | -0.052013 |  | 0.0038949 | -1.0096e-05 | -0.00020601
34 | 0.000825 | 0.00082498 | 0.0008233 | 0.0014891 | 0.0040342 | -0.002545 | -0.05193 |  | 0.004028 | -6.1177e-06 | -0.00012483
35 | 0.00085 | 0.00084999 | 0.00084647 | 0.0016539 | 0.0041477 | -0.0024938 | -0.050884 |  | 0.0041927 | 4.5044e-05 | 0.00091911
36 | 0.000875 | 0.00087502 | 0.00087158 | 0.0017663 | 0.0042707 | -0.0025045 | -0.051103 |  | 0.004305 | 3.4219e-05 | 0.00069823
37 | 0.0009 | 0.00089999 | 0.00089316 | 0.0018673 | 0.0043765 | -0.0025092 | -0.051199 |  | 0.0044059 | 2.9428e-05 | 0.00060047
38 | 0.000925 | 0.00092495 | 0.00091774 | 0.001986 | 0.0044969 | -0.002511 | -0.051235 |  | 0.0045245 | 2.7591e-05 | 0.00056297
39 | 0.00095 | 0.00094996 | 0.00094604 | 0.0021018 | 0.0046356 | -0.0025338 | -0.051701 |  | 0.0046402 | 4.6462e-06 | 9.4804e-05
40 | 0.000975 | 0.00097499 | 0.00096709 | 0.0022493 | 0.0047387 | -0.0024894 | -0.050796 |  | 0.0047877 | 4.8929e-05 | 0.00099837
41 | 0.001 | 0.001 | 0.00099804 | 0.0023664 | 0.0048904 | -0.002524 | -0.051501 |  | 0.0049046 | 1.4264e-05 | 0.00029104
42 | 0.0015 | 0.0015002 | 0.0014956 | 0.0048138 | 0.0073282 | -0.0025143 | -0.051304 |  | 0.0073504 | 2.2156e-05 | 0.00045208
43 | 0.002 | 0.0020006 | 0.0019968 | 0.0072607 | 0.0097842 | -0.0025236 | -0.051492 |  | 0.0097954 | 1.116e-05 | 0.00022772
44 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025001 | 0.0097284 | 0.012251 | -0.0025222 | -0.051465 |  | 0.012261 | 1.0711e-05 | 0.00021856
45 | 0.003 | 0.0030001 | 0.0029968 | 0.01216 | 0.014684 | -0.0025241 | -0.051502 |  | 0.014691 | 7.0879e-06 | 0.00014462
46 | 0.0035 | 0.0035005 | 0.0035022 | 0.014629 | 0.017161 | -0.0025316 | -0.051656 |  | 0.017159 | -2.21e-06 | -4.5095e-05
47 | 0.004 | 0.0039999 | 0.0040033 | 0.017069 | 0.019616 | -0.0025471 | -0.051973 |  | 0.019597 | -1.9528e-05 | -0.00039847
48 | 0.0045 | 0.0045004 | 0.0044948 | 0.019482 | 0.022025 | -0.0025422 | -0.051873 |  | 0.022008 | -1.6382e-05 | -0.00033426
49 | 0.005 | 0.0050002 | 0.004995 | 0.021966 | 0.024475 | -0.0025093 | -0.051201 |  | 0.02449 | 1.4729e-05 | 0.00030054
50 | 0.0055 | 0.0055001 | 0.0054944 | 0.024397 | 0.026923 | -0.0025259 | -0.05154 |  | 0.026919 | -3.6409e-06 | -7.4291e-05
51 | 0.006 | 0.0060006 | 0.0059927 | 0.026876 | 0.029364 | -0.0024878 | -0.050762 |  | 0.029397 | 3.2679e-05 | 0.00066679
52 | 0.0065 | 0.0065001 | 0.006502 | 0.029294 | 0.03186 | -0.0025658 | -0.052355 |  | 0.031813 | -4.7143e-05 | -0.00096192
53 | 0.007 | 0.0070001 | 0.006994 | 0.031779 | 0.034271 | -0.0024918 | -0.050845 |  | 0.034296 | 2.5055e-05 | 0.00051123
54 | 0.0075 | 0.0075004 | 0.0075002 | 0.034223 | 0.036751 | -0.0025286 | -0.051595 |  | 0.036738 | -1.3503e-05 | -0.00027553
55 | 0.008 | 0.0079997 | 0.0079967 | 0.036704 | 0.039184 | -0.0024797 | -0.050598 |  | 0.039217 | 3.3588e-05 | 0.00068535
56 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0084961 | 0.03911 | 0.041631 | -0.0025212 | -0.051444 |  | 0.041621 | -9.6148e-06 | -0.00019619
57 | 0.009 | 0.0089999 | 0.0089947 | 0.041566 | 0.044074 | -0.0025084 | -0.051183 |  | 0.044075 | 1.3581e-06 | 2.7711e-05
58 | 0.0095 | 0.0094996 | 0.0094926 | 0.044026 | 0.046514 | -0.0024874 | -0.050754 |  | 0.046534 | 2.0607e-05 | 0.00042047
59 | 0.01 | 0.01 | 0.0099997 | 0.046513 | 0.048998 | -0.0024854 | -0.050714 |  | 0.049019 | 2.0756e-05 | 0.00042352
60 | 0.02 | 0.020006 | 0.019998 | 0.095604 | 0.097988 | -0.0023841 | -0.048645 |  | 0.098074 | 8.6456e-05 | 0.0017641
61 | 0.03 | 0.030001 | 0.029997 | 0.14458 | 0.14699 | -0.0024073 | -0.04912 |  | 0.14701 | 2.7607e-05 | 0.00056331
62 | 0.04 | 0.039998 | 0.039996 | 0.19357 | 0.19598 | -0.0024079 | -0.049131 |  | 0.19597 | -8.578e-06 | -0.00017503
63 | 0.05 | 0.050003 | 0.05 | 0.24262 | 0.245 | -0.002377 | -0.048501 |  | 0.24499 | -1.3342e-05 | -0.00027224
64 | 0.06 | 0.060007 | 0.060002 | 0.29165 | 0.29401 | -0.0023598 | -0.048151 |  | 0.29398 | -3.1818e-05 | -0.00064923
65 | 0.07 | 0.070003 | 0.069993 | 0.34069 | 0.34296 | -0.0022757 | -0.046435 |  | 0.34298 | 1.6616e-05 | 0.00033903
66 | 0.08 | 0.079996 | 0.079993 | 0.38967 | 0.39197 | -0.0022997 | -0.046923 |  | 0.39192 | -4.2908e-05 | -0.00087551
67 | 0.09 | 0.089999 | 0.089993 | 0.43875 | 0.44097 | -0.0022217 | -0.045332 |  | 0.44097 | -5.8229e-07 | -1.1881e-05
68 | 0.1 | 0.1 | 0.099992 | 0.48777 | 0.48996 | -0.0021893 | -0.044671 |  | 0.48996 | -3.8491e-06 | -7.8538e-05
69 | 0.11 | 0.11009 | 0.11003 | 0.53699 | 0.53915 | -0.002155 | -0.043972 |  | 0.53914 | -5.3368e-06 | -0.0001089
70 | 0.12 | 0.12009 | 0.12003 | 0.58607 | 0.58817 | -0.0020996 | -0.042841 |  | 0.58818 | 1.4391e-05 | 0.00029364
71 | 0.13 | 0.13011 | 0.13004 | 0.63514 | 0.63721 | -0.0020707 | -0.042252 |  | 0.63722 | 7.6199e-06 | 0.00015548
72 | 0.14 | 0.14011 | 0.14004 | 0.68415 | 0.68619 | -0.0020332 | -0.041486 |  | 0.6862 | 9.4926e-06 | 0.00019369
73 | 0.15 | 0.15011 | 0.15006 | 0.73327 | 0.7353 | -0.0020279 | -0.041378 |  | 0.73528 | -2.0911e-05 | -0.00042668
74 | 0.16 | 0.16012 | 0.16006 | 0.78221 | 0.78427 | -0.0020625 | -0.042084 |  | 0.78418 | -9.1082e-05 | -0.0018585
75 | 0.17 | 0.17013 | 0.17007 | 0.83143 | 0.83336 | -0.0019267 | -0.039313 |  | 0.83337 | 8.9369e-06 | 0.00018235
76 | 0.18 | 0.18015 | 0.18009 | 0.88055 | 0.88245 | -0.0018909 | -0.038583 |  | 0.88245 | 9.0289e-06 | 0.00018423
77 | 0.19 | 0.19015 | 0.1901 | 0.92962 | 0.9315 | -0.0018768 | -0.038295 |  | 0.93149 | -1.2538e-05 | -0.00025584
78 | 0.2 | 0.20014 | 0.20009 | 0.97863 | 0.98044 | -0.0018081 | -0.036893 |  | 0.98046 | 2.054e-05 | 0.00041911
79 | 0.21 | 0.21012 | 0.21007 | 1.0276 | 1.0294 | -0.0017428 | -0.035561 |  | 1.0294 | 5.0235e-05 | 0.001025
80 | 0.22 | 0.22012 | 0.22007 | 1.0766 | 1.0783 | -0.0017432 | -0.035569 |  | 1.0783 | 1.4232e-05 | 0.0002904
81 | 0.23 | 0.23011 | 0.23007 | 1.1256 | 1.1273 | -0.0017434 | -0.035573 |  | 1.1273 | -2.1579e-05 | -0.0004403
82 | 0.24 | 0.2401 | 0.24005 | 1.1746 | 1.1763 | -0.0017046 | -0.034782 |  | 1.1762 | -1.8382e-05 | -0.00037507
83 | 0.25 | 0.25009 | 0.25005 | 1.2236 | 1.2252 | -0.0016399 | -0.033461 |  | 1.2253 | 1.0664e-05 | 0.00021759
84 | 0.26 | 0.26009 | 0.26006 | 1.2726 | 1.2743 | -0.0016344 | -0.033349 |  | 1.2743 | -1.9476e-05 | -0.00039739
85 | 0.27 | 0.27011 | 0.27008 | 1.3218 | 1.3234 | -0.0016222 | -0.0331 |  | 1.3233 | -4.2981e-05 | -0.000877
86 | 0.28 | 0.28011 | 0.28008 | 1.3708 | 1.3724 | -0.0016024 | -0.032696 |  | 1.3723 | -5.8806e-05 | -0.0011999
87 | 0.29 | 0.29012 | 0.29009 | 1.4199 | 1.4214 | -0.0015014 | -0.030635 |  | 1.4214 | 6.4672e-06 | 0.00013196
88 | 0.3 | 0.30013 | 0.3001 | 1.469 | 1.4705 | -0.0015296 | -0.031211 |  | 1.4705 | -5.7394e-05 | -0.0011711
89 | 0.31 | 0.31014 | 0.31012 | 1.5181 | 1.5196 | -0.0014931 | -0.030466 |  | 1.5195 | -5.6592e-05 | -0.0011547
90 | 0.32 | 0.32016 | 0.32014 | 1.5672 | 1.5687 | -0.0014715 | -0.030025 |  | 1.5686 | -7.0683e-05 | -0.0014422
91 | 0.33 | 0.33015 | 0.33013 | 1.6162 | 1.6177 | -0.0014417 | -0.029417 |  | 1.6176 | -7.6515e-05 | -0.0015613
92 | 0.34 | 0.34013 | 0.34011 | 1.6652 | 1.6665 | -0.0013688 | -0.02793 |  | 1.6665 | -3.9211e-05 | -0.00080008
93 | 0.35 | 0.35012 | 0.3501 | 1.7142 | 1.7155 | -0.0013245 | -0.027026 |  | 1.7155 | -3.0536e-05 | -0.00062308
94 | 0.36 | 0.36011 | 0.36009 | 1.7631 | 1.7645 | -0.0013406 | -0.027354 |  | 1.7644 | -8.2203e-05 | -0.0016773
95 | 0.37 | 0.3701 | 0.3701 | 1.8121 | 1.8135 | -0.0013353 | -0.027246 |  | 1.8134 | -0.00011254 | -0.0022962
96 | 0.38 | 0.38009 | 0.38008 | 1.8612 | 1.8624 | -0.0012416 | -0.025334 |  | 1.8624 | -5.4475e-05 | -0.0011115
97 | 0.39 | 0.39009 | 0.39008 | 1.9102 | 1.9114 | -0.0012069 | -0.024626 |  | 1.9113 | -5.5408e-05 | -0.0011306
98 | 0.4 | 0.4001 | 0.40009 | 1.9593 | 1.9604 | -0.0011459 | -0.023382 |  | 1.9604 | -3.0105e-05 | -0.00061429
99 | 0.41 | 0.4101 | 0.41009 | 2.0084 | 2.0095 | -0.0010908 | -0.022257 |  | 2.0094 | -1.0667e-05 | -0.00021765
100 | 0.42 | 0.42011 | 0.42011 | 2.0574 | 2.0585 | -0.0011594 | -0.023657 |  | 2.0584 | -0.00011488 | -0.0023442
101 | 0.43 | 0.43012 | 0.43012 | 2.1065 | 2.1076 | -0.0010878 | -0.022196 |  | 2.1075 | -7.9012e-05 | -0.0016122
102 | 0.44 | 0.44013 | 0.44013 | 2.1557 | 2.1566 | -0.000967 | -0.019731 |  | 2.1566 | 6.0542e-06 | 0.00012353
103 | 0.45 | 0.45015 | 0.45015 | 2.2047 | 2.2057 | -0.0010197 | -0.020806 |  | 2.2057 | -8.2307e-05 | -0.0016794
104 | 0.46 | 0.46015 | 0.46016 | 2.2538 | 2.2548 | -0.0009893 | -0.020186 |  | 2.2547 | -8.7562e-05 | -0.0017866
105 | 0.47 | 0.47015 | 0.47015 | 2.3028 | 2.3038 | -0.0009095 | -0.018558 |  | 2.3037 | -4.343e-05 | -0.00088617
106 | 0.48 | 0.48013 | 0.48013 | 2.3518 | 2.3527 | -0.0008617 | -0.017583 |  | 2.3526 | -3.1205e-05 | -0.00063671
107 | 0.49 | 0.49011 | 0.49012 | 2.4008 | 2.4016 | -0.0008133 | -0.016595 |  | 2.4016 | -1.8401e-05 | -0.00037545
108 | 0.5 | 0.50011 | 0.50011 | 2.4498 | 2.4505 | -0.0007888 | -0.016095 |  | 2.4505 | -2.9518e-05 | -0.00060231
109 | 0.51 | 0.5101 | 0.51011 | 2.4988 | 2.4996 | -0.0007686 | -0.015683 |  | 2.4995 | -4.4958e-05 | -0.00091735
110 | 0.52 | 0.52009 | 0.52011 | 2.5478 | 2.5485 | -0.0007343 | -0.014983 |  | 2.5485 | -4.6276e-05 | -0.00094424
111 | 0.53 | 0.5301 | 0.53012 | 2.5968 | 2.5976 | -0.0007135 | -0.014559 |  | 2.5975 | -6.1137e-05 | -0.0012475
112 | 0.54 | 0.54011 | 0.54012 | 2.646 | 2.6466 | -0.0006527 | -0.013318 |  | 2.6466 | -3.6028e-05 | -0.00073513
113 | 0.55 | 0.55011 | 0.55012 | 2.6949 | 2.6956 | -0.0006478 | -0.013218 |  | 2.6955 | -6.6746e-05 | -0.0013619
114 | 0.56 | 0.56012 | 0.56014 | 2.7441 | 2.7447 | -0.0006111 | -0.012469 |  | 2.7446 | -6.5751e-05 | -0.0013416
115 | 0.57 | 0.57014 | 0.57016 | 2.7932 | 2.7938 | -0.0005591 | -0.011408 |  | 2.7937 | -4.9478e-05 | -0.0010096
116 | 0.58 | 0.58015 | 0.58017 | 2.8424 | 2.8428 | -0.0004879 | -0.0099554 |  | 2.8428 | -1.399e-05 | -0.00028546
117 | 0.59 | 0.59016 | 0.59019 | 2.8915 | 2.8919 | -0.0004363 | -0.0089025 |  | 2.8919 | 1.8975e-06 | 3.8718e-05
118 | 0.6 | 0.60016 | 0.60018 | 2.9405 | 2.9409 | -0.0004265 | -0.0087025 |  | 2.9409 | -2.392e-05 | -0.00048808
119 | 0.61 | 0.61014 | 0.61016 | 2.9894 | 2.9898 | -0.0003795 | -0.0077435 |  | 2.9897 | -1.2466e-05 | -0.00025435
120 | 0.62 | 0.62013 | 0.62015 | 3.0384 | 3.0388 | -0.0003446 | -0.0070314 |  | 3.0387 | -1.3205e-05 | -0.00026945
121 | 0.63 | 0.63011 | 0.63014 | 3.0874 | 3.0877 | -0.0003309 | -0.0067518 |  | 3.0877 | -3.5087e-05 | -0.00071593
122 | 0.64 | 0.6401 | 0.64013 | 3.1364 | 3.1366 | -0.0002419 | -0.0049358 |  | 3.1367 | 1.8266e-05 | 0.00037272
123 | 0.65 | 0.65009 | 0.65013 | 3.1854 | 3.1856 | -0.0002368 | -0.0048318 |  | 3.1856 | -1.2259e-05 | -0.00025013
124 | 0.66 | 0.66009 | 0.66012 | 3.2344 | 3.2346 | -0.0001727 | -0.0035239 |  | 3.2346 | 1.6209e-05 | 0.00033073
125 | 0.67 | 0.6701 | 0.67013 | 3.2835 | 3.2836 | -0.0001268 | -0.0025873 |  | 3.2837 | 2.6426e-05 | 0.0005392
126 | 0.68 | 0.6801 | 0.68013 | 3.3325 | 3.3326 | -0.0001319 | -0.0026914 |  | 3.3326 | -1.4285e-05 | -0.00029148
127 | 0.69 | 0.69011 | 0.69014 | 3.3817 | 3.3817 | -4.09e-05 | -0.00083454 |  | 3.3817 | 4.0995e-05 | 0.00083649
128 | 0.7 | 0.70011 | 0.70016 | 3.4307 | 3.4308 | -7.91e-05 | -0.001614 |  | 3.4307 | -3.2859e-05 | -0.00067047
129 | 0.71 | 0.71013 | 0.71017 | 3.4798 | 3.4798 | -3.4e-06 | -6.9375e-05 |  | 3.4798 | 7.1433e-06 | 0.00014576
130 | 0.72 | 0.72014 | 0.72018 | 3.5289 | 3.5289 | 8.2e-06 | 0.00016732 |  | 3.5289 | -1.694e-05 | -0.00034565
131 | 0.73 | 0.73014 | 0.73019 | 3.5779 | 3.5779 | 2.88e-05 | 0.00058765 |  | 3.5779 | -3.1994e-05 | -0.00065282
132 | 0.74 | 0.74012 | 0.74017 | 3.6269 | 3.6268 | 9.66e-05 | 0.0019711 |  | 3.6268 | 2.1709e-07 | 4.4296e-06
133 | 0.75 | 0.75011 | 0.75015 | 3.6759 | 3.6758 | 0.0001254 | 0.0025587 |  | 3.6757 | -6.579e-06 | -0.00013424
134 | 0.76 | 0.76009 | 0.76015 | 3.7248 | 3.7247 | 0.0001146 | 0.0023384 |  | 3.7247 | -5.296e-05 | -0.0010806
135 | 0.77 | 0.77008 | 0.77014 | 3.7738 | 3.7737 | 0.0001193 | 0.0024343 |  | 3.7736 | -8.3871e-05 | -0.0017113
136 | 0.78 | 0.78005 | 0.78011 | 3.8227 | 3.8225 | 0.0001957 | 0.0039932 |  | 3.8225 | -4.3016e-05 | -0.00087772
137 | 0.79 | 0.79006 | 0.79012 | 3.8718 | 3.8716 | 0.0002169 | 0.0044257 |  | 3.8715 | -5.7492e-05 | -0.0011731
138 | 0.8 | 0.80006 | 0.80012 | 3.9209 | 3.9206 | 0.000332 | 0.0067743 |  | 3.9206 | 2.1903e-05 | 0.00044691
139 | 0.81 | 0.81007 | 0.81013 | 3.97 | 3.9696 | 0.0003726 | 0.0076027 |  | 3.9696 | 2.6834e-05 | 0.00054753
140 | 0.82 | 0.82005 | 0.82011 | 4.0191 | 4.0185 | 0.000531 | 0.010835 |  | 4.0187 | 0.00014956 | 0.0030517
141 | 0.83 | 0.83006 | 0.83013 | 4.0681 | 4.0677 | 0.0004534 | 0.0092514 |  | 4.0677 | 3.6311e-05 | 0.00074091
142 | 0.84 | 0.8401 | 0.84015 | 4.1173 | 4.1167 | 0.0005297 | 0.010808 |  | 4.1168 | 7.6891e-05 | 0.0015689
143 | 0.85 | 0.8501 | 0.85016 | 4.1663 | 4.1658 | 0.0004962 | 0.010125 |  | 4.1658 | 7.7444e-06 | 0.00015802
144 | 0.86 | 0.86011 | 0.86017 | 4.2154 | 4.2148 | 0.0005468 | 0.011157 |  | 4.2148 | 2.2668e-05 | 0.00046254
145 | 0.87 | 0.87011 | 0.87016 | 4.2644 | 4.2638 | 0.0006211 | 0.012673 |  | 4.2639 | 6.1321e-05 | 0.0012512
146 | 0.88 | 0.88009 | 0.88013 | 4.3133 | 4.3127 | 0.0006783 | 0.01384 |  | 4.3127 | 8.2962e-05 | 0.0016928
147 | 0.89 | 0.89007 | 0.89013 | 4.3623 | 4.3616 | 0.0006832 | 0.01394 |  | 4.3617 | 5.2244e-05 | 0.001066
148 | 0.9 | 0.90006 | 0.90012 | 4.4113 | 4.4106 | 0.000722 | 0.014732 |  | 4.4106 | 5.5441e-05 | 0.0011312
149 | 0.91 | 0.91006 | 0.91012 | 4.4603 | 4.4596 | 0.0006918 | 0.014116 |  | 4.4596 | -1.0348e-05 | -0.00021115
150 | 0.92 | 0.92004 | 0.9201 | 4.5092 | 4.5085 | 0.0007698 | 0.015707 |  | 4.5085 | 3.2049e-05 | 0.00065393
151 | 0.93 | 0.93004 | 0.9301 | 4.5583 | 4.5575 | 0.0008347 | 0.017032 |  | 4.5575 | 6.1287e-05 | 0.0012505
152 | 0.94 | 0.94006 | 0.94012 | 4.6074 | 4.6066 | 0.0008171 | 0.016673 |  | 4.6066 | 7.9965e-06 | 0.00016316
153 | 0.95 | 0.95005 | 0.95012 | 4.6565 | 4.6556 | 0.0008865 | 0.018089 |  | 4.6556 | 4.175e-05 | 0.00085188
154 | 0.96 | 0.96007 | 0.96013 | 4.7056 | 4.7046 | 0.0009428 | 0.019237 |  | 4.7047 | 6.2344e-05 | 0.0012721
155 | 0.97 | 0.97008 | 0.97014 | 4.7546 | 4.7537 | 0.0009738 | 0.01987 |  | 4.7537 | 5.7668e-05 | 0.0011767
156 | 0.98 | 0.98009 | 0.98015 | 4.8037 | 4.8028 | 0.0009405 | 0.01919 |  | 4.8027 | -1.1286e-05 | -0.00023028
157 | 0.99 | 0.99011 | 0.99017 | 4.8523 | 4.8519 | 0.0004874 | 0.01975 |  | 4.8514 | -0.00049974 | -0.0017
158 | 1 | 1.0001 | 1.0002 | 4.9019 | 4.9009 | 0.000978 | 0.019956 |  | 4.9008 | -4.5138e-05 | -0.00092101

## 1000 Points
# | code | keithley_Iin | meas i_in | meas vout | exp vout | delta | Raw %FSR | 2 point calibration @ 0A,750mA | cal vout | cal delta | cal %FSR | Calibrated Full-Scale Range Error
0 | 0 | -7.0188e-12 | -2.9006e-06 | -0.0025813 | -1.4213e-05 | -0.0025671 | 0.052379 | Gain Correction | -3.9515e-05 | -2.5302e-05 | -0.00051626
1 | n/c | 0 | 0 | -0.00254 | 0 | -0.00254 | -0.051826 | 0.9993 | 1.786e-06 | 1.786e-06 | 3.644e-05
2 | 0.001 | 0.001 | 0.00099726 | 0.0023186 | 0.0048866 | -0.0025679 | -0.052396 | Offset Correction @ 0 | 0.004857 | -2.9564e-05 | -0.00060322
3 | 0.002 | 0.0020006 | 0.001998 | 0.0072098 | 0.0097903 | -0.0025805 | -0.052653 | -0.00254 | 0.0097447 | -4.5607e-05 | -0.00093057
4 | 0.003 | 0.0030002 | 0.002998 | 0.012135 | 0.01469 | -0.0025548 | -0.052128 |  | 0.014667 | -2.3333e-05 | -0.00047608
5 | 0.004 | 0.0039999 | 0.0039976 | 0.016997 | 0.019588 | -0.0025916 | -0.052879 |  | 0.019525 | -6.3591e-05 | -0.0012975
6 | 0.005 | 0.0050002 | 0.0049964 | 0.021913 | 0.024482 | -0.0025694 | -0.052426 |  | 0.024438 | -4.4817e-05 | -0.00091443
7 | 0.006 | 0.0060007 | 0.0059962 | 0.026851 | 0.029381 | -0.0025303 | -0.051628 |  | 0.029372 | -9.2108e-06 | -0.00018794
8 | 0.007 | 0.0070002 | 0.0069983 | 0.031724 | 0.034292 | -0.0025675 | -0.052387 |  | 0.034242 | -4.9823e-05 | -0.0010166
9 | 0.008 | 0.0079997 | 0.0079983 | 0.036636 | 0.039192 | -0.0025556 | -0.052144 |  | 0.03915 | -4.1379e-05 | -0.00084429
10 | 0.009 | 0.0089999 | 0.0089975 | 0.041551 | 0.044088 | -0.0025372 | -0.051768 |  | 0.044062 | -2.6411e-05 | -0.00053888 | Calibrated DC Transfer Function
11 | 0.01 | 0.01 | 0.0099976 | 0.046457 | 0.048988 | -0.002531 | -0.051643 |  | 0.048965 | -2.3706e-05 | -0.00048369
12 | 0.011 | 0.011 | 0.010999 | 0.051355 | 0.053893 | -0.002538 | -0.051786 |  | 0.053859 | -3.415e-05 | -0.00069678
13 | 0.012 | 0.012 | 0.011998 | 0.056238 | 0.058791 | -0.0025536 | -0.052103 |  | 0.058738 | -5.3123e-05 | -0.0010839
14 | 0.013 | 0.013 | 0.012998 | 0.061146 | 0.063689 | -0.0025434 | -0.051895 |  | 0.063643 | -4.6414e-05 | -0.00094702
15 | 0.014 | 0.014 | 0.013998 | 0.066054 | 0.068588 | -0.002534 | -0.051704 |  | 0.068548 | -4.0485e-05 | -0.00082605
16 | 0.015 | 0.015002 | 0.014999 | 0.070984 | 0.073494 | -0.00251 | -0.051214 |  | 0.073474 | -1.9941e-05 | -0.00040687
17 | 0.016 | 0.016002 | 0.016 | 0.075866 | 0.0784 | -0.0025346 | -0.051715 |  | 0.078353 | -4.7934e-05 | -0.00097803
18 | 0.017 | 0.017003 | 0.016999 | 0.080741 | 0.083297 | -0.0025562 | -0.052155 |  | 0.083224 | -7.2932e-05 | -0.0014881
19 | 0.018 | 0.018005 | 0.018 | 0.085706 | 0.0882 | -0.0024949 | -0.050905 |  | 0.088185 | -1.5152e-05 | -0.00030917
20 | 0.019 | 0.019005 | 0.019001 | 0.090589 | 0.093105 | -0.0025169 | -0.051354 |  | 0.093065 | -4.0586e-05 | -0.00082811
21 | 0.02 | 0.020006 | 0.020005 | 0.095515 | 0.098026 | -0.0025111 | -0.051235 |  | 0.097988 | -3.823e-05 | -0.00078003
22 | 0.021 | 0.021004 | 0.020999 | 0.10038 | 0.1029 | -0.0025161 | -0.051337 |  | 0.10285 | -4.6641e-05 | -0.00095166
23 | 0.022 | 0.022004 | 0.022002 | 0.10529 | 0.10781 | -0.0025204 | -0.051425 |  | 0.10775 | -5.4381e-05 | -0.0011096
24 | 0.023 | 0.023002 | 0.022999 | 0.11016 | 0.1127 | -0.0025351 | -0.051725 |  | 0.11262 | -7.2538e-05 | -0.0014801
25 | 0.024 | 0.024002 | 0.024 | 0.11443 | 0.1176 | -0.0031705 | -0.06469 |  | 0.11689 | -0.00071093 | -0.014506
26 | 0.025 | 0.025001 | 0.024998 | 0.12 | 0.12249 | -0.0024947 | -0.050901 |  | 0.12245 | -3.9063e-05 | -0.00079704
27 | 0.026 | 0.025999 | 0.025998 | 0.12487 | 0.12739 | -0.0025217 | -0.051453 |  | 0.12732 | -6.9528e-05 | -0.0014186
28 | 0.027 | 0.027 | 0.026999 | 0.12975 | 0.13229 | -0.0025387 | -0.051798 |  | 0.1322 | -8.9884e-05 | -0.001834
29 | 0.028 | 0.028 | 0.027996 | 0.13472 | 0.13718 | -0.0024544 | -0.05008 |  | 0.13717 | -9.169e-06 | -0.00018708
30 | 0.029 | 0.029002 | 0.028997 | 0.13961 | 0.14208 | -0.0024778 | -0.050557 |  | 0.14205 | -3.5972e-05 | -0.00073397
31 | 0.03 | 0.030002 | 0.029999 | 0.14388 | 0.147 | -0.0031145 | -0.063549 |  | 0.14632 | -0.00067572 | -0.013787
32 | 0.031 | 0.031003 | 0.031 | 0.14943 | 0.1519 | -0.002476 | -0.050519 |  | 0.15186 | -4.1026e-05 | -0.0008371
33 | 0.032 | 0.032005 | 0.032 | 0.15434 | 0.1568 | -0.0024645 | -0.050285 |  | 0.15677 | -3.3009e-05 | -0.00067351
34 | 0.033 | 0.033005 | 0.033001 | 0.15924 | 0.16171 | -0.0024624 | -0.050242 |  | 0.16167 | -3.4359e-05 | -0.00070106
35 | 0.034 | 0.034006 | 0.034002 | 0.16413 | 0.16661 | -0.0024748 | -0.050496 |  | 0.16656 | -5.0228e-05 | -0.0010248
36 | 0.035 | 0.035004 | 0.035003 | 0.16837 | 0.17152 | -0.0031462 | -0.064194 |  | 0.17079 | -0.00072458 | -0.014784
37 | 0.036 | 0.036003 | 0.036001 | 0.1739 | 0.1764 | -0.0025034 | -0.051079 |  | 0.17632 | -8.5686e-05 | -0.0017483
38 | 0.037 | 0.037003 | 0.037 | 0.17819 | 0.1813 | -0.003112 | -0.063497 |  | 0.1806 | -0.00069731 | -0.014228
39 | 0.038 | 0.038001 | 0.037999 | 0.18371 | 0.1862 | -0.0024881 | -0.050767 |  | 0.18612 | -7.7271e-05 | -0.0015766
40 | 0.039 | 0.039 | 0.038997 | 0.18863 | 0.19108 | -0.0024568 | -0.050129 |  | 0.19103 | -4.946e-05 | -0.0010092
41 | 0.04 | 0.039998 | 0.039996 | 0.19353 | 0.19598 | -0.0024549 | -0.05009 |  | 0.19593 | -5.0984e-05 | -0.0010403
42 | 0.041 | 0.041 | 0.040996 | 0.19844 | 0.20088 | -0.0024424 | -0.049833 |  | 0.20084 | -4.189e-05 | -0.00085471
43 | 0.042 | 0.042001 | 0.041997 | 0.20337 | 0.20579 | -0.0024188 | -0.049353 |  | 0.20576 | -2.1784e-05 | -0.00044448 | UnCalibrated DC Transfer Function
44 | 0.043 | 0.043002 | 0.042998 | 0.20826 | 0.21069 | -0.0024342 | -0.049666 |  | 0.21065 | -4.0593e-05 | -0.00082826
45 | 0.044 | 0.044004 | 0.044 | 0.21315 | 0.2156 | -0.002449 | -0.049968 |  | 0.21554 | -5.8835e-05 | -0.0012005
46 | 0.045 | 0.045004 | 0.044998 | 0.21807 | 0.22049 | -0.0024187 | -0.04935 |  | 0.22046 | -3.1985e-05 | -0.00065262
47 | 0.046 | 0.046006 | 0.046002 | 0.22296 | 0.22541 | -0.0024518 | -0.050025 |  | 0.22534 | -6.8531e-05 | -0.0013983
48 | 0.047 | 0.047005 | 0.047002 | 0.22789 | 0.23031 | -0.0024178 | -0.049332 |  | 0.23027 | -3.8e-05 | -0.00077534
49 | 0.048 | 0.048005 | 0.048 | 0.23279 | 0.2352 | -0.002415 | -0.049274 |  | 0.23516 | -3.864e-05 | -0.00078841
50 | 0.049 | 0.049005 | 0.049 | 0.23769 | 0.2401 | -0.002406 | -0.049092 |  | 0.24006 | -3.3169e-05 | -0.00067678
51 | 0.05 | 0.050003 | 0.049999 | 0.24256 | 0.24499 | -0.0024311 | -0.049604 |  | 0.24493 | -6.1674e-05 | -0.0012584
52 | 0.051 | 0.051002 | 0.050999 | 0.24748 | 0.2499 | -0.0024196 | -0.049369 |  | 0.24984 | -5.3599e-05 | -0.0010936
53 | 0.052 | 0.052 | 0.051997 | 0.25235 | 0.25478 | -0.0024368 | -0.049721 |  | 0.25471 | -7.4264e-05 | -0.0015153 |  | ``
54 | 0.053 | 0.053 | 0.052996 | 0.25728 | 0.25968 | -0.0024039 | -0.049048 |  | 0.25964 | -4.4771e-05 | -0.0009135
55 | 0.054 | 0.053999 | 0.053997 | 0.26216 | 0.26458 | -0.0024233 | -0.049445 |  | 0.26452 | -6.7654e-05 | -0.0013804
56 | 0.055 | 0.055001 | 0.054997 | 0.2671 | 0.26949 | -0.0023823 | -0.048608 |  | 0.26946 | -3.009e-05 | -0.00061395
57 | 0.056 | 0.056003 | 0.055999 | 0.27201 | 0.27439 | -0.0023881 | -0.048727 |  | 0.27435 | -3.9377e-05 | -0.00080343
58 | 0.057 | 0.057003 | 0.056999 | 0.27693 | 0.27929 | -0.0023641 | -0.048237 |  | 0.27928 | -1.8839e-05 | -0.00038438
59 | 0.058 | 0.058005 | 0.058001 | 0.28184 | 0.28421 | -0.0023624 | -0.048202 |  | 0.28418 | -2.0563e-05 | -0.00041957
60 | 0.059 | 0.059005 | 0.059 | 0.28674 | 0.2891 | -0.0023665 | -0.048285 |  | 0.28907 | -2.8083e-05 | -0.000573
61 | 0.06 | 0.060007 | 0.060004 | 0.29164 | 0.29402 | -0.0023766 | -0.048493 |  | 0.29398 | -4.1703e-05 | -0.00085089
62 | 0.061 | 0.061006 | 0.061 | 0.29655 | 0.2989 | -0.0023505 | -0.04796 |  | 0.29888 | -1.9043e-05 | -0.00038855
63 | 0.062 | 0.062005 | 0.062002 | 0.30146 | 0.30381 | -0.0023478 | -0.047905 |  | 0.30379 | -1.9807e-05 | -0.00040413
64 | 0.063 | 0.063005 | 0.063 | 0.30634 | 0.3087 | -0.002358 | -0.048113 |  | 0.30867 | -3.3419e-05 | -0.00068187
65 | 0.064 | 0.064002 | 0.063997 | 0.31125 | 0.31359 | -0.0023403 | -0.04775 |  | 0.31357 | -1.9108e-05 | -0.00038988
66 | 0.065 | 0.065002 | 0.064999 | 0.31616 | 0.31849 | -0.0023321 | -0.047584 |  | 0.31848 | -1.4424e-05 | -0.00029431
67 | 0.066 | 0.066 | 0.065995 | 0.32107 | 0.32338 | -0.002304 | -0.047011 |  | 0.32339 | 1.0234e-05 | 0.00020882
68 | 0.067 | 0.066999 | 0.066995 | 0.32595 | 0.32828 | -0.002327 | -0.047479 |  | 0.32826 | -1.6176e-05 | -0.00033005
69 | 0.068 | 0.068001 | 0.067998 | 0.33086 | 0.33319 | -0.0023302 | -0.047545 |  | 0.33317 | -2.2858e-05 | -0.00046639
70 | 0.069 | 0.069001 | 0.068997 | 0.33576 | 0.33809 | -0.0023303 | -0.047546 |  | 0.33806 | -2.6342e-05 | -0.00053748
71 | 0.07 | 0.070003 | 0.07 | 0.34066 | 0.343 | -0.0023405 | -0.047756 |  | 0.34296 | -4.0058e-05 | -0.00081734
72 | 0.071 | 0.071002 | 0.070997 | 0.34557 | 0.34788 | -0.0023103 | -0.047139 |  | 0.34787 | -1.3305e-05 | -0.00027147
73 | 0.072 | 0.072004 | 0.071999 | 0.35048 | 0.3528 | -0.0023166 | -0.047267 |  | 0.35277 | -2.3004e-05 | -0.00046938
74 | 0.073 | 0.073004 | 0.072999 | 0.35539 | 0.3577 | -0.0023121 | -0.047175 |  | 0.35768 | -2.1943e-05 | -0.00044772
75 | 0.074 | 0.074005 | 0.074 | 0.36027 | 0.3626 | -0.002334 | -0.047622 |  | 0.36255 | -4.7296e-05 | -0.00096502
76 | 0.075 | 0.075005 | 0.075 | 0.36517 | 0.3675 | -0.002327 | -0.047481 |  | 0.36745 | -4.3804e-05 | -0.00089377
77 | 0.076 | 0.076003 | 0.075997 | 0.37008 | 0.37239 | -0.0023113 | -0.047159 |  | 0.37236 | -3.1473e-05 | -0.00064217
78 | 0.077 | 0.077002 | 0.076998 | 0.37496 | 0.37729 | -0.0023262 | -0.047463 |  | 0.37724 | -4.985e-05 | -0.0010171
79 | 0.078 | 0.077999 | 0.077995 | 0.37987 | 0.38218 | -0.002306 | -0.047051 |  | 0.38214 | -3.307e-05 | -0.00067476
80 | 0.079 | 0.078999 | 0.078994 | 0.38476 | 0.38707 | -0.0023126 | -0.047186 |  | 0.38703 | -4.3136e-05 | -0.00088015
81 | 0.08 | 0.079996 | 0.07999 | 0.38964 | 0.39195 | -0.002311 | -0.047152 |  | 0.39191 | -4.493e-05 | -0.00091675
82 | 0.081 | 0.080997 | 0.080992 | 0.39453 | 0.39686 | -0.0023348 | -0.047639 |  | 0.39679 | -7.2205e-05 | -0.0014732
83 | 0.082 | 0.081998 | 0.081993 | 0.39947 | 0.40176 | -0.0022947 | -0.046821 |  | 0.40173 | -3.5601e-05 | -0.00072639
84 | 0.083 | 0.082999 | 0.082993 | 0.40435 | 0.40667 | -0.0023187 | -0.04731 |  | 0.4066 | -6.2971e-05 | -0.0012849
85 | 0.084 | 0.084 | 0.083996 | 0.40926 | 0.41158 | -0.0023179 | -0.047294 |  | 0.41152 | -6.5657e-05 | -0.0013396
86 | 0.085 | 0.085 | 0.084991 | 0.41417 | 0.41646 | -0.0022834 | -0.04659 |  | 0.41642 | -3.4609e-05 | -0.00070616
87 | 0.086 | 0.086001 | 0.085999 | 0.41907 | 0.42139 | -0.0023177 | -0.047289 |  | 0.42132 | -7.2316e-05 | -0.0014755
88 | 0.087 | 0.087003 | 0.086998 | 0.42401 | 0.42629 | -0.0022862 | -0.046646 |  | 0.42625 | -4.4293e-05 | -0.00090374
89 | 0.088 | 0.088002 | 0.087997 | 0.42894 | 0.43118 | -0.0022478 | -0.045864 |  | 0.43117 | -9.4294e-06 | -0.00019239
90 | 0.089 | 0.089001 | 0.088995 | 0.43382 | 0.43608 | -0.002256 | -0.04603 |  | 0.43606 | -2.1004e-05 | -0.00042857
91 | 0.09 | 0.089999 | 0.089993 | 0.43868 | 0.44097 | -0.0022817 | -0.046555 |  | 0.44092 | -5.0134e-05 | -0.0010229
92 | 0.091 | 0.090998 | 0.090992 | 0.44359 | 0.44586 | -0.0022683 | -0.046281 |  | 0.44582 | -4.0176e-05 | -0.00081974
93 | 0.092 | 0.091996 | 0.09199 | 0.44848 | 0.45075 | -0.002274 | -0.046397 |  | 0.4507 | -4.9301e-05 | -0.0010059
94 | 0.093 | 0.092996 | 0.092991 | 0.45335 | 0.45566 | -0.0023054 | -0.047039 |  | 0.45557 | -8.4156e-05 | -0.0017171
95 | 0.094 | 0.093995 | 0.093989 | 0.4583 | 0.46055 | -0.0022506 | -0.045921 |  | 0.46051 | -3.2853e-05 | -0.00067032
96 | 0.095 | 0.094996 | 0.09499 | 0.46321 | 0.46545 | -0.0022445 | -0.045796 |  | 0.46542 | -3.0167e-05 | -0.00061553
97 | 0.096 | 0.095998 | 0.095992 | 0.46814 | 0.47036 | -0.0022238 | -0.045374 |  | 0.47035 | -1.2963e-05 | -0.00026449
98 | 0.097 | 0.096998 | 0.096992 | 0.47302 | 0.47526 | -0.0022393 | -0.045689 |  | 0.47523 | -3.1849e-05 | -0.00064984
99 | 0.098 | 0.098 | 0.097994 | 0.47797 | 0.48017 | -0.0022051 | -0.044992 |  | 0.48017 | -1.1447e-06 | -2.3356e-05
100 | 0.099 | 0.099 | 0.098993 | 0.48289 | 0.48507 | -0.0021787 | -0.044454 |  | 0.48509 | 2.1766e-05 | 0.00044411
101 | 0.1 | 0.1 | 0.099995 | 0.48779 | 0.48997 | -0.0021875 | -0.044634 |  | 0.48998 | 9.5005e-06 | 0.00019385
102 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.49268 | 0.49488 | -0.0021974 | -0.044835 |  | 0.49488 | -3.822e-06 | -7.7984e-05
103 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.49756 | 0.49978 | -0.0022244 | -0.045386 |  | 0.49975 | -3.4248e-05 | -0.0006988
104 | 0.103 | 0.103 | 0.10299 | 0.50244 | 0.50466 | -0.0022208 | -0.045313 |  | 0.50463 | -3.4083e-05 | -0.00069541
105 | 0.104 | 0.104 | 0.10399 | 0.50738 | 0.50956 | -0.0021828 | -0.044537 |  | 0.50956 | 4.4543e-07 | 9.0884e-06
106 | 0.105 | 0.105 | 0.10499 | 0.51228 | 0.51447 | -0.0021807 | -0.044495 |  | 0.51446 | -9.0485e-07 | -1.8462e-05
107 | 0.106 | 0.1061 | 0.10604 | 0.51742 | 0.5196 | -0.0021819 | -0.044519 |  | 0.5196 | -5.7147e-06 | -0.0001166
108 | 0.107 | 0.10711 | 0.10705 | 0.52232 | 0.52452 | -0.0021965 | -0.044817 |  | 0.5245 | -2.3764e-05 | -0.00048487
109 | 0.108 | 0.1081 | 0.10803 | 0.52717 | 0.52934 | -0.0021751 | -0.04438 |  | 0.52934 | -5.7689e-06 | -0.00011771
110 | 0.109 | 0.10909 | 0.10903 | 0.53202 | 0.53424 | -0.0022152 | -0.045199 |  | 0.53419 | -4.9283e-05 | -0.0010056
111 | 0.11 | 0.1101 | 0.11003 | 0.53695 | 0.53913 | -0.0021823 | -0.044527 |  | 0.53911 | -1.9848e-05 | -0.00040497
112 | 0.111 | 0.1111 | 0.11103 | 0.54188 | 0.54403 | -0.0021493 | -0.043854 |  | 0.54404 | 9.6838e-06 | 0.00019759
113 | 0.112 | 0.11209 | 0.11202 | 0.54674 | 0.54892 | -0.0021756 | -0.044391 |  | 0.5489 | -2.0033e-05 | -0.00040874
114 | 0.113 | 0.11309 | 0.11302 | 0.55167 | 0.5538 | -0.0021329 | -0.043519 |  | 0.55382 | 1.9202e-05 | 0.0003918
115 | 0.114 | 0.11409 | 0.11403 | 0.55661 | 0.55874 | -0.0021341 | -0.043544 |  | 0.55876 | 1.453e-05 | 0.00029647
116 | 0.115 | 0.11509 | 0.11503 | 0.56152 | 0.56365 | -0.0021339 | -0.04354 |  | 0.56366 | 1.1278e-05 | 0.00023011
117 | 0.116 | 0.1161 | 0.11604 | 0.56644 | 0.56861 | -0.0021608 | -0.044089 |  | 0.56859 | -1.9087e-05 | -0.00038944
118 | 0.117 | 0.11709 | 0.11702 | 0.57121 | 0.57339 | -0.0021791 | -0.044462 |  | 0.57335 | -4.074e-05 | -0.00083125
119 | 0.118 | 0.11809 | 0.11802 | 0.57617 | 0.57832 | -0.0021476 | -0.043819 |  | 0.5783 | -1.2725e-05 | -0.00025963
120 | 0.119 | 0.11909 | 0.11903 | 0.58112 | 0.58326 | -0.0021368 | -0.043599 |  | 0.58325 | -5.4051e-06 | -0.00011028
121 | 0.12 | 0.12009 | 0.12003 | 0.586 | 0.58815 | -0.002146 | -0.043787 |  | 0.58813 | -1.8037e-05 | -0.00036802
122 | 0.121 | 0.1211 | 0.12103 | 0.59094 | 0.59306 | -0.0021237 | -0.043332 |  | 0.59306 | 7.9157e-07 | 1.6151e-05
123 | 0.122 | 0.12209 | 0.12202 | 0.59577 | 0.59792 | -0.0021476 | -0.043819 |  | 0.59789 | -2.6506e-05 | -0.00054082
124 | 0.123 | 0.12309 | 0.12303 | 0.60069 | 0.60284 | -0.0021512 | -0.043893 |  | 0.6028 | -3.3563e-05 | -0.0006848
125 | 0.124 | 0.12409 | 0.12402 | 0.60559 | 0.6077 | -0.0021119 | -0.043091 |  | 0.60771 | 2.2886e-06 | 4.6695e-05
126 | 0.125 | 0.1251 | 0.12503 | 0.61054 | 0.61263 | -0.0020904 | -0.042652 |  | 0.61265 | 2.0311e-05 | 0.00041442
127 | 0.126 | 0.12609 | 0.12602 | 0.61539 | 0.61748 | -0.0020854 | -0.04255 |  | 0.6175 | 2.1896e-05 | 0.00044677
128 | 0.127 | 0.12709 | 0.12702 | 0.62031 | 0.62239 | -0.0020782 | -0.042403 |  | 0.62241 | 2.5639e-05 | 0.00052314
129 | 0.128 | 0.12811 | 0.12803 | 0.62525 | 0.62734 | -0.0020931 | -0.042707 |  | 0.62735 | 7.2664e-06 | 0.00014826
130 | 0.129 | 0.1291 | 0.12904 | 0.63017 | 0.63229 | -0.0021251 | -0.04336 |  | 0.63226 | -2.8191e-05 | -0.0005752
131 | 0.13 | 0.13011 | 0.13004 | 0.63507 | 0.63719 | -0.0021112 | -0.043077 |  | 0.63717 | -1.7743e-05 | -0.00036202
132 | 0.131 | 0.1311 | 0.13103 | 0.63996 | 0.64205 | -0.0020919 | -0.042683 |  | 0.64205 | -1.8774e-06 | -3.8307e-05
133 | 0.132 | 0.13211 | 0.13204 | 0.64488 | 0.64698 | -0.0020973 | -0.042793 |  | 0.64697 | -1.074e-05 | -0.00021913
134 | 0.133 | 0.1331 | 0.13304 | 0.64984 | 0.65191 | -0.0020707 | -0.04225 |  | 0.65192 | 1.2376e-05 | 0.00025251
135 | 0.134 | 0.13411 | 0.13405 | 0.65473 | 0.65684 | -0.0021072 | -0.042995 |  | 0.65681 | -2.7561e-05 | -0.00056236
136 | 0.135 | 0.13511 | 0.13505 | 0.65968 | 0.66176 | -0.0020777 | -0.042393 |  | 0.66176 | -1.5447e-06 | -3.1517e-05
137 | 0.136 | 0.1361 | 0.13604 | 0.66452 | 0.6666 | -0.0020799 | -0.042438 |  | 0.66659 | -7.1471e-06 | -0.00014583
138 | 0.137 | 0.13711 | 0.13705 | 0.66944 | 0.67152 | -0.0020855 | -0.042552 |  | 0.6715 | -1.6202e-05 | -0.00033059
139 | 0.138 | 0.13812 | 0.13805 | 0.67434 | 0.67643 | -0.0020874 | -0.042591 |  | 0.6764 | -2.155e-05 | -0.0004397
140 | 0.139 | 0.13912 | 0.13905 | 0.67927 | 0.68135 | -0.002076 | -0.042358 |  | 0.68133 | -1.3617e-05 | -0.00027784
141 | 0.14 | 0.14011 | 0.14004 | 0.68412 | 0.68621 | -0.0020867 | -0.042577 |  | 0.68618 | -2.7731e-05 | -0.00056581
142 | 0.141 | 0.14111 | 0.14105 | 0.68904 | 0.69113 | -0.0020884 | -0.042611 |  | 0.69109 | -3.2885e-05 | -0.00067098
143 | 0.142 | 0.14212 | 0.14205 | 0.69395 | 0.69605 | -0.00209 | -0.042644 |  | 0.69601 | -3.7943e-05 | -0.00077419
144 | 0.143 | 0.14311 | 0.14305 | 0.69886 | 0.70095 | -0.002082 | -0.042481 |  | 0.70091 | -3.3394e-05 | -0.00068137
145 | 0.144 | 0.14413 | 0.14406 | 0.70379 | 0.70589 | -0.002103 | -0.042909 |  | 0.70584 | -5.7859e-05 | -0.0011805
146 | 0.145 | 0.14511 | 0.14504 | 0.70869 | 0.71072 | -0.0020296 | -0.041412 |  | 0.71073 | 1.2099e-05 | 0.00024687
147 | 0.146 | 0.14612 | 0.14605 | 0.71359 | 0.71565 | -0.0020668 | -0.042171 |  | 0.71563 | -2.8548e-05 | -0.00058248
148 | 0.147 | 0.14712 | 0.14706 | 0.71857 | 0.72059 | -0.0020201 | -0.041218 |  | 0.7206 | 1.465e-05 | 0.00029891
149 | 0.148 | 0.14813 | 0.14807 | 0.72344 | 0.72552 | -0.0020775 | -0.042389 |  | 0.72547 | -4.6176e-05 | -0.00094216
150 | 0.149 | 0.14913 | 0.14907 | 0.7284 | 0.73043 | -0.0020322 | -0.041465 |  | 0.73043 | -4.3633e-06 | -8.9028e-05
151 | 0.15 | 0.15012 | 0.15007 | 0.73328 | 0.73534 | -0.0020621 | -0.042075 |  | 0.7353 | -3.7691e-05 | -0.00076904
152 | 0.151 | 0.15112 | 0.15106 | 0.73818 | 0.7402 | -0.0020169 | -0.041152 |  | 0.7402 | 4.0594e-06 | 8.2826e-05
153 | 0.152 | 0.15213 | 0.15206 | 0.74309 | 0.74509 | -0.001999 | -0.040787 |  | 0.74511 | 1.8505e-05 | 0.00037757
154 | 0.153 | 0.15313 | 0.15298 | 0.74804 | 0.74962 | -0.0015717 | -0.032069 |  | 0.75006 | 0.00044232 | 0.0090251
155 | 0.154 | 0.15412 | 0.15405 | 0.75286 | 0.75486 | -0.0020076 | -0.040963 |  | 0.75487 | 3.0409e-06 | 6.2045e-05
156 | 0.155 | 0.15512 | 0.15505 | 0.75775 | 0.75977 | -0.0020175 | -0.041165 |  | 0.75976 | -1.0301e-05 | -0.00021018
157 | 0.156 | 0.15613 | 0.15606 | 0.76271 | 0.7647 | -0.0019859 | -0.04052 |  | 0.76472 | 1.7811e-05 | 0.00036341
158 | 0.157 | 0.15713 | 0.15707 | 0.76763 | 0.76963 | -0.0020013 | -0.040834 |  | 0.76963 | -1.0444e-06 | -2.131e-05
159 | 0.158 | 0.15814 | 0.15807 | 0.77252 | 0.77454 | -0.0020161 | -0.041136 |  | 0.77452 | -1.9286e-05 | -0.00039351
160 | 0.159 | 0.15912 | 0.15906 | 0.77739 | 0.77937 | -0.0019824 | -0.040449 |  | 0.77939 | 1.0989e-05 | 0.00022423
161 | 0.16 | 0.16013 | 0.16006 | 0.78233 | 0.78431 | -0.0019787 | -0.040373 |  | 0.78432 | 1.1217e-05 | 0.00022888
162 | 0.161 | 0.16113 | 0.16106 | 0.78721 | 0.78921 | -0.0020006 | -0.04082 |  | 0.7892 | -1.4116e-05 | -0.00028802
163 | 0.162 | 0.16214 | 0.16207 | 0.79216 | 0.79413 | -0.0019683 | -0.040161 |  | 0.79414 | 1.4706e-05 | 0.00030005
164 | 0.163 | 0.16314 | 0.16307 | 0.79707 | 0.79905 | -0.0019878 | -0.040559 |  | 0.79904 | -8.2433e-06 | -0.00016819
165 | 0.164 | 0.16413 | 0.16406 | 0.80189 | 0.8039 | -0.0020089 | -0.040989 |  | 0.80387 | -3.2736e-05 | -0.00066794
166 | 0.165 | 0.16514 | 0.16507 | 0.80686 | 0.80882 | -0.0019604 | -0.04 |  | 0.80884 | 1.2267e-05 | 0.0002503
167 | 0.166 | 0.16614 | 0.16607 | 0.81176 | 0.81375 | -0.0019839 | -0.040479 |  | 0.81373 | -1.4679e-05 | -0.0002995
168 | 0.167 | 0.16714 | 0.16707 | 0.8167 | 0.81866 | -0.0019626 | -0.040045 |  | 0.81867 | 3.1507e-06 | 6.4286e-05
169 | 0.168 | 0.16814 | 0.16806 | 0.82157 | 0.82352 | -0.0019455 | -0.039696 |  | 0.82354 | 1.6824e-05 | 0.00034328
170 | 0.169 | 0.16914 | 0.16907 | 0.82656 | 0.82845 | -0.0018958 | -0.038682 |  | 0.82852 | 6.302e-05 | 0.0012858
171 | 0.17 | 0.17014 | 0.17008 | 0.83141 | 0.83338 | -0.0019732 | -0.040261 |  | 0.83336 | -1.7792e-05 | -0.00036302
172 | 0.171 | 0.17114 | 0.17108 | 0.83632 | 0.83829 | -0.001972 | -0.040236 |  | 0.83827 | -2.0045e-05 | -0.00040899
173 | 0.172 | 0.17215 | 0.17209 | 0.8413 | 0.84324 | -0.0019311 | -0.039402 |  | 0.84325 | 1.735e-05 | 0.00035401
174 | 0.173 | 0.17314 | 0.17308 | 0.84615 | 0.84807 | -0.0019214 | -0.039204 |  | 0.8481 | 2.3643e-05 | 0.0004824
175 | 0.174 | 0.17415 | 0.17408 | 0.85109 | 0.85302 | -0.0019305 | -0.03939 |  | 0.85303 | 1.1073e-05 | 0.00022593
176 | 0.175 | 0.17515 | 0.17509 | 0.85602 | 0.85796 | -0.0019337 | -0.039455 |  | 0.85796 | 4.4021e-06 | 8.9819e-05
177 | 0.176 | 0.17615 | 0.1761 | 0.86095 | 0.86288 | -0.0019342 | -0.039465 |  | 0.86288 | 4.3985e-07 | 8.9746e-06
178 | 0.177 | 0.17715 | 0.1771 | 0.86587 | 0.8678 | -0.0019367 | -0.039516 |  | 0.8678 | -5.521e-06 | -0.00011265
179 | 0.178 | 0.17814 | 0.17809 | 0.87074 | 0.87264 | -0.001903 | -0.038828 |  | 0.87267 | 2.4755e-05 | 0.00050509
180 | 0.179 | 0.17914 | 0.17909 | 0.87561 | 0.87754 | -0.001927 | -0.039318 |  | 0.87754 | -2.6737e-06 | -5.4554e-05
181 | 0.18 | 0.18015 | 0.18009 | 0.88057 | 0.88246 | -0.0018827 | -0.038414 |  | 0.88249 | 3.8139e-05 | 0.00077819
182 | 0.181 | 0.18115 | 0.1811 | 0.88552 | 0.88739 | -0.0018701 | -0.038157 |  | 0.88743 | 4.7265e-05 | 0.00096438
183 | 0.182 | 0.18215 | 0.18209 | 0.89036 | 0.89225 | -0.0018819 | -0.038398 |  | 0.89228 | 3.2055e-05 | 0.00065405
184 | 0.183 | 0.18315 | 0.1831 | 0.89529 | 0.89717 | -0.0018834 | -0.038429 |  | 0.8972 | 2.7094e-05 | 0.00055281
185 | 0.184 | 0.18416 | 0.1841 | 0.90018 | 0.90209 | -0.0019071 | -0.038912 |  | 0.90209 | -4.5495e-08 | -9.2827e-07
186 | 0.185 | 0.18516 | 0.18511 | 0.90516 | 0.90704 | -0.0018859 | -0.03848 |  | 0.90706 | 1.7653e-05 | 0.00036019
187 | 0.186 | 0.18617 | 0.18611 | 0.91007 | 0.91195 | -0.0018797 | -0.038353 |  | 0.91197 | 2.0396e-05 | 0.00041616
188 | 0.187 | 0.18715 | 0.1871 | 0.91487 | 0.91681 | -0.0019346 | -0.039473 |  | 0.91677 | -3.7879e-05 | -0.00077289
189 | 0.188 | 0.18815 | 0.1881 | 0.91979 | 0.92168 | -0.0018813 | -0.038386 |  | 0.92169 | 1.1962e-05 | 0.00024407
190 | 0.189 | 0.18916 | 0.1891 | 0.92464 | 0.92659 | -0.00195 | -0.039787 |  | 0.92653 | -6.0146e-05 | -0.0012272
191 | 0.19 | 0.19016 | 0.1901 | 0.92959 | 0.93149 | -0.0018941 | -0.038647 |  | 0.93148 | -7.7268e-06 | -0.00015766
192 | 0.191 | 0.19116 | 0.19111 | 0.93452 | 0.93643 | -0.0019112 | -0.038996 |  | 0.9364 | -2.8291e-05 | -0.00057725
193 | 0.192 | 0.19215 | 0.1921 | 0.93939 | 0.94128 | -0.0018873 | -0.038508 |  | 0.94127 | -7.8154e-06 | -0.00015946
194 | 0.193 | 0.19315 | 0.1931 | 0.94431 | 0.94621 | -0.0019055 | -0.038879 |  | 0.94619 | -2.9475e-05 | -0.00060141
195 | 0.194 | 0.19415 | 0.1941 | 0.94923 | 0.9511 | -0.0018737 | -0.038231 |  | 0.9511 | -1.1363e-06 | -2.3185e-05
196 | 0.195 | 0.19515 | 0.1951 | 0.95415 | 0.95599 | -0.0018439 | -0.037623 |  | 0.95602 | 2.5204e-05 | 0.00051426
197 | 0.196 | 0.19615 | 0.19609 | 0.95835 | 0.96084 | -0.0024811 | -0.050624 |  | 0.96022 | -0.00061495 | -0.012547
198 | 0.197 | 0.19715 | 0.1971 | 0.96394 | 0.9658 | -0.0018667 | -0.038088 |  | 0.9658 | -4.4773e-06 | -9.1354e-05
199 | 0.198 | 0.19815 | 0.1981 | 0.96883 | 0.97069 | -0.0018659 | -0.038071 |  | 0.97069 | -7.1163e-06 | -0.0001452
200 | 0.199 | 0.19915 | 0.19911 | 0.97376 | 0.97565 | -0.0018898 | -0.038559 |  | 0.97561 | -3.4483e-05 | -0.00070358
201 | 0.2 | 0.20015 | 0.2001 | 0.97863 | 0.98049 | -0.0018669 | -0.038092 |  | 0.98048 | -1.5006e-05 | -0.00030619
202 | 0.201 | 0.20114 | 0.20109 | 0.98344 | 0.98532 | -0.0018725 | -0.038206 |  | 0.98529 | -2.3993e-05 | -0.00048954
203 | 0.202 | 0.20214 | 0.20209 | 0.98832 | 0.99024 | -0.001919 | -0.039155 |  | 0.99017 | -7.3923e-05 | -0.0015083
204 | 0.203 | 0.20314 | 0.20309 | 0.99326 | 0.99514 | -0.001881 | -0.03838 |  | 0.9951 | -3.9395e-05 | -0.0008038
205 | 0.204 | 0.20414 | 0.20409 | 0.99819 | 1 | -0.001853 | -0.037808 |  | 1 | -1.486e-05 | -0.00030319
206 | 0.205 | 0.20514 | 0.20508 | 1.003 | 1.0049 | -0.0018522 | -0.037792 |  | 1.0049 | -1.7464e-05 | -0.00035634
207 | 0.206 | 0.20614 | 0.20608 | 1.0079 | 1.0098 | -0.001882 | -0.0384 |  | 1.0097 | -5.0695e-05 | -0.0010344
208 | 0.207 | 0.20714 | 0.20708 | 1.0128 | 1.0147 | -0.0018522 | -0.037792 |  | 1.0147 | -2.4355e-05 | -0.00049693
209 | 0.208 | 0.20815 | 0.20808 | 1.0177 | 1.0196 | -0.0018716 | -0.038188 |  | 1.0196 | -4.7207e-05 | -0.00096321
210 | 0.209 | 0.20915 | 0.20909 | 1.0227 | 1.0245 | -0.0018561 | -0.037872 |  | 1.0245 | -3.5181e-05 | -0.00071782
211 | 0.21 | 0.21013 | 0.21007 | 1.0275 | 1.0293 | -0.0018232 | -0.0372 |  | 1.0293 | -5.6769e-06 | -0.00011583
212 | 0.211 | 0.21114 | 0.21108 | 1.0325 | 1.0343 | -0.0018469 | -0.037684 |  | 1.0343 | -3.285e-05 | -0.00067027
213 | 0.212 | 0.21213 | 0.21208 | 1.0373 | 1.0392 | -0.0018618 | -0.037988 |  | 1.0392 | -5.1189e-05 | -0.0010444
214 | 0.213 | 0.21314 | 0.21308 | 1.0423 | 1.0441 | -0.0017971 | -0.036668 |  | 1.0441 | 1.0031e-05 | 0.00020467
215 | 0.214 | 0.21414 | 0.21409 | 1.0472 | 1.049 | -0.0017961 | -0.036647 |  | 1.049 | 7.5503e-06 | 0.00015405
216 | 0.215 | 0.21513 | 0.21508 | 1.052 | 1.0539 | -0.0018522 | -0.037792 |  | 1.0538 | -5.1918e-05 | -0.0010593
217 | 0.216 | 0.21613 | 0.21608 | 1.057 | 1.0588 | -0.001842 | -0.037584 |  | 1.0587 | -4.5177e-05 | -0.00092179
218 | 0.217 | 0.21713 | 0.21707 | 1.0618 | 1.0637 | -0.0018177 | -0.037088 |  | 1.0636 | -2.4315e-05 | -0.00049613
219 | 0.218 | 0.21814 | 0.21808 | 1.0667 | 1.0686 | -0.0018324 | -0.037388 |  | 1.0685 | -4.2461e-05 | -0.00086636
220 | 0.219 | 0.21912 | 0.21907 | 1.0716 | 1.0734 | -0.0018234 | -0.037204 |  | 1.0734 | -3.6878e-05 | -0.00075245
221 | 0.22 | 0.22012 | 0.22007 | 1.0765 | 1.0783 | -0.0018132 | -0.036996 |  | 1.0783 | -3.0137e-05 | -0.00061492
222 | 0.221 | 0.22112 | 0.22107 | 1.0815 | 1.0833 | -0.0017675 | -0.036064 |  | 1.0833 | 1.2061e-05 | 0.00024609
223 | 0.222 | 0.22213 | 0.22208 | 1.0864 | 1.0882 | -0.0017773 | -0.036264 |  | 1.0882 | -1.1845e-06 | -2.4168e-05
224 | 0.223 | 0.22313 | 0.22308 | 1.0913 | 1.0931 | -0.0017767 | -0.036251 |  | 1.0931 | -4.0509e-06 | -8.2654e-05
225 | 0.224 | 0.22412 | 0.22406 | 1.0961 | 1.0979 | -0.0017836 | -0.036392 |  | 1.0979 | -1.4326e-05 | -0.0002923
226 | 0.225 | 0.22512 | 0.22506 | 1.101 | 1.1028 | -0.0017736 | -0.036188 |  | 1.1028 | -7.7783e-06 | -0.00015871
227 | 0.226 | 0.22612 | 0.22607 | 1.1059 | 1.1077 | -0.0018032 | -0.036792 |  | 1.1077 | -4.0817e-05 | -0.00083282
228 | 0.227 | 0.22712 | 0.22707 | 1.1109 | 1.1127 | -0.0017826 | -0.036372 |  | 1.1126 | -2.3697e-05 | -0.00048351
229 | 0.228 | 0.22812 | 0.22808 | 1.1158 | 1.1176 | -0.0017922 | -0.036568 |  | 1.1175 | -3.675e-05 | -0.00074983
230 | 0.229 | 0.22911 | 0.22906 | 1.1206 | 1.1224 | -0.0017687 | -0.036088 |  | 1.1224 | -1.666e-05 | -0.00033992
231 | 0.23 | 0.23011 | 0.23007 | 1.1255 | 1.1273 | -0.0018132 | -0.036996 |  | 1.1273 | -6.4591e-05 | -0.0013179
232 | 0.231 | 0.23112 | 0.23106 | 1.1304 | 1.1322 | -0.0017685 | -0.036084 |  | 1.1322 | -2.3358e-05 | -0.00047658
233 | 0.232 | 0.23212 | 0.23207 | 1.1354 | 1.1371 | -0.0017681 | -0.036076 |  | 1.1371 | -2.6417e-05 | -0.00053901
234 | 0.233 | 0.23311 | 0.23306 | 1.1402 | 1.142 | -0.0017795 | -0.036309 |  | 1.1419 | -4.1206e-05 | -0.00084076
235 | 0.234 | 0.2341 | 0.23405 | 1.1451 | 1.1469 | -0.0017446 | -0.035597 |  | 1.1469 | -9.7725e-06 | -0.0001994
236 | 0.235 | 0.23511 | 0.23506 | 1.1501 | 1.1518 | -0.0017144 | -0.03498 |  | 1.1518 | 1.6954e-05 | 0.00034593
237 | 0.236 | 0.23611 | 0.23606 | 1.155 | 1.1567 | -0.0016985 | -0.034656 |  | 1.1567 | 2.9367e-05 | 0.00059919
238 | 0.237 | 0.23711 | 0.23707 | 1.1599 | 1.1616 | -0.0017381 | -0.035464 |  | 1.1616 | -1.3665e-05 | -0.00027881
239 | 0.238 | 0.2381 | 0.23805 | 1.1648 | 1.1665 | -0.0016948 | -0.03458 |  | 1.1665 | 2.6218e-05 | 0.00053495
240 | 0.239 | 0.23911 | 0.23905 | 1.1696 | 1.1714 | -0.0017348 | -0.035397 |  | 1.1713 | -1.7199e-05 | -0.00035093
241 | 0.24 | 0.24011 | 0.24007 | 1.1746 | 1.1763 | -0.0017185 | -0.035064 |  | 1.1763 | -4.4009e-06 | -8.9794e-05
242 | 0.241 | 0.24111 | 0.24106 | 1.1784 | 1.1812 | -0.0028238 | -0.057616 |  | 1.1801 | -0.0011124 | -0.022696
243 | 0.242 | 0.24211 | 0.24206 | 1.1844 | 1.1861 | -0.0017191 | -0.035076 |  | 1.1861 | -1.187e-05 | -0.0002422
244 | 0.243 | 0.2431 | 0.24305 | 1.1893 | 1.191 | -0.0016748 | -0.034172 |  | 1.191 | 2.8977e-05 | 0.00059124
245 | 0.244 | 0.2441 | 0.24405 | 1.1942 | 1.1958 | -0.0016699 | -0.034072 |  | 1.1959 | 3.0432e-05 | 0.00062092
246 | 0.245 | 0.2451 | 0.24506 | 1.1991 | 1.2008 | -0.0017091 | -0.034872 |  | 1.2008 | -1.2214e-05 | -0.0002492
247 | 0.246 | 0.24611 | 0.24606 | 1.204 | 1.2057 | -0.0016842 | -0.034364 |  | 1.2057 | 9.227e-06 | 0.00018827
248 | 0.247 | 0.2471 | 0.24704 | 1.2089 | 1.2105 | -0.0016556 | -0.033781 |  | 1.2106 | 3.441e-05 | 0.00070209
249 | 0.248 | 0.2481 | 0.24805 | 1.2138 | 1.2154 | -0.0016701 | -0.034076 |  | 1.2155 | 1.6457e-05 | 0.00033579
250 | 0.249 | 0.2491 | 0.24905 | 1.2187 | 1.2204 | -0.0016395 | -0.033452 |  | 1.2204 | 4.357e-05 | 0.00088899
251 | 0.25 | 0.2501 | 0.25006 | 1.2236 | 1.2253 | -0.0016495 | -0.033656 |  | 1.2253 | 3.0132e-05 | 0.0006148
252 | 0.251 | 0.2511 | 0.25106 | 1.2285 | 1.2302 | -0.001714 | -0.034972 |  | 1.2302 | -3.7786e-05 | -0.00077097
253 | 0.252 | 0.25209 | 0.25205 | 1.2334 | 1.235 | -0.0016799 | -0.034276 |  | 1.235 | -7.124e-06 | -0.00014536
254 | 0.253 | 0.25309 | 0.25305 | 1.2383 | 1.24 | -0.0016797 | -0.034272 |  | 1.2399 | -1.0376e-05 | -0.00021172
255 | 0.254 | 0.2541 | 0.25406 | 1.2432 | 1.2449 | -0.0016991 | -0.034668 |  | 1.2449 | -3.3229e-05 | -0.00067799
256 | 0.255 | 0.2551 | 0.25505 | 1.2481 | 1.2498 | -0.0016648 | -0.033968 |  | 1.2498 | -2.3741e-06 | -4.8442e-05
257 | 0.256 | 0.25611 | 0.25606 | 1.253 | 1.2547 | -0.001654 | -0.033748 |  | 1.2547 | 4.9453e-06 | 0.0001009
258 | 0.257 | 0.2571 | 0.25705 | 1.2579 | 1.2595 | -0.0016652 | -0.033976 |  | 1.2595 | -9.6508e-06 | -0.00019691
259 | 0.258 | 0.25811 | 0.25805 | 1.2628 | 1.2645 | -0.0016897 | -0.034476 |  | 1.2644 | -3.7596e-05 | -0.00076711
260 | 0.259 | 0.2591 | 0.25905 | 1.2677 | 1.2694 | -0.0016597 | -0.033864 |  | 1.2693 | -1.1063e-05 | -0.00022572
261 | 0.26 | 0.26011 | 0.26006 | 1.2726 | 1.2743 | -0.0016891 | -0.034464 |  | 1.2742 | -4.3908e-05 | -0.00089589
262 | 0.261 | 0.26109 | 0.26105 | 1.2775 | 1.2792 | -0.0016795 | -0.034268 |  | 1.2791 | -3.7746e-05 | -0.00077017
263 | 0.262 | 0.2621 | 0.26206 | 1.2824 | 1.2841 | -0.0016793 | -0.034264 |  | 1.284 | -4.0999e-05 | -0.00083653
264 | 0.263 | 0.2631 | 0.26306 | 1.2873 | 1.289 | -0.0016489 | -0.033644 |  | 1.289 | -1.4079e-05 | -0.00028727
265 | 0.264 | 0.26411 | 0.26407 | 1.2923 | 1.2939 | -0.0016732 | -0.03414 |  | 1.2939 | -4.1832e-05 | -0.00085352
266 | 0.265 | 0.26511 | 0.26506 | 1.2972 | 1.2988 | -0.0016485 | -0.033636 |  | 1.2988 | -2.0584e-05 | -0.00041999
267 | 0.266 | 0.2661 | 0.26606 | 1.302 | 1.3037 | -0.0016789 | -0.034256 |  | 1.3036 | -5.4394e-05 | -0.0011098
268 | 0.267 | 0.2671 | 0.26707 | 1.307 | 1.3086 | -0.0016634 | -0.03394 |  | 1.3086 | -4.2368e-05 | -0.00086446
269 | 0.268 | 0.2681 | 0.26807 | 1.3119 | 1.3135 | -0.0016779 | -0.034236 |  | 1.3135 | -6.032e-05 | -0.0012308
270 | 0.269 | 0.26911 | 0.26907 | 1.3168 | 1.3185 | -0.0016626 | -0.033923 |  | 1.3184 | -4.8486e-05 | -0.00098931
271 | 0.27 | 0.27012 | 0.27008 | 1.3217 | 1.3234 | -0.0016822 | -0.034323 |  | 1.3233 | -7.1532e-05 | -0.0014595
272 | 0.271 | 0.2711 | 0.27106 | 1.3266 | 1.3282 | -0.0016436 | -0.033536 |  | 1.3282 | -3.6356e-05 | -0.0007418
273 | 0.272 | 0.27211 | 0.27207 | 1.3315 | 1.3331 | -0.0016381 | -0.033423 |  | 1.3331 | -3.4323e-05 | -0.00070031
274 | 0.273 | 0.27311 | 0.27308 | 1.3364 | 1.3381 | -0.0016275 | -0.033207 |  | 1.338 | -2.7196e-05 | -0.0005549
275 | 0.274 | 0.27412 | 0.27408 | 1.3414 | 1.343 | -0.0016267 | -0.033191 |  | 1.343 | -2.9869e-05 | -0.00060945
276 | 0.275 | 0.27511 | 0.27507 | 1.3462 | 1.3478 | -0.0016483 | -0.033632 |  | 1.3478 | -5.4845e-05 | -0.001119
277 | 0.276 | 0.27611 | 0.27607 | 1.3511 | 1.3528 | -0.0016377 | -0.033415 |  | 1.3527 | -4.7718e-05 | -0.00097363
278 | 0.277 | 0.27711 | 0.27707 | 1.356 | 1.3576 | -0.0016032 | -0.032711 |  | 1.3576 | -1.667e-05 | -0.00034014
279 | 0.278 | 0.27812 | 0.27808 | 1.361 | 1.3626 | -0.0016469 | -0.033603 |  | 1.3625 | -6.383e-05 | -0.0013024
280 | 0.279 | 0.27912 | 0.27909 | 1.3659 | 1.3675 | -0.0016214 | -0.033083 |  | 1.3675 | -4.181e-05 | -0.00085309
281 | 0.28 | 0.28012 | 0.28008 | 1.3707 | 1.3724 | -0.0016275 | -0.033207 |  | 1.3723 | -5.1313e-05 | -0.001047
282 | 0.281 | 0.28112 | 0.28107 | 1.3757 | 1.3773 | -0.0015928 | -0.032499 |  | 1.3772 | -2.0073e-05 | -0.00040956
283 | 0.282 | 0.28212 | 0.28207 | 1.3806 | 1.3822 | -0.0015926 | -0.032495 |  | 1.3821 | -2.3325e-05 | -0.00047593
284 | 0.283 | 0.28313 | 0.28308 | 1.3855 | 1.3871 | -0.0016122 | -0.032895 |  | 1.387 | -4.6371e-05 | -0.00094614
285 | 0.284 | 0.28413 | 0.28408 | 1.3904 | 1.392 | -0.0015967 | -0.032579 |  | 1.392 | -3.4344e-05 | -0.00070075
286 | 0.285 | 0.28512 | 0.28507 | 1.3952 | 1.3969 | -0.0016128 | -0.032907 |  | 1.3968 | -5.384e-05 | -0.0010985
287 | 0.286 | 0.28613 | 0.28608 | 1.4002 | 1.4018 | -0.0016071 | -0.032791 |  | 1.4017 | -5.1614e-05 | -0.0010531
288 | 0.287 | 0.28713 | 0.28708 | 1.4051 | 1.4067 | -0.0016071 | -0.032791 |  | 1.4066 | -5.5059e-05 | -0.0011234
289 | 0.288 | 0.28813 | 0.28808 | 1.41 | 1.4116 | -0.0015971 | -0.032587 |  | 1.4115 | -4.8511e-05 | -0.00098982
290 | 0.289 | 0.28912 | 0.28907 | 1.4148 | 1.4165 | -0.0016277 | -0.033211 |  | 1.4164 | -8.2515e-05 | -0.0016836
291 | 0.29 | 0.29013 | 0.29008 | 1.4198 | 1.4214 | -0.0015822 | -0.032283 |  | 1.4213 | -4.0509e-05 | -0.00082654
292 | 0.291 | 0.29113 | 0.29109 | 1.4248 | 1.4263 | -0.0015514 | -0.031654 |  | 1.4263 | -1.3204e-05 | -0.00026941
293 | 0.292 | 0.29214 | 0.29209 | 1.4297 | 1.4313 | -0.0015557 | -0.031742 |  | 1.4312 | -2.097e-05 | -0.00042787
294 | 0.293 | 0.29314 | 0.29309 | 1.4346 | 1.4362 | -0.0015506 | -0.031638 |  | 1.4361 | -1.9323e-05 | -0.00039426
295 | 0.294 | 0.29413 | 0.29408 | 1.4395 | 1.441 | -0.0015467 | -0.031559 |  | 1.441 | -1.8833e-05 | -0.00038426
296 | 0.295 | 0.29513 | 0.29509 | 1.4444 | 1.446 | -0.0015308 | -0.031234 |  | 1.4459 | -6.4204e-06 | -0.000131
297 | 0.296 | 0.29614 | 0.2961 | 1.4493 | 1.4509 | -0.0015304 | -0.031226 |  | 1.4509 | -9.4798e-06 | -0.00019342
298 | 0.297 | 0.29714 | 0.2971 | 1.4543 | 1.4558 | -0.00153 | -0.031218 |  | 1.4558 | -1.2539e-05 | -0.00025585
299 | 0.298 | 0.29814 | 0.29811 | 1.4592 | 1.4607 | -0.0015294 | -0.031206 |  | 1.4607 | -1.5406e-05 | -0.00031433
300 | 0.299 | 0.29913 | 0.29909 | 1.4641 | 1.4656 | -0.0015057 | -0.030722 |  | 1.4656 | 4.8771e-06 | 9.9511e-05
301 | 0.3 | 0.30014 | 0.3001 | 1.469 | 1.4705 | -0.0014904 | -0.03041 |  | 1.4705 | 1.6711e-05 | 0.00034096
302 | 0.301 | 0.30115 | 0.30111 | 1.4739 | 1.4754 | -0.0015043 | -0.030693 |  | 1.4754 | -6.6283e-07 | -1.3524e-05
303 | 0.302 | 0.30216 | 0.30211 | 1.4789 | 1.4803 | -0.0014692 | -0.029977 |  | 1.4804 | 3.0964e-05 | 0.00063178
304 | 0.303 | 0.30314 | 0.3031 | 1.4837 | 1.4852 | -0.00152 | -0.031014 |  | 1.4852 | -2.3218e-05 | -0.00047374
305 | 0.304 | 0.30415 | 0.30411 | 1.4886 | 1.4901 | -0.0015045 | -0.030698 |  | 1.4901 | -1.1192e-05 | -0.00022836
306 | 0.305 | 0.30515 | 0.30511 | 1.4935 | 1.495 | -0.0014943 | -0.030489 |  | 1.495 | -4.4513e-06 | -9.0823e-05
307 | 0.306 | 0.30616 | 0.30611 | 1.4984 | 1.5 | -0.0015486 | -0.031597 |  | 1.4999 | -6.2183e-05 | -0.0012688
308 | 0.307 | 0.30716 | 0.30711 | 1.5034 | 1.5048 | -0.0014539 | -0.029665 |  | 1.5049 | 2.9016e-05 | 0.00059203
309 | 0.308 | 0.30815 | 0.30811 | 1.5082 | 1.5097 | -0.0014894 | -0.030389 |  | 1.5097 | -9.8874e-06 | -0.00020174
310 | 0.309 | 0.30915 | 0.30911 | 1.5131 | 1.5146 | -0.0015194 | -0.031002 |  | 1.5146 | -4.3312e-05 | -0.00088372
311 | 0.31 | 0.31016 | 0.31011 | 1.518 | 1.5195 | -0.0014939 | -0.030481 |  | 1.5195 | -2.1292e-05 | -0.00043444
312 | 0.311 | 0.31116 | 0.31111 | 1.523 | 1.5245 | -0.0014986 | -0.030577 |  | 1.5244 | -2.9445e-05 | -0.00060078
313 | 0.312 | 0.31217 | 0.31212 | 1.5279 | 1.5294 | -0.0014782 | -0.030161 |  | 1.5294 | -1.2518e-05 | -0.00025541
314 | 0.313 | 0.31315 | 0.31311 | 1.5328 | 1.5342 | -0.0014643 | -0.029877 |  | 1.5342 | -2.0352e-06 | -4.1526e-05
315 | 0.314 | 0.31416 | 0.31412 | 1.5377 | 1.5392 | -0.0014629 | -0.029849 |  | 1.5392 | -4.1298e-06 | -8.4264e-05
316 | 0.315 | 0.31516 | 0.31513 | 1.5426 | 1.5441 | -0.0014774 | -0.030145 |  | 1.5441 | -2.2082e-05 | -0.00045056
317 | 0.316 | 0.31617 | 0.31613 | 1.5475 | 1.549 | -0.0015368 | -0.031357 |  | 1.549 | -8.4906e-05 | -0.0017324
318 | 0.317 | 0.31715 | 0.31712 | 1.5524 | 1.5539 | -0.0014884 | -0.030369 |  | 1.5538 | -3.9931e-05 | -0.00081474
319 | 0.318 | 0.31816 | 0.31812 | 1.5572 | 1.5588 | -0.0015978 | -0.032601 |  | 1.5586 | -0.00015272 | -0.0031161
320 | 0.319 | 0.31917 | 0.31913 | 1.5622 | 1.5637 | -0.0014919 | -0.03044 |  | 1.5637 | -5.0371e-05 | -0.0010278
321 | 0.32 | 0.32017 | 0.32013 | 1.5672 | 1.5687 | -0.0014717 | -0.030028 |  | 1.5686 | -3.3637e-05 | -0.00068632
322 | 0.321 | 0.32117 | 0.32114 | 1.5721 | 1.5736 | -0.0014513 | -0.029612 |  | 1.5736 | -1.6711e-05 | -0.00034096
323 | 0.322 | 0.32216 | 0.32212 | 1.5769 | 1.5784 | -0.0014676 | -0.029945 |  | 1.5784 | -3.64e-05 | -0.00074269
324 | 0.323 | 0.32316 | 0.32312 | 1.5818 | 1.5833 | -0.0014827 | -0.030253 |  | 1.5832 | -5.4931e-05 | -0.0011208
325 | 0.324 | 0.32417 | 0.32412 | 1.5868 | 1.5882 | -0.0014129 | -0.028829 |  | 1.5882 | 1.1381e-05 | 0.00023223
326 | 0.325 | 0.32517 | 0.32512 | 1.5917 | 1.5931 | -0.0014325 | -0.029228 |  | 1.5931 | -1.1664e-05 | -0.00023799
327 | 0.326 | 0.32617 | 0.32612 | 1.5966 | 1.598 | -0.0014076 | -0.02872 |  | 1.598 | 9.7767e-06 | 0.00019948
328 | 0.327 | 0.32716 | 0.32711 | 1.6014 | 1.6028 | -0.0014388 | -0.029357 |  | 1.6028 | -2.4805e-05 | -0.00050612
329 | 0.328 | 0.32815 | 0.32811 | 1.6063 | 1.6077 | -0.001419 | -0.028953 |  | 1.6077 | -8.4577e-06 | -0.00017257
330 | 0.329 | 0.32916 | 0.32911 | 1.6112 | 1.6127 | -0.0014535 | -0.029657 |  | 1.6126 | -4.6396e-05 | -0.00094666
331 | 0.33 | 0.33016 | 0.33012 | 1.6161 | 1.6176 | -0.0014384 | -0.029349 |  | 1.6175 | -3.4755e-05 | -0.00070914
332 | 0.331 | 0.33115 | 0.33109 | 1.6209 | 1.6224 | -0.0014106 | -0.028782 |  | 1.6224 | -1.0345e-05 | -0.00021107
333 | 0.332 | 0.33215 | 0.3321 | 1.6259 | 1.6273 | -0.0013304 | -0.027145 |  | 1.6273 | 6.6347e-05 | 0.0013537
334 | 0.333 | 0.33316 | 0.33311 | 1.6308 | 1.6322 | -0.0014039 | -0.028645 |  | 1.6322 | -1.0599e-05 | -0.00021625
335 | 0.334 | 0.33416 | 0.33412 | 1.6358 | 1.6372 | -0.0013784 | -0.028125 |  | 1.6372 | 1.1421e-05 | 0.00023303
336 | 0.335 | 0.33516 | 0.33512 | 1.6407 | 1.6421 | -0.0013833 | -0.028225 |  | 1.6421 | 3.0756e-06 | 6.2753e-05
337 | 0.336 | 0.33615 | 0.3361 | 1.6455 | 1.6469 | -0.0013702 | -0.027957 |  | 1.6469 | 1.2786e-05 | 0.00026089
338 | 0.337 | 0.33715 | 0.3371 | 1.6504 | 1.6518 | -0.0013551 | -0.027649 |  | 1.6518 | 2.4427e-05 | 0.0004984
339 | 0.338 | 0.33815 | 0.3381 | 1.6553 | 1.6567 | -0.0013698 | -0.027949 |  | 1.6567 | 6.2817e-06 | 0.00012817
340 | 0.339 | 0.33915 | 0.33911 | 1.6603 | 1.6616 | -0.0013343 | -0.027225 |  | 1.6617 | 3.8294e-05 | 0.00078135
341 | 0.34 | 0.34014 | 0.3401 | 1.6651 | 1.6665 | -0.0013896 | -0.028353 |  | 1.6665 | -2.0402e-05 | -0.00041628
342 | 0.341 | 0.34115 | 0.3411 | 1.67 | 1.6714 | -0.0013696 | -0.027945 |  | 1.6714 | -3.8614e-06 | -7.8788e-05
343 | 0.342 | 0.34215 | 0.34211 | 1.6749 | 1.6763 | -0.0013794 | -0.028145 |  | 1.6763 | -1.7107e-05 | -0.00034904
344 | 0.343 | 0.34315 | 0.34312 | 1.6798 | 1.6813 | -0.0014382 | -0.029345 |  | 1.6812 | -7.9352e-05 | -0.0016191
345 | 0.344 | 0.34416 | 0.34412 | 1.6848 | 1.6862 | -0.0014084 | -0.028737 |  | 1.6861 | -5.3012e-05 | -0.0010816
346 | 0.345 | 0.34514 | 0.3451 | 1.6896 | 1.691 | -0.0013953 | -0.028469 |  | 1.6909 | -4.3301e-05 | -0.0008835
347 | 0.346 | 0.34614 | 0.3461 | 1.6945 | 1.6959 | -0.00138 | -0.028157 |  | 1.6959 | -3.1467e-05 | -0.00064205
348 | 0.347 | 0.34714 | 0.3471 | 1.6994 | 1.7008 | -0.0013951 | -0.028465 |  | 1.7007 | -4.9998e-05 | -0.0010202
349 | 0.348 | 0.34815 | 0.34811 | 1.7043 | 1.7057 | -0.0013894 | -0.028349 |  | 1.7057 | -4.7772e-05 | -0.00097473
350 | 0.349 | 0.34915 | 0.34911 | 1.7092 | 1.7106 | -0.0013994 | -0.028553 |  | 1.7106 | -6.121e-05 | -0.0012489
351 | 0.35 | 0.35013 | 0.35009 | 1.7141 | 1.7155 | -0.0014006 | -0.028578 |  | 1.7154 | -6.5813e-05 | -0.0013428
352 | 0.351 | 0.35114 | 0.3511 | 1.719 | 1.7204 | -0.0013949 | -0.028461 |  | 1.7203 | -6.3587e-05 | -0.0012974
353 | 0.352 | 0.35214 | 0.3521 | 1.7239 | 1.7253 | -0.00138 | -0.028157 |  | 1.7252 | -5.2139e-05 | -0.0010638
354 | 0.353 | 0.35314 | 0.3531 | 1.7288 | 1.7302 | -0.0013796 | -0.028149 |  | 1.7302 | -5.5199e-05 | -0.0011263
355 | 0.354 | 0.35413 | 0.35409 | 1.7336 | 1.735 | -0.0013812 | -0.028182 |  | 1.735 | -6.0188e-05 | -0.0012281
356 | 0.355 | 0.35513 | 0.35508 | 1.7386 | 1.7399 | -0.0013567 | -0.027682 |  | 1.7399 | -3.9133e-05 | -0.00079846
357 | 0.356 | 0.35613 | 0.35608 | 1.7434 | 1.7448 | -0.0013816 | -0.02819 |  | 1.7447 | -6.7464e-05 | -0.0013765
358 | 0.357 | 0.35713 | 0.35709 | 1.7484 | 1.7497 | -0.001331 | -0.027157 |  | 1.7497 | -2.0366e-05 | -0.00041554
359 | 0.358 | 0.35814 | 0.35809 | 1.7533 | 1.7547 | -0.0013755 | -0.028065 |  | 1.7546 | -6.8297e-05 | -0.0013935
360 | 0.359 | 0.35912 | 0.35908 | 1.7581 | 1.7595 | -0.0013573 | -0.027694 |  | 1.7594 | -5.3493e-05 | -0.0010915
361 | 0.36 | 0.36012 | 0.36008 | 1.7631 | 1.7644 | -0.001332 | -0.027178 |  | 1.7644 | -3.1667e-05 | -0.00064613
362 | 0.361 | 0.36112 | 0.36108 | 1.7671 | 1.7693 | -0.0022022 | -0.044933 |  | 1.7684 | -0.00090469 | -0.018459
363 | 0.362 | 0.36213 | 0.36208 | 1.7729 | 1.7742 | -0.0013271 | -0.027078 |  | 1.7742 | -3.3658e-05 | -0.00068674
364 | 0.363 | 0.36313 | 0.36309 | 1.7778 | 1.7791 | -0.0013061 | -0.026649 |  | 1.7791 | -1.6152e-05 | -0.00032957
365 | 0.364 | 0.36412 | 0.36408 | 1.7827 | 1.784 | -0.0013173 | -0.026878 |  | 1.7839 | -3.0748e-05 | -0.00062738
366 | 0.365 | 0.36512 | 0.36508 | 1.7875 | 1.7889 | -0.0013422 | -0.027386 |  | 1.7888 | -5.908e-05 | -0.0012055
367 | 0.366 | 0.36612 | 0.36608 | 1.7918 | 1.7938 | -0.0020516 | -0.04186 |  | 1.793 | -0.00077145 | -0.01574
368 | 0.367 | 0.36712 | 0.36708 | 1.7974 | 1.7987 | -0.0013316 | -0.02717 |  | 1.7987 | -5.5398e-05 | -0.0011303
369 | 0.368 | 0.36811 | 0.36807 | 1.8022 | 1.8035 | -0.0013281 | -0.027098 |  | 1.8035 | -5.5295e-05 | -0.0011282
370 | 0.369 | 0.36911 | 0.36908 | 1.8072 | 1.8085 | -0.0013367 | -0.027274 |  | 1.8084 | -6.7382e-05 | -0.0013749
371 | 0.37 | 0.37012 | 0.37008 | 1.8121 | 1.8134 | -0.001302 | -0.026566 |  | 1.8134 | -3.6142e-05 | -0.00073743
372 | 0.371 | 0.37112 | 0.37109 | 1.8171 | 1.8183 | -0.0012812 | -0.026141 |  | 1.8183 | -1.8829e-05 | -0.00038419
373 | 0.372 | 0.37212 | 0.37209 | 1.8219 | 1.8232 | -0.0012714 | -0.025941 |  | 1.8232 | -1.2474e-05 | -0.00025453
374 | 0.373 | 0.37311 | 0.37308 | 1.8268 | 1.8281 | -0.0013073 | -0.026674 |  | 1.828 | -5.1764e-05 | -0.0010562
375 | 0.374 | 0.37411 | 0.37408 | 1.8317 | 1.833 | -0.0013122 | -0.026774 |  | 1.8329 | -6.0109e-05 | -0.0012265
376 | 0.375 | 0.37512 | 0.37508 | 1.8366 | 1.8379 | -0.0012869 | -0.026258 |  | 1.8379 | -3.8282e-05 | -0.00078111
377 | 0.376 | 0.37612 | 0.37608 | 1.8415 | 1.8428 | -0.0012922 | -0.026366 |  | 1.8427 | -4.7014e-05 | -0.00095926
378 | 0.377 | 0.37712 | 0.37708 | 1.8464 | 1.8477 | -0.0012724 | -0.025962 |  | 1.8476 | -3.0666e-05 | -0.00062571
379 | 0.378 | 0.37811 | 0.37806 | 1.8512 | 1.8525 | -0.0012787 | -0.02609 |  | 1.8525 | -4.0362e-05 | -0.00082354
380 | 0.379 | 0.37911 | 0.37907 | 1.8562 | 1.8574 | -0.0012579 | -0.025666 |  | 1.8574 | -2.305e-05 | -0.0004703
381 | 0.38 | 0.38011 | 0.38008 | 1.8611 | 1.8624 | -0.0013024 | -0.026574 |  | 1.8623 | -7.0981e-05 | -0.0014483
382 | 0.381 | 0.38111 | 0.38107 | 1.866 | 1.8673 | -0.0012775 | -0.026066 |  | 1.8672 | -4.954e-05 | -0.0010108
383 | 0.382 | 0.3821 | 0.38206 | 1.8708 | 1.8721 | -0.001294 | -0.026403 |  | 1.872 | -6.9423e-05 | -0.0014165
384 | 0.383 | 0.38311 | 0.38307 | 1.8758 | 1.8771 | -0.0012975 | -0.026474 |  | 1.877 | -7.6417e-05 | -0.0015592
385 | 0.384 | 0.38411 | 0.38408 | 1.8807 | 1.882 | -0.0012771 | -0.026058 |  | 1.8819 | -5.9491e-05 | -0.0012138
386 | 0.385 | 0.38511 | 0.38508 | 1.8856 | 1.8869 | -0.0013118 | -0.026766 |  | 1.8868 | -9.7622e-05 | -0.0019919
387 | 0.386 | 0.38611 | 0.38608 | 1.8906 | 1.8918 | -0.0012369 | -0.025237 |  | 1.8918 | -2.6216e-05 | -0.00053492
388 | 0.387 | 0.3871 | 0.38707 | 1.8939 | 1.8966 | -0.0027581 | -0.056276 |  | 1.8951 | -0.0015498 | -0.031621
389 | 0.388 | 0.3881 | 0.38807 | 1.9002 | 1.9015 | -0.0012934 | -0.02639 |  | 1.9014 | -8.9516e-05 | -0.0018265
390 | 0.389 | 0.38911 | 0.38907 | 1.9052 | 1.9065 | -0.0012926 | -0.026374 |  | 1.9064 | -9.2189e-05 | -0.001881
391 | 0.39 | 0.39011 | 0.39008 | 1.9102 | 1.9114 | -0.0012469 | -0.025442 |  | 1.9113 | -4.9991e-05 | -0.00102
392 | 0.391 | 0.39112 | 0.39109 | 1.9142 | 1.9164 | -0.0021508 | -0.043885 |  | 1.9154 | -0.00095674 | -0.019521
393 | 0.392 | 0.39211 | 0.39208 | 1.9199 | 1.9212 | -0.0012822 | -0.026162 |  | 1.9211 | -9.2146e-05 | -0.0018801
394 | 0.393 | 0.39311 | 0.39308 | 1.9248 | 1.9261 | -0.0012373 | -0.025246 |  | 1.926 | -5.072e-05 | -0.0010349
395 | 0.394 | 0.39412 | 0.39408 | 1.9298 | 1.931 | -0.0012467 | -0.025437 |  | 1.9309 | -6.3579e-05 | -0.0012973
396 | 0.395 | 0.39512 | 0.39509 | 1.9347 | 1.9359 | -0.0012661 | -0.025833 |  | 1.9358 | -8.6432e-05 | -0.0017635
397 | 0.396 | 0.3961 | 0.39608 | 1.9384 | 1.9408 | -0.0024175 | -0.049326 |  | 1.9395 | -0.0012404 | -0.025309
398 | 0.397 | 0.3971 | 0.39708 | 1.9444 | 1.9457 | -0.0012522 | -0.02555 |  | 1.9456 | -7.9394e-05 | -0.0016199
399 | 0.398 | 0.39811 | 0.39808 | 1.9493 | 1.9506 | -0.0012469 | -0.025442 |  | 1.9505 | -7.7554e-05 | -0.0015824
400 | 0.399 | 0.39912 | 0.39908 | 1.9543 | 1.9555 | -0.0012518 | -0.025542 |  | 1.9554 | -8.5899e-05 | -0.0017527
401 | 0.4 | 0.40012 | 0.40009 | 1.9592 | 1.9604 | -0.0012214 | -0.024921 |  | 1.9604 | -5.898e-05 | -0.0012034
402 | 0.401 | 0.40111 | 0.40108 | 1.964 | 1.9653 | -0.0012324 | -0.025146 |  | 1.9652 | -7.3383e-05 | -0.0014973
403 | 0.402 | 0.40211 | 0.40208 | 1.969 | 1.9702 | -0.0011773 | -0.024021 |  | 1.9702 | -2.177e-05 | -0.0004442
404 | 0.403 | 0.40312 | 0.40309 | 1.9739 | 1.9751 | -0.0011912 | -0.024305 |  | 1.9751 | -3.9144e-05 | -0.00079868
405 | 0.404 | 0.40413 | 0.4041 | 1.9789 | 1.9801 | -0.0011947 | -0.024376 |  | 1.9801 | -4.6138e-05 | -0.0009414
406 | 0.405 | 0.40513 | 0.40511 | 1.9838 | 1.985 | -0.0012343 | -0.025184 |  | 1.9849 | -8.917e-05 | -0.0018194
407 | 0.406 | 0.40612 | 0.40609 | 1.9887 | 1.9898 | -0.0011712 | -0.023897 |  | 1.9898 | -2.9494e-05 | -0.00060179
408 | 0.407 | 0.40712 | 0.40709 | 1.9936 | 1.9947 | -0.0011461 | -0.023385 |  | 1.9947 | -7.8603e-06 | -0.00016038
409 | 0.408 | 0.40812 | 0.40809 | 1.9985 | 1.9996 | -0.001151 | -0.023485 |  | 1.9996 | -1.6206e-05 | -0.00033066
410 | 0.409 | 0.40913 | 0.40909 | 2.0034 | 2.0046 | -0.0011406 | -0.023273 |  | 2.0046 | -9.2721e-06 | -0.00018919
411 | 0.41 | 0.41012 | 0.41008 | 2.0082 | 2.0094 | -0.0011671 | -0.023813 |  | 2.0093 | -3.9147e-05 | -0.00079875
412 | 0.411 | 0.41112 | 0.41108 | 2.0131 | 2.0143 | -0.0011765 | -0.024005 |  | 2.0143 | -5.2007e-05 | -0.0010611
413 | 0.412 | 0.41213 | 0.41209 | 2.0181 | 2.0193 | -0.0011555 | -0.023577 |  | 2.0192 | -3.4501e-05 | -0.00070396
414 | 0.413 | 0.41313 | 0.4131 | 2.023 | 2.0242 | -0.0011947 | -0.024376 |  | 2.0241 | -7.7147e-05 | -0.0015741
415 | 0.414 | 0.41414 | 0.4141 | 2.028 | 2.0291 | -0.0011398 | -0.023256 |  | 2.0291 | -2.5727e-05 | -0.00052493
416 | 0.415 | 0.41513 | 0.41509 | 2.0328 | 2.0339 | -0.0011212 | -0.022877 |  | 2.0339 | -1.0537e-05 | -0.000215
417 | 0.416 | 0.41614 | 0.4161 | 2.0371 | 2.0389 | -0.0018349 | -0.037439 |  | 2.0382 | -0.00072723 | -0.014838
418 | 0.417 | 0.41714 | 0.4171 | 2.0427 | 2.0438 | -0.0011398 | -0.023256 |  | 2.0438 | -3.6063e-05 | -0.00073582
419 | 0.418 | 0.41814 | 0.41811 | 2.0476 | 2.0487 | -0.0011392 | -0.023244 |  | 2.0487 | -3.893e-05 | -0.00079431
420 | 0.419 | 0.41915 | 0.41911 | 2.0525 | 2.0537 | -0.0011386 | -0.023232 |  | 2.0536 | -4.1796e-05 | -0.0008528
421 | 0.42 | 0.42014 | 0.4201 | 2.0574 | 2.0585 | -0.0011498 | -0.02346 |  | 2.0584 | -5.6392e-05 | -0.0011506
422 | 0.421 | 0.42114 | 0.42111 | 2.0623 | 2.0634 | -0.0011294 | -0.023044 |  | 2.0634 | -3.9466e-05 | -0.00080525
423 | 0.422 | 0.42215 | 0.42211 | 2.0672 | 2.0684 | -0.0011337 | -0.023132 |  | 2.0683 | -4.7232e-05 | -0.00096371
424 | 0.423 | 0.42314 | 0.42311 | 2.0721 | 2.0732 | -0.0011488 | -0.02344 |  | 2.0732 | -6.5763e-05 | -0.0013418
425 | 0.424 | 0.42413 | 0.42411 | 2.077 | 2.0781 | -0.0011245 | -0.022944 |  | 2.0781 | -4.4902e-05 | -0.00091617
426 | 0.425 | 0.42514 | 0.42511 | 2.0819 | 2.083 | -0.0011192 | -0.022836 |  | 2.083 | -4.3061e-05 | -0.00087861
427 | 0.426 | 0.42614 | 0.42611 | 2.0868 | 2.088 | -0.0011137 | -0.022724 |  | 2.0879 | -4.1028e-05 | -0.00083712
428 | 0.427 | 0.42715 | 0.42712 | 2.0917 | 2.0929 | -0.0011529 | -0.023524 |  | 2.0928 | -8.3673e-05 | -0.0017072
429 | 0.428 | 0.42815 | 0.42812 | 2.0967 | 2.0978 | -0.0011229 | -0.022911 |  | 2.0977 | -5.7139e-05 | -0.0011659
430 | 0.429 | 0.42914 | 0.42911 | 2.1015 | 2.1026 | -0.0011388 | -0.023236 |  | 2.1026 | -7.6443e-05 | -0.0015597
431 | 0.43 | 0.43015 | 0.43012 | 2.1065 | 2.1076 | -0.0011176 | -0.022803 |  | 2.1075 | -5.8744e-05 | -0.0011986
432 | 0.431 | 0.43115 | 0.43112 | 2.1114 | 2.1125 | -0.0010976 | -0.022395 |  | 2.1125 | -4.2204e-05 | -0.00086111
433 | 0.432 | 0.43216 | 0.43213 | 2.1163 | 2.1174 | -0.0010874 | -0.022187 |  | 2.1174 | -3.5463e-05 | -0.00072358
434 | 0.433 | 0.43316 | 0.43313 | 2.1213 | 2.1224 | -0.0010917 | -0.022275 |  | 2.1223 | -4.3229e-05 | -0.00088205
435 | 0.434 | 0.43415 | 0.43412 | 2.1261 | 2.1272 | -0.0010733 | -0.021899 |  | 2.1271 | -2.8233e-05 | -0.00057605
436 | 0.435 | 0.43515 | 0.43512 | 2.131 | 2.1321 | -0.0010578 | -0.021583 |  | 2.1321 | -1.6206e-05 | -0.00033067
437 | 0.436 | 0.43616 | 0.43613 | 2.1359 | 2.137 | -0.001087 | -0.022179 |  | 2.137 | -4.8858e-05 | -0.0009969
438 | 0.437 | 0.43717 | 0.43713 | 2.1409 | 2.142 | -0.0010517 | -0.021459 |  | 2.1419 | -1.7039e-05 | -0.00034766
439 | 0.438 | 0.43815 | 0.43812 | 2.1458 | 2.1468 | -0.0010476 | -0.021375 |  | 2.1468 | -1.6356e-05 | -0.00033373
440 | 0.439 | 0.43915 | 0.43913 | 2.1507 | 2.1517 | -0.0010323 | -0.021063 |  | 2.1517 | -4.5226e-06 | -9.2279e-05
441 | 0.44 | 0.44016 | 0.44013 | 2.1556 | 2.1566 | -0.0010323 | -0.021063 |  | 2.1566 | -7.968e-06 | -0.00016258
442 | 0.441 | 0.44116 | 0.44113 | 2.1605 | 2.1616 | -0.0010215 | -0.020843 |  | 2.1616 | -6.485e-07 | -1.3232e-05
443 | 0.442 | 0.44217 | 0.44214 | 2.1654 | 2.1665 | -0.0010707 | -0.021846 |  | 2.1664 | -5.3287e-05 | -0.0010873
444 | 0.443 | 0.44315 | 0.44313 | 2.1703 | 2.1713 | -0.0010519 | -0.021463 |  | 2.1713 | -3.7904e-05 | -0.00077339
445 | 0.444 | 0.44416 | 0.44414 | 2.1752 | 2.1763 | -0.0010464 | -0.021351 |  | 2.1762 | -3.5871e-05 | -0.0007319
446 | 0.445 | 0.44517 | 0.44514 | 2.1802 | 2.1812 | -0.0009964 | -0.02033 |  | 2.1812 | 1.0649e-05 | 0.00021728
447 | 0.446 | 0.44617 | 0.44615 | 2.1851 | 2.1861 | -0.0009852 | -0.020102 |  | 2.1861 | 1.8354e-05 | 0.0003745
448 | 0.447 | 0.44718 | 0.44716 | 2.1901 | 2.1911 | -0.0010089 | -0.020585 |  | 2.1911 | -8.8191e-06 | -0.00017994
449 | 0.448 | 0.44817 | 0.44815 | 2.1949 | 2.1959 | -0.0010254 | -0.020922 |  | 2.1959 | -2.8701e-05 | -0.00058561
450 | 0.449 | 0.44917 | 0.44915 | 2.1998 | 2.2008 | -0.0010299 | -0.021014 |  | 2.2008 | -3.6661e-05 | -0.00074802
451 | 0.45 | 0.45017 | 0.45015 | 2.2047 | 2.2057 | -0.001015 | -0.02071 |  | 2.2057 | -2.5213e-05 | -0.00051444
452 | 0.451 | 0.45118 | 0.45116 | 2.2097 | 2.2107 | -0.0010191 | -0.020794 |  | 2.2106 | -3.2786e-05 | -0.00066897
453 | 0.452 | 0.45217 | 0.45215 | 2.2145 | 2.2155 | -0.0010297 | -0.02101 |  | 2.2155 | -4.6804e-05 | -0.00095497
454 | 0.453 | 0.45317 | 0.45315 | 2.2194 | 2.2204 | -0.0010048 | -0.020502 |  | 2.2204 | -2.5363e-05 | -0.0005175
455 | 0.454 | 0.45417 | 0.45415 | 2.2243 | 2.2253 | -0.000985 | -0.020098 |  | 2.2253 | -9.0155e-06 | -0.00018395
456 | 0.455 | 0.45518 | 0.45516 | 2.2292 | 2.2303 | -0.0010242 | -0.020898 |  | 2.2302 | -5.1661e-05 | -0.0010541
457 | 0.456 | 0.45619 | 0.45616 | 2.2341 | 2.2352 | -0.0010244 | -0.020902 |  | 2.2351 | -5.5299e-05 | -0.0011283
458 | 0.457 | 0.45717 | 0.45715 | 2.239 | 2.24 | -0.0009705 | -0.019802 |  | 2.24 | -4.8445e-06 | -9.8846e-05
459 | 0.458 | 0.45818 | 0.45815 | 2.244 | 2.245 | -0.0009946 | -0.020294 |  | 2.2449 | -3.2404e-05 | -0.00066116
460 | 0.459 | 0.45919 | 0.45915 | 2.2489 | 2.2499 | -0.0009446 | -0.019273 |  | 2.2499 | 1.4116e-05 | 0.00028801
461 | 0.46 | 0.46019 | 0.46016 | 2.2538 | 2.2548 | -0.0009489 | -0.019361 |  | 2.2548 | 6.3491e-06 | 0.00012955
462 | 0.461 | 0.46117 | 0.46115 | 2.2586 | 2.2596 | -0.0009801 | -0.019998 |  | 2.2596 | -2.8233e-05 | -0.00057606
463 | 0.462 | 0.46217 | 0.46215 | 2.2636 | 2.2645 | -0.000945 | -0.019282 |  | 2.2645 | 3.3936e-06 | 6.9242e-05
464 | 0.463 | 0.46318 | 0.46315 | 2.2685 | 2.2695 | -0.0009695 | -0.019782 |  | 2.2694 | -2.4552e-05 | -0.00050095
465 | 0.464 | 0.46418 | 0.46415 | 2.2734 | 2.2743 | -0.000945 | -0.019282 |  | 2.2743 | -3.4971e-06 | -7.1355e-05
466 | 0.465 | 0.46518 | 0.46515 | 2.2783 | 2.2793 | -0.0009646 | -0.019682 |  | 2.2792 | -2.6542e-05 | -0.00054157
467 | 0.466 | 0.46616 | 0.46614 | 2.2831 | 2.2841 | -0.0009558 | -0.019502 |  | 2.2841 | -2.1153e-05 | -0.0004316
468 | 0.467 | 0.46717 | 0.46714 | 2.288 | 2.289 | -0.0009607 | -0.019602 |  | 2.289 | -2.9498e-05 | -0.00060187
469 | 0.468 | 0.46817 | 0.46814 | 2.2929 | 2.2939 | -0.0009662 | -0.019714 |  | 2.2938 | -3.8422e-05 | -0.00078396
470 | 0.469 | 0.46917 | 0.46914 | 2.2978 | 2.2988 | -0.0009511 | -0.019406 |  | 2.2988 | -2.6782e-05 | -0.00054645
471 | 0.47 | 0.47018 | 0.47015 | 2.3028 | 2.3037 | -0.0009203 | -0.018778 |  | 2.3037 | 5.237e-07 | 1.0685e-05
472 | 0.471 | 0.47116 | 0.47113 | 2.3077 | 2.3085 | -0.0008919 | -0.018198 |  | 2.3086 | 2.5513e-05 | 0.00052057
473 | 0.472 | 0.47217 | 0.47214 | 2.3125 | 2.3135 | -0.0009164 | -0.018698 |  | 2.3135 | -2.4319e-06 | -4.9619e-05
474 | 0.473 | 0.47317 | 0.47314 | 2.3175 | 2.3184 | -0.0009062 | -0.01849 |  | 2.3184 | 4.3087e-06 | 8.7914e-05
475 | 0.474 | 0.47418 | 0.47414 | 2.3224 | 2.3233 | -0.000896 | -0.018282 |  | 2.3233 | 1.1049e-05 | 0.00022545
476 | 0.475 | 0.47516 | 0.47513 | 2.3272 | 2.3281 | -0.0008772 | -0.017898 |  | 2.3282 | 2.6432e-05 | 0.00053932
477 | 0.476 | 0.47616 | 0.47613 | 2.3321 | 2.3331 | -0.0009266 | -0.018906 |  | 2.333 | -2.6399e-05 | -0.00053864
478 | 0.477 | 0.47717 | 0.47713 | 2.3371 | 2.338 | -0.0008966 | -0.018294 |  | 2.338 | 1.3434e-07 | 2.741e-06
479 | 0.478 | 0.47817 | 0.47814 | 2.342 | 2.3429 | -0.0009013 | -0.01839 |  | 2.3429 | -8.0181e-06 | -0.0001636
480 | 0.479 | 0.47917 | 0.47913 | 2.3469 | 2.3478 | -0.0008715 | -0.017782 |  | 2.3478 | 1.8323e-05 | 0.00037385
481 | 0.48 | 0.48015 | 0.48013 | 2.3518 | 2.3526 | -0.0008821 | -0.017998 |  | 2.3526 | 4.3053e-06 | 8.7845e-05
482 | 0.481 | 0.48116 | 0.48113 | 2.3566 | 2.3575 | -0.0008972 | -0.018306 |  | 2.3575 | -1.4226e-05 | -0.00029026
483 | 0.482 | 0.48216 | 0.48213 | 2.3616 | 2.3624 | -0.0008768 | -0.01789 |  | 2.3624 | 2.7005e-06 | 5.5101e-05
484 | 0.483 | 0.48317 | 0.48314 | 2.3665 | 2.3674 | -0.0008762 | -0.017878 |  | 2.3674 | -1.6592e-07 | -3.3854e-06
485 | 0.484 | 0.48417 | 0.48414 | 2.3714 | 2.3723 | -0.0008509 | -0.017362 |  | 2.3723 | 2.1661e-05 | 0.00044196
486 | 0.485 | 0.48515 | 0.48513 | 2.3762 | 2.3771 | -0.0008874 | -0.018106 |  | 2.3771 | -1.8207e-05 | -0.0003715
487 | 0.486 | 0.48615 | 0.48612 | 2.3811 | 2.382 | -0.0008633 | -0.017615 |  | 2.382 | 2.4613e-06 | 5.022e-05
488 | 0.487 | 0.48715 | 0.48712 | 2.386 | 2.3869 | -0.0008925 | -0.01821 |  | 2.3869 | -3.0191e-05 | -0.00061601
489 | 0.488 | 0.48816 | 0.48813 | 2.391 | 2.3919 | -0.0009066 | -0.018498 |  | 2.3918 | -4.7758e-05 | -0.00097444
490 | 0.489 | 0.48915 | 0.48912 | 2.3958 | 2.3967 | -0.0008731 | -0.017815 |  | 2.3967 | -1.7675e-05 | -0.00036063
491 | 0.49 | 0.49014 | 0.49012 | 2.4007 | 2.4016 | -0.0008727 | -0.017806 |  | 2.4016 | -2.0734e-05 | -0.00042306
492 | 0.491 | 0.49114 | 0.49112 | 2.4057 | 2.4065 | -0.0008227 | -0.016786 |  | 2.4065 | 2.5785e-05 | 0.00052612
493 | 0.492 | 0.49215 | 0.49213 | 2.4106 | 2.4115 | -0.0008466 | -0.017274 |  | 2.4115 | -1.5811e-06 | -3.2261e-05
494 | 0.493 | 0.49315 | 0.49313 | 2.4155 | 2.4163 | -0.000847 | -0.017282 |  | 2.4163 | -5.4124e-06 | -0.00011043
495 | 0.494 | 0.49414 | 0.49411 | 2.4203 | 2.4211 | -0.0008388 | -0.017115 |  | 2.4211 | -6.0154e-07 | -1.2274e-05
496 | 0.495 | 0.49514 | 0.49512 | 2.4252 | 2.4261 | -0.0008582 | -0.017511 |  | 2.4261 | -2.3454e-05 | -0.00047855
497 | 0.496 | 0.49614 | 0.49612 | 2.4301 | 2.431 | -0.0008684 | -0.017719 |  | 2.4309 | -3.7085e-05 | -0.00075668
498 | 0.497 | 0.49715 | 0.49712 | 2.435 | 2.4359 | -0.0008482 | -0.017307 |  | 2.4359 | -2.0352e-05 | -0.00041525
499 | 0.498 | 0.49815 | 0.49812 | 2.4399 | 2.4408 | -0.0008631 | -0.017611 |  | 2.4407 | -3.869e-05 | -0.00078942
500 | 0.499 | 0.49913 | 0.4991 | 2.4448 | 2.4456 | -0.0008249 | -0.016831 |  | 2.4456 | -3.9002e-06 | -7.9579e-05
501 | 0.5 | 0.50014 | 0.50011 | 2.4497 | 2.4505 | -0.0008343 | -0.017023 |  | 2.4505 | -1.676e-05 | -0.00034196
502 | 0.501 | 0.50114 | 0.50111 | 2.4546 | 2.4554 | -0.0008139 | -0.016607 |  | 2.4554 | 1.6691e-07 | 3.4055e-06
503 | 0.502 | 0.50214 | 0.50211 | 2.4595 | 2.4604 | -0.0008435 | -0.017211 |  | 2.4603 | -3.2871e-05 | -0.0006707
504 | 0.503 | 0.50313 | 0.5031 | 2.4644 | 2.4652 | -0.0008198 | -0.016727 |  | 2.4652 | -1.2589e-05 | -0.00025686
505 | 0.504 | 0.50413 | 0.5041 | 2.4693 | 2.4701 | -0.0008396 | -0.017131 |  | 2.4701 | -3.5827e-05 | -0.00073101
506 | 0.505 | 0.50513 | 0.5051 | 2.4742 | 2.475 | -0.0007951 | -0.016223 |  | 2.475 | 5.2136e-06 | 0.00010638
507 | 0.506 | 0.50614 | 0.50611 | 2.4791 | 2.4799 | -0.0008094 | -0.016515 |  | 2.4799 | -1.2546e-05 | -0.00025598
508 | 0.507 | 0.50714 | 0.50711 | 2.4841 | 2.4848 | -0.0007643 | -0.015595 |  | 2.4849 | 2.9074e-05 | 0.00059321
509 | 0.508 | 0.50813 | 0.50809 | 2.4889 | 2.4897 | -0.0007655 | -0.015619 |  | 2.4897 | 2.4471e-05 | 0.00049929
510 | 0.509 | 0.50913 | 0.5091 | 2.4938 | 2.4946 | -0.0007453 | -0.015207 |  | 2.4946 | 4.1204e-05 | 0.00084072
511 | 0.51 | 0.51013 | 0.5101 | 2.4987 | 2.4995 | -0.0007351 | -0.014999 |  | 2.4995 | 4.7945e-05 | 0.00097825
512 | 0.511 | 0.51113 | 0.5111 | 2.5036 | 2.5044 | -0.0007547 | -0.015399 |  | 2.5044 | 2.4899e-05 | 0.00050804
513 | 0.512 | 0.51214 | 0.51211 | 2.5085 | 2.5093 | -0.0007941 | -0.016203 |  | 2.5093 | -1.7939e-05 | -0.00036602
514 | 0.513 | 0.51313 | 0.51309 | 2.5134 | 2.5142 | -0.0007757 | -0.015827 |  | 2.5142 | -2.9422e-06 | -6.0032e-05
515 | 0.514 | 0.51413 | 0.51409 | 2.5183 | 2.5191 | -0.0007606 | -0.015519 |  | 2.5191 | 8.6984e-06 | 0.00017748
516 | 0.515 | 0.51513 | 0.5151 | 2.5232 | 2.524 | -0.0008096 | -0.016519 |  | 2.524 | -4.3747e-05 | -0.00089261
517 | 0.516 | 0.51613 | 0.5161 | 2.5281 | 2.5289 | -0.0007749 | -0.015811 |  | 2.5289 | -1.2506e-05 | -0.00025518
518 | 0.517 | 0.51711 | 0.5171 | 2.533 | 2.5338 | -0.0007853 | -0.016023 |  | 2.5337 | -2.6331e-05 | -0.00053725
519 | 0.518 | 0.51812 | 0.5181 | 2.5379 | 2.5387 | -0.0007802 | -0.015919 |  | 2.5387 | -2.4683e-05 | -0.00050363
520 | 0.519 | 0.51912 | 0.5191 | 2.5428 | 2.5436 | -0.0007551 | -0.015407 |  | 2.5436 | -3.0495e-06 | -6.2221e-05
521 | 0.52 | 0.52012 | 0.5201 | 2.5477 | 2.5485 | -0.0007747 | -0.015807 |  | 2.5485 | -2.6095e-05 | -0.00053243
522 | 0.521 | 0.52113 | 0.52111 | 2.5526 | 2.5534 | -0.0007694 | -0.015699 |  | 2.5534 | -2.4254e-05 | -0.00049488
523 | 0.522 | 0.52212 | 0.52209 | 2.5574 | 2.5582 | -0.000791 | -0.016139 |  | 2.5582 | -4.9229e-05 | -0.0010045
524 | 0.523 | 0.52311 | 0.52309 | 2.5624 | 2.5631 | -0.0007312 | -0.014919 |  | 2.5631 | 7.0902e-06 | 0.00014467
525 | 0.524 | 0.52412 | 0.5241 | 2.5674 | 2.5681 | -0.0007398 | -0.015095 |  | 2.5681 | -4.9974e-06 | -0.00010197
526 | 0.525 | 0.52513 | 0.52511 | 2.5722 | 2.573 | -0.0007939 | -0.016199 |  | 2.573 | -6.2536e-05 | -0.001276
527 | 0.526 | 0.52614 | 0.52611 | 2.5772 | 2.578 | -0.0007886 | -0.01609 |  | 2.5779 | -6.0695e-05 | -0.0012384
528 | 0.527 | 0.52712 | 0.52711 | 2.582 | 2.5828 | -0.0007945 | -0.016211 |  | 2.5827 | -7.0005e-05 | -0.0014284
529 | 0.528 | 0.52812 | 0.5281 | 2.5869 | 2.5877 | -0.0007696 | -0.015703 |  | 2.5877 | -4.8565e-05 | -0.00099091
530 | 0.529 | 0.52913 | 0.5291 | 2.5919 | 2.5926 | -0.0007396 | -0.015091 |  | 2.5926 | -2.2031e-05 | -0.00044952
531 | 0.53 | 0.53013 | 0.53011 | 2.5968 | 2.5975 | -0.0007639 | -0.015586 |  | 2.5975 | -4.9784e-05 | -0.0010158
532 | 0.531 | 0.53112 | 0.5311 | 2.6017 | 2.6024 | -0.0007447 | -0.015195 |  | 2.6024 | -3.4015e-05 | -0.00069403
533 | 0.532 | 0.53213 | 0.5321 | 2.6065 | 2.6073 | -0.0007547 | -0.015399 |  | 2.6073 | -4.7453e-05 | -0.00096823
534 | 0.533 | 0.53313 | 0.53311 | 2.6115 | 2.6123 | -0.0007737 | -0.015786 |  | 2.6122 | -6.992e-05 | -0.0014266
535 | 0.534 | 0.53413 | 0.53412 | 2.6164 | 2.6172 | -0.0007584 | -0.015474 |  | 2.6171 | -5.8086e-05 | -0.0011852
536 | 0.535 | 0.53514 | 0.53512 | 2.6214 | 2.6221 | -0.0007282 | -0.014858 |  | 2.622 | -3.136e-05 | -0.00063985
537 | 0.536 | 0.53612 | 0.5361 | 2.6262 | 2.6269 | -0.0006996 | -0.014275 |  | 2.6269 | -6.1768e-06 | -0.00012603
538 | 0.537 | 0.53713 | 0.53711 | 2.6311 | 2.6319 | -0.0007486 | -0.015274 |  | 2.6318 | -5.8622e-05 | -0.0011961
539 | 0.538 | 0.53814 | 0.53812 | 2.636 | 2.6368 | -0.0007433 | -0.015166 |  | 2.6367 | -5.6782e-05 | -0.0011586
540 | 0.539 | 0.53914 | 0.53912 | 2.641 | 2.6417 | -0.0006682 | -0.013634 |  | 2.6417 | 1.4817e-05 | 0.00030232
541 | 0.54 | 0.54014 | 0.54012 | 2.6459 | 2.6466 | -0.0006882 | -0.014042 |  | 2.6466 | -8.6144e-06 | -0.00017577
542 | 0.541 | 0.54113 | 0.54111 | 2.6507 | 2.6514 | -0.000689 | -0.014058 |  | 2.6514 | -1.2832e-05 | -0.00026182
543 | 0.542 | 0.54214 | 0.54212 | 2.6557 | 2.6564 | -0.0006678 | -0.013626 |  | 2.6564 | 4.8667e-06 | 9.93e-05
544 | 0.543 | 0.54314 | 0.54314 | 2.6606 | 2.6614 | -0.0007364 | -0.015025 |  | 2.6613 | -6.7179e-05 | -0.0013707
545 | 0.544 | 0.54415 | 0.54413 | 2.6656 | 2.6662 | -0.0006819 | -0.013913 |  | 2.6662 | -1.6145e-05 | -0.00032942
546 | 0.545 | 0.54514 | 0.54511 | 2.6704 | 2.6711 | -0.0006786 | -0.013846 |  | 2.671 | -1.6234e-05 | -0.00033124
547 | 0.546 | 0.54614 | 0.54612 | 2.6753 | 2.676 | -0.0006629 | -0.013526 |  | 2.676 | -4.0147e-06 | -8.1915e-05
548 | 0.547 | 0.54714 | 0.54712 | 2.6802 | 2.6809 | -0.0007078 | -0.014442 |  | 2.6808 | -5.2332e-05 | -0.0010678
549 | 0.548 | 0.54815 | 0.54813 | 2.6851 | 2.6858 | -0.0006774 | -0.013822 |  | 2.6858 | -2.5412e-05 | -0.00051851
550 | 0.549 | 0.54915 | 0.54913 | 2.69 | 2.6907 | -0.0006968 | -0.014217 |  | 2.6907 | -4.8265e-05 | -0.00098479
551 | 0.55 | 0.55014 | 0.55012 | 2.6949 | 2.6956 | -0.0006727 | -0.013726 |  | 2.6956 | -2.7596e-05 | -0.00056307
552 | 0.551 | 0.55115 | 0.55113 | 2.6999 | 2.7006 | -0.0006866 | -0.014009 |  | 2.7005 | -4.497e-05 | -0.00091755
553 | 0.552 | 0.55215 | 0.55213 | 2.7048 | 2.7054 | -0.000617 | -0.012589 |  | 2.7055 | 2.115e-05 | 0.00043154
554 | 0.553 | 0.55316 | 0.55314 | 2.7098 | 2.7104 | -0.000616 | -0.012569 |  | 2.7104 | 1.8669e-05 | 0.00038093
555 | 0.554 | 0.55416 | 0.55414 | 2.7147 | 2.7153 | -0.0006309 | -0.012873 |  | 2.7153 | 3.3105e-07 | 6.7547e-06
556 | 0.555 | 0.55515 | 0.55513 | 2.7195 | 2.7201 | -0.0006319 | -0.012893 |  | 2.7201 | -4.0792e-06 | -8.323e-05
557 | 0.556 | 0.55616 | 0.55613 | 2.7244 | 2.725 | -0.000617 | -0.012589 |  | 2.725 | 7.3685e-06 | 0.00015034
558 | 0.557 | 0.55717 | 0.55714 | 2.7294 | 2.73 | -0.0006164 | -0.012577 |  | 2.73 | 4.502e-06 | 9.1858e-05
559 | 0.558 | 0.55817 | 0.55814 | 2.7343 | 2.7349 | -0.000606 | -0.012365 |  | 2.7349 | 1.1436e-05 | 0.00023333
560 | 0.559 | 0.55915 | 0.55913 | 2.7391 | 2.7397 | -0.0006521 | -0.013305 |  | 2.7397 | -3.8039e-05 | -0.00077615
561 | 0.56 | 0.56016 | 0.56014 | 2.7441 | 2.7447 | -0.0006162 | -0.012573 |  | 2.7447 | -5.6411e-06 | -0.0001151
562 | 0.561 | 0.56116 | 0.56114 | 2.749 | 2.7496 | -0.0006211 | -0.012673 |  | 2.7496 | -1.3986e-05 | -0.00028538
563 | 0.562 | 0.56216 | 0.56214 | 2.7539 | 2.7545 | -0.0006258 | -0.012769 |  | 2.7545 | -2.2139e-05 | -0.00045172
564 | 0.563 | 0.56317 | 0.56316 | 2.7588 | 2.7595 | -0.0006493 | -0.013248 |  | 2.7594 | -4.9119e-05 | -0.0010022
565 | 0.564 | 0.56416 | 0.56414 | 2.7636 | 2.7643 | -0.0006509 | -0.013281 |  | 2.7642 | -5.4108e-05 | -0.001104
566 | 0.565 | 0.56517 | 0.56514 | 2.7686 | 2.7692 | -0.0006062 | -0.012369 |  | 2.7692 | -1.2875e-05 | -0.0002627
567 | 0.566 | 0.56617 | 0.56615 | 2.7734 | 2.7741 | -0.0006705 | -0.013681 |  | 2.774 | -8.0599e-05 | -0.0016445
568 | 0.567 | 0.56717 | 0.56715 | 2.7784 | 2.779 | -0.0006105 | -0.012457 |  | 2.779 | -2.4087e-05 | -0.00049146
569 | 0.568 | 0.56818 | 0.56816 | 2.7834 | 2.784 | -0.0005544 | -0.011312 |  | 2.784 | 2.8491e-05 | 0.00058132
570 | 0.569 | 0.56917 | 0.56915 | 2.7883 | 2.7888 | -0.0005948 | -0.012136 |  | 2.7888 | -1.5313e-05 | -0.00031243
571 | 0.57 | 0.57017 | 0.57015 | 2.7931 | 2.7938 | -0.0006095 | -0.012436 |  | 2.7937 | -3.3458e-05 | -0.00068267
572 | 0.571 | 0.57118 | 0.57116 | 2.7981 | 2.7987 | -0.0006036 | -0.012316 |  | 2.7987 | -3.1038e-05 | -0.0006333
573 | 0.572 | 0.57218 | 0.57217 | 2.803 | 2.8036 | -0.0005981 | -0.012204 |  | 2.8036 | -2.9005e-05 | -0.00059181
574 | 0.573 | 0.57317 | 0.57315 | 2.8079 | 2.8085 | -0.0005695 | -0.01162 |  | 2.8085 | -3.8221e-06 | -7.7986e-05
575 | 0.574 | 0.57418 | 0.57416 | 2.8128 | 2.8134 | -0.0005689 | -0.011608 |  | 2.8134 | -6.6886e-06 | -0.00013647
576 | 0.575 | 0.57518 | 0.57517 | 2.8177 | 2.8183 | -0.0005883 | -0.012004 |  | 2.8183 | -2.9541e-05 | -0.00060275
577 | 0.576 | 0.57619 | 0.57617 | 2.8227 | 2.8232 | -0.0005528 | -0.011279 |  | 2.8232 | 2.4715e-06 | 5.0428e-05
578 | 0.577 | 0.5772 | 0.57718 | 2.8276 | 2.8282 | -0.000552 | -0.011263 |  | 2.8282 | -2.0197e-07 | -4.1209e-06
579 | 0.578 | 0.57818 | 0.57817 | 2.8325 | 2.833 | -0.0005383 | -0.010983 |  | 2.833 | 1.0088e-05 | 0.00020583
580 | 0.579 | 0.57918 | 0.57917 | 2.8374 | 2.8379 | -0.0005085 | -0.010375 |  | 2.8379 | 3.6428e-05 | 0.00074328
581 | 0.58 | 0.58019 | 0.58017 | 2.8423 | 2.8428 | -0.0005332 | -0.010879 |  | 2.8428 | 8.2901e-06 | 0.00016915
582 | 0.581 | 0.5812 | 0.58118 | 2.8472 | 2.8478 | -0.0005571 | -0.011367 |  | 2.8478 | -1.9076e-05 | -0.00038923
583 | 0.582 | 0.58218 | 0.58217 | 2.8518 | 2.8526 | -0.0008034 | -0.016392 |  | 2.8523 | -0.0002686 | -0.0054805
584 | 0.583 | 0.58319 | 0.58317 | 2.857 | 2.8575 | -0.0005481 | -0.011183 |  | 2.8575 | -1.6939e-05 | -0.00034562
585 | 0.584 | 0.5842 | 0.58417 | 2.8619 | 2.8624 | -0.0005277 | -0.010767 |  | 2.8624 | -1.2421e-08 | -2.5345e-07
586 | 0.585 | 0.5852 | 0.58518 | 2.8669 | 2.8674 | -0.0004969 | -0.010139 |  | 2.8674 | 2.7293e-05 | 0.00055688
587 | 0.586 | 0.58621 | 0.58619 | 2.8718 | 2.8723 | -0.0005657 | -0.011542 |  | 2.8723 | -4.4945e-05 | -0.00091706
588 | 0.587 | 0.58719 | 0.58717 | 2.8767 | 2.8771 | -0.0004828 | -0.009851 |  | 2.8772 | 3.4523e-05 | 0.00070441
589 | 0.588 | 0.5882 | 0.58818 | 2.8816 | 2.8821 | -0.0005069 | -0.010343 |  | 2.8821 | 6.964e-06 | 0.00014209
590 | 0.589 | 0.5892 | 0.58919 | 2.8865 | 2.887 | -0.0005314 | -0.010843 |  | 2.887 | -2.0981e-05 | -0.0004281
591 | 0.59 | 0.59021 | 0.59019 | 2.8914 | 2.8919 | -0.0005061 | -0.010326 |  | 2.8919 | 8.4513e-07 | 1.7244e-05
592 | 0.591 | 0.59121 | 0.59119 | 2.8963 | 2.8968 | -0.0005159 | -0.010526 |  | 2.8968 | -1.24e-05 | -0.00025301
593 | 0.592 | 0.5922 | 0.59218 | 2.9012 | 2.9017 | -0.0004975 | -0.010151 |  | 2.9017 | 2.5966e-06 | 5.2981e-05
594 | 0.593 | 0.5932 | 0.59318 | 2.9061 | 2.9066 | -0.000522 | -0.010651 |  | 2.9066 | -2.5349e-05 | -0.00051721
595 | 0.594 | 0.59421 | 0.59419 | 2.911 | 2.9115 | -0.0004714 | -0.0096184 |  | 2.9115 | 2.175e-05 | 0.00044378
596 | 0.595 | 0.59521 | 0.59519 | 2.9159 | 2.9164 | -0.000541 | -0.011038 |  | 2.9164 | -5.1261e-05 | -0.0010459
597 | 0.596 | 0.59619 | 0.59617 | 2.9207 | 2.9212 | -0.0004683 | -0.0095551 |  | 2.9212 | 1.8022e-05 | 0.00036772
598 | 0.597 | 0.59718 | 0.59717 | 2.9257 | 2.9261 | -0.0004828 | -0.009851 |  | 2.9261 | 6.9836e-08 | 1.4249e-06
599 | 0.598 | 0.5982 | 0.59817 | 2.9305 | 2.9311 | -0.0005126 | -0.010459 |  | 2.931 | -3.3161e-05 | -0.00067662
600 | 0.599 | 0.5992 | 0.59918 | 2.9355 | 2.936 | -0.0005022 | -0.010247 |  | 2.9359 | -2.6228e-05 | -0.00053515
601 | 0.6 | 0.6002 | 0.60018 | 2.9404 | 2.9409 | -0.0004667 | -0.0095225 |  | 2.9409 | 5.7846e-06 | 0.00011803
602 | 0.601 | 0.60118 | 0.60117 | 2.9453 | 2.9457 | -0.0004577 | -0.0093388 |  | 2.9458 | 1.1367e-05 | 0.00023194
603 | 0.602 | 0.60219 | 0.60217 | 2.9502 | 2.9506 | -0.0004528 | -0.0092388 |  | 2.9507 | 1.2822e-05 | 0.00026162
604 | 0.603 | 0.60319 | 0.60318 | 2.9551 | 2.9556 | -0.0004622 | -0.0094306 |  | 2.9556 | -3.7452e-08 | -7.6416e-07
605 | 0.604 | 0.6042 | 0.60418 | 2.96 | 2.9605 | -0.0004322 | -0.0088185 |  | 2.9605 | 2.6496e-05 | 0.00054062
606 | 0.605 | 0.6052 | 0.60518 | 2.9649 | 2.9654 | -0.0004669 | -0.0095265 |  | 2.9654 | -1.1635e-05 | -0.0002374
607 | 0.606 | 0.60619 | 0.60617 | 2.9698 | 2.9702 | -0.000473 | -0.009651 |  | 2.9702 | -2.1138e-05 | -0.0004313
608 | 0.607 | 0.60719 | 0.60717 | 2.9747 | 2.9751 | -0.0004581 | -0.009347 |  | 2.9751 | -9.6907e-06 | -0.00019773
609 | 0.608 | 0.60819 | 0.60816 | 2.9796 | 2.98 | -0.0004236 | -0.0086431 |  | 2.98 | 2.1357e-05 | 0.00043576
610 | 0.609 | 0.60919 | 0.60917 | 2.9845 | 2.9849 | -0.0004332 | -0.0088389 |  | 2.9849 | 8.3045e-06 | 0.00016944
611 | 0.61 | 0.61018 | 0.61016 | 2.9893 | 2.9898 | -0.0004591 | -0.0093674 |  | 2.9898 | -2.0992e-05 | -0.00042831
612 | 0.611 | 0.61118 | 0.61116 | 2.9943 | 2.9947 | -0.0004287 | -0.0087471 |  | 2.9947 | 5.9278e-06 | 0.00012095
613 | 0.612 | 0.61218 | 0.61216 | 2.9992 | 2.9996 | -0.0003936 | -0.0080309 |  | 2.9996 | 3.7554e-05 | 0.00076625
614 | 0.613 | 0.61319 | 0.61317 | 3.0041 | 3.0045 | -0.0004179 | -0.0085268 |  | 3.0045 | 9.802e-06 | 0.0002
615 | 0.614 | 0.61419 | 0.61417 | 3.009 | 3.0094 | -0.000403 | -0.0082227 |  | 3.0095 | 2.125e-05 | 0.00043357
616 | 0.615 | 0.61518 | 0.61516 | 3.0139 | 3.0143 | -0.0003844 | -0.0078432 |  | 3.0143 | 3.6439e-05 | 0.0007435
617 | 0.616 | 0.61618 | 0.61616 | 3.0188 | 3.0192 | -0.0003785 | -0.0077228 |  | 3.0192 | 3.8859e-05 | 0.00079287
618 | 0.617 | 0.61718 | 0.61716 | 3.0237 | 3.0241 | -0.0003636 | -0.0074188 |  | 3.0242 | 5.0306e-05 | 0.0010264
619 | 0.618 | 0.61818 | 0.61817 | 3.0287 | 3.029 | -0.0003234 | -0.0065986 |  | 3.0291 | 8.7026e-05 | 0.0017757
620 | 0.619 | 0.61919 | 0.61917 | 3.0336 | 3.0339 | -0.0003779 | -0.0077106 |  | 3.034 | 2.9102e-05 | 0.00059379
621 | 0.62 | 0.62017 | 0.62016 | 3.0384 | 3.0388 | -0.0003591 | -0.007327 |  | 3.0388 | 4.4484e-05 | 0.00090765
622 | 0.621 | 0.62117 | 0.62116 | 3.0434 | 3.0437 | -0.0003291 | -0.0067149 |  | 3.0438 | 7.1018e-05 | 0.001449
623 | 0.622 | 0.62218 | 0.62216 | 3.0483 | 3.0486 | -0.0003287 | -0.0067067 |  | 3.0487 | 6.7959e-05 | 0.0013866
624 | 0.623 | 0.62318 | 0.62316 | 3.0531 | 3.0535 | -0.0004036 | -0.008235 |  | 3.0535 | -1.0338e-05 | -0.00021092
625 | 0.624 | 0.62417 | 0.62415 | 3.0579 | 3.0583 | -0.0003752 | -0.0076555 |  | 3.0583 | 1.4652e-05 | 0.00029896
626 | 0.625 | 0.62516 | 0.62514 | 3.0628 | 3.0632 | -0.0004105 | -0.0083758 |  | 3.0632 | -2.4058e-05 | -0.00049087
627 | 0.626 | 0.62616 | 0.62615 | 3.0678 | 3.0681 | -0.0003548 | -0.0072393 |  | 3.0682 | 2.8133e-05 | 0.00057403
628 | 0.627 | 0.62717 | 0.62715 | 3.0727 | 3.073 | -0.0003797 | -0.0077473 |  | 3.073 | -1.9785e-07 | -4.0369e-06
629 | 0.628 | 0.62817 | 0.62816 | 3.0776 | 3.078 | -0.0003691 | -0.007531 |  | 3.078 | 6.9287e-06 | 0.00014137
630 | 0.629 | 0.62917 | 0.62915 | 3.0825 | 3.0828 | -0.0003454 | -0.0070475 |  | 3.0828 | 2.7211e-05 | 0.00055522
631 | 0.63 | 0.63016 | 0.63015 | 3.0873 | 3.0877 | -0.0004101 | -0.0083676 |  | 3.0877 | -4.0899e-05 | -0.00083449
632 | 0.631 | 0.63116 | 0.63114 | 3.0923 | 3.0926 | -0.0003258 | -0.0066476 |  | 3.0926 | 3.9921e-05 | 0.00081454
633 | 0.632 | 0.63217 | 0.63215 | 3.0972 | 3.0975 | -0.0003199 | -0.0065272 |  | 3.0976 | 4.234e-05 | 0.0008639
634 | 0.633 | 0.63317 | 0.63316 | 3.1021 | 3.1025 | -0.0003395 | -0.0069271 |  | 3.1025 | 1.9295e-05 | 0.00039369
635 | 0.634 | 0.63416 | 0.63415 | 3.1069 | 3.1073 | -0.0003803 | -0.0077596 |  | 3.1073 | -2.4894e-05 | -0.00050794
636 | 0.635 | 0.63516 | 0.63514 | 3.1118 | 3.1122 | -0.000366 | -0.0074678 |  | 3.1122 | -1.4026e-05 | -0.00028617
637 | 0.636 | 0.63616 | 0.63615 | 3.1168 | 3.1171 | -0.0003703 | -0.0075555 |  | 3.1171 | -2.1792e-05 | -0.00044464
638 | 0.637 | 0.63716 | 0.63714 | 3.1216 | 3.122 | -0.0004311 | -0.0087961 |  | 3.1219 | -8.5967e-05 | -0.0017541
639 | 0.638 | 0.63815 | 0.63813 | 3.1265 | 3.1268 | -0.0003419 | -0.0069761 |  | 3.1268 | -2.4754e-07 | -5.0507e-06
640 | 0.639 | 0.63915 | 0.63913 | 3.1314 | 3.1317 | -0.0003472 | -0.0070842 |  | 3.1317 | -8.9788e-06 | -0.0001832
641 | 0.64 | 0.64015 | 0.64013 | 3.1363 | 3.1366 | -0.000317 | -0.006468 |  | 3.1367 | 1.7748e-05 | 0.00036212
642 | 0.641 | 0.64115 | 0.64113 | 3.1412 | 3.1416 | -0.0003166 | -0.0064598 |  | 3.1416 | 1.4688e-05 | 0.0002997
643 | 0.642 | 0.64216 | 0.64214 | 3.1462 | 3.1465 | -0.0003162 | -0.0064517 |  | 3.1465 | 1.1629e-05 | 0.00023727
644 | 0.643 | 0.64314 | 0.64312 | 3.151 | 3.1513 | -0.0002829 | -0.0057722 |  | 3.1513 | 4.1519e-05 | 0.00084714
645 | 0.644 | 0.64415 | 0.64414 | 3.1559 | 3.1563 | -0.0003515 | -0.0071719 |  | 3.1562 | -3.0527e-05 | -0.00062286
646 | 0.645 | 0.64515 | 0.64513 | 3.1608 | 3.1612 | -0.0003117 | -0.0063599 |  | 3.1612 | 5.8069e-06 | 0.00011848
647 | 0.646 | 0.64615 | 0.64614 | 3.1657 | 3.1661 | -0.0003862 | -0.00788 |  | 3.166 | -7.2103e-05 | -0.0014712
648 | 0.647 | 0.64715 | 0.64713 | 3.1706 | 3.1709 | -0.0003468 | -0.007076 |  | 3.1709 | -3.6156e-05 | -0.00073772
649 | 0.648 | 0.64815 | 0.64812 | 3.1754 | 3.1758 | -0.0003431 | -0.0070006 |  | 3.1757 | -3.5859e-05 | -0.00073166
650 | 0.649 | 0.64914 | 0.64912 | 3.1804 | 3.1807 | -0.0003176 | -0.0064803 |  | 3.1807 | -1.3839e-05 | -0.00028238
651 | 0.65 | 0.65014 | 0.65012 | 3.1853 | 3.1856 | -0.0002982 | -0.0060844 |  | 3.1856 | 2.1223e-06 | 4.3302e-05
652 | 0.651 | 0.65115 | 0.65113 | 3.1902 | 3.1905 | -0.0003719 | -0.0075882 |  | 3.1905 | -7.5016e-05 | -0.0015306
653 | 0.652 | 0.65214 | 0.65211 | 3.195 | 3.1953 | -0.000329 | -0.0067129 |  | 3.1953 | -3.5519e-05 | -0.00072473
654 | 0.653 | 0.65314 | 0.65311 | 3.1999 | 3.2003 | -0.0003237 | -0.0066047 |  | 3.2002 | -3.3679e-05 | -0.00068717
655 | 0.654 | 0.65414 | 0.65412 | 3.2048 | 3.2052 | -0.0003382 | -0.0069006 |  | 3.2051 | -5.1631e-05 | -0.0010535
656 | 0.655 | 0.65514 | 0.65512 | 3.2097 | 3.2101 | -0.0003631 | -0.0074086 |  | 3.21 | -7.9962e-05 | -0.0016315
657 | 0.656 | 0.65615 | 0.65613 | 3.2147 | 3.215 | -0.0003474 | -0.0070883 |  | 3.2149 | -6.7743e-05 | -0.0013822
658 | 0.657 | 0.65713 | 0.65711 | 3.2195 | 3.2198 | -0.0002943 | -0.0060048 |  | 3.2198 | -1.806e-05 | -0.00036849
659 | 0.658 | 0.65813 | 0.65811 | 3.2244 | 3.2247 | -0.0002843 | -0.0058008 |  | 3.2247 | -1.1512e-05 | -0.0002349
660 | 0.659 | 0.65914 | 0.65911 | 3.2293 | 3.2296 | -0.0002843 | -0.0058008 |  | 3.2296 | -1.4958e-05 | -0.0003052
661 | 0.66 | 0.66014 | 0.66011 | 3.2343 | 3.2346 | -0.0002486 | -0.0050724 |  | 3.2346 | 1.7248e-05 | 0.00035192
662 | 0.661 | 0.66115 | 0.66112 | 3.2392 | 3.2395 | -0.0002629 | -0.0053642 |  | 3.2395 | -5.118e-07 | -1.0443e-05
663 | 0.662 | 0.66214 | 0.66211 | 3.2441 | 3.2444 | -0.0002786 | -0.0056845 |  | 3.2443 | -1.9622e-05 | -0.00040036
664 | 0.663 | 0.66314 | 0.66312 | 3.249 | 3.2493 | -0.0002531 | -0.0051642 |  | 3.2493 | 2.3975e-06 | 4.8918e-05
665 | 0.664 | 0.66414 | 0.66412 | 3.2539 | 3.2542 | -0.0002531 | -0.0051642 |  | 3.2542 | -1.0479e-06 | -2.138e-05
666 | 0.665 | 0.66514 | 0.66514 | 3.2589 | 3.2592 | -0.0002764 | -0.0056396 |  | 3.2591 | -2.7835e-05 | -0.00056795
667 | 0.666 | 0.66613 | 0.66612 | 3.2637 | 3.264 | -0.0002184 | -0.0044562 |  | 3.264 | 2.6747e-05 | 0.00054575
668 | 0.667 | 0.66714 | 0.66712 | 3.2687 | 3.2689 | -0.0002176 | -0.0044399 |  | 3.2689 | 2.4074e-05 | 0.0004912
669 | 0.668 | 0.66815 | 0.66813 | 3.2736 | 3.2738 | -0.0002319 | -0.0047316 |  | 3.2738 | 6.3145e-06 | 0.00012884
670 | 0.669 | 0.66916 | 0.66914 | 3.2785 | 3.2788 | -0.0002315 | -0.0047235 |  | 3.2788 | 3.255e-06 | 6.6415e-05
671 | 0.67 | 0.67016 | 0.67014 | 3.2835 | 3.2837 | -0.0002307 | -0.0047072 |  | 3.2837 | 5.8156e-07 | 1.1866e-05
672 | 0.671 | 0.67115 | 0.67113 | 3.2883 | 3.2885 | -0.0002172 | -0.0044317 |  | 3.2885 | 1.0678e-05 | 0.00021788
673 | 0.672 | 0.67215 | 0.67213 | 3.2932 | 3.2935 | -0.0002366 | -0.0048275 |  | 3.2934 | -1.2174e-05 | -0.0002484
674 | 0.673 | 0.67316 | 0.67314 | 3.2981 | 3.2984 | -0.000246 | -0.0050193 |  | 3.2984 | -2.5033e-05 | -0.00051078
675 | 0.674 | 0.67416 | 0.67414 | 3.3031 | 3.3033 | -0.0001964 | -0.0040073 |  | 3.3033 | 2.11e-05 | 0.00043052
676 | 0.675 | 0.67516 | 0.67515 | 3.308 | 3.3082 | -0.0002054 | -0.0041909 |  | 3.3082 | 8.6267e-06 | 0.00017602
677 | 0.676 | 0.67615 | 0.67614 | 3.3128 | 3.3131 | -0.0002462 | -0.0050234 |  | 3.313 | -3.5562e-05 | -0.00072561
678 | 0.677 | 0.67716 | 0.67714 | 3.3178 | 3.318 | -0.0001813 | -0.0036992 |  | 3.318 | 2.585e-05 | 0.00052744
679 | 0.678 | 0.67817 | 0.67815 | 3.3227 | 3.3229 | -0.0002601 | -0.005307 |  | 3.3229 | -5.6381e-05 | -0.0011504
680 | 0.679 | 0.67918 | 0.67916 | 3.3276 | 3.3279 | -0.0002842 | -0.0057988 |  | 3.3278 | -8.3941e-05 | -0.0017127
681 | 0.68 | 0.68015 | 0.68014 | 3.3324 | 3.3327 | -0.0002364 | -0.0048235 |  | 3.3326 | -3.9544e-05 | -0.00080685
682 | 0.681 | 0.68116 | 0.68114 | 3.3373 | 3.3376 | -0.0002213 | -0.0045154 |  | 3.3375 | -2.7903e-05 | -0.00056933
683 | 0.682 | 0.68216 | 0.68214 | 3.3423 | 3.3425 | -0.0002111 | -0.0043072 |  | 3.3425 | -2.1163e-05 | -0.0004318
684 | 0.683 | 0.68317 | 0.68314 | 3.3472 | 3.3474 | -0.0002356 | -0.0048071 |  | 3.3474 | -4.9108e-05 | -0.001002
685 | 0.684 | 0.68417 | 0.68415 | 3.3521 | 3.3523 | -0.0002203 | -0.004495 |  | 3.3523 | -3.7275e-05 | -0.00076054
686 | 0.685 | 0.68516 | 0.68513 | 3.3569 | 3.3571 | -0.0002521 | -0.0051438 |  | 3.3571 | -7.2435e-05 | -0.001478
687 | 0.686 | 0.68616 | 0.68613 | 3.3619 | 3.362 | -0.0001768 | -0.0036074 |  | 3.362 | -6.4412e-07 | -1.3142e-05
688 | 0.687 | 0.68716 | 0.68714 | 3.3668 | 3.367 | -0.0001611 | -0.0032871 |  | 3.367 | 1.1575e-05 | 0.00023618
689 | 0.688 | 0.68817 | 0.68814 | 3.3717 | 3.3719 | -0.0001758 | -0.003587 |  | 3.3719 | -6.57e-06 | -0.00013405
690 | 0.689 | 0.68918 | 0.68915 | 3.3766 | 3.3768 | -0.0001999 | -0.0040787 |  | 3.3768 | -3.4129e-05 | -0.00069637
691 | 0.69 | 0.69017 | 0.69013 | 3.3815 | 3.3816 | -0.0001168 | -0.0023832 |  | 3.3817 | 4.5532e-05 | 0.00092903
692 | 0.691 | 0.69117 | 0.69114 | 3.3864 | 3.3866 | -0.0001656 | -0.0033789 |  | 3.3866 | -6.7201e-06 | -0.00013712
693 | 0.692 | 0.69218 | 0.69215 | 3.3914 | 3.3915 | -0.0001997 | -0.0040746 |  | 3.3915 | -4.4273e-05 | -0.00090333
694 | 0.693 | 0.69318 | 0.69316 | 3.3963 | 3.3965 | -0.0001887 | -0.0038502 |  | 3.3965 | -3.676e-05 | -0.00075005
695 | 0.694 | 0.69417 | 0.69415 | 3.4011 | 3.4013 | -0.0001805 | -0.0036829 |  | 3.4013 | -3.1949e-05 | -0.00065188
696 | 0.695 | 0.69517 | 0.69514 | 3.406 | 3.4062 | -0.0001756 | -0.0035829 |  | 3.4062 | -3.0495e-05 | -0.0006222
697 | 0.696 | 0.69618 | 0.69615 | 3.411 | 3.4111 | -0.0001605 | -0.0032748 |  | 3.4111 | -1.8854e-05 | -0.00038469
698 | 0.697 | 0.69718 | 0.69715 | 3.4159 | 3.4161 | -0.0001746 | -0.0035625 |  | 3.416 | -3.642e-05 | -0.00074311
699 | 0.698 | 0.69819 | 0.69817 | 3.4209 | 3.421 | -0.0001334 | -0.0027219 |  | 3.421 | 1.264e-06 | 2.579e-05
700 | 0.699 | 0.69918 | 0.69916 | 3.4257 | 3.4259 | -0.0001144 | -0.0023342 |  | 3.4259 | 1.684e-05 | 0.00034359
701 | 0.7 | 0.70018 | 0.70015 | 3.4306 | 3.4308 | -0.0001446 | -0.0029504 |  | 3.4307 | -1.6778e-05 | -0.00034233
702 | 0.701 | 0.70118 | 0.70116 | 3.4355 | 3.4357 | -0.0001344 | -0.0027423 |  | 3.4357 | -1.0037e-05 | -0.00020479
703 | 0.702 | 0.70218 | 0.70217 | 3.4405 | 3.4406 | -0.0001479 | -0.0030177 |  | 3.4406 | -2.7024e-05 | -0.0005514
704 | 0.703 | 0.70318 | 0.70315 | 3.4453 | 3.4454 | -0.0001799 | -0.0036706 |  | 3.4454 | -6.2378e-05 | -0.0012728
705 | 0.704 | 0.70418 | 0.70415 | 3.4502 | 3.4504 | -0.0001546 | -0.0031544 |  | 3.4503 | -4.0552e-05 | -0.00082741
706 | 0.705 | 0.70518 | 0.70516 | 3.4551 | 3.4553 | -0.0001591 | -0.0032462 |  | 3.4552 | -4.8511e-05 | -0.00098982
707 | 0.706 | 0.70619 | 0.70616 | 3.4601 | 3.4602 | -0.0001236 | -0.0025219 |  | 3.4602 | -1.6499e-05 | -0.00033664
708 | 0.707 | 0.70719 | 0.70717 | 3.465 | 3.4651 | -0.0001028 | -0.0020975 |  | 3.4651 | 8.1358e-07 | 1.66e-05
709 | 0.708 | 0.70818 | 0.70815 | 3.4698 | 3.47 | -0.0001246 | -0.0025423 |  | 3.4699 | -2.4354e-05 | -0.00049692
710 | 0.709 | 0.70918 | 0.70916 | 3.4748 | 3.4749 | -0.0001338 | -0.00273 |  | 3.4749 | -3.7021e-05 | -0.00075537
711 | 0.71 | 0.71019 | 0.71017 | 3.4797 | 3.4798 | -9.3e-05 | -0.0018976 |  | 3.4798 | 2.7751e-07 | 5.6623e-06
712 | 0.711 | 0.71119 | 0.71117 | 3.4847 | 3.4847 | -5.34e-05 | -0.0010896 |  | 3.4847 | 3.6418e-05 | 0.00074307
713 | 0.712 | 0.7122 | 0.71218 | 3.4896 | 3.4897 | -6.73e-05 | -0.0013732 |  | 3.4897 | 1.9045e-05 | 0.00038858
714 | 0.713 | 0.71318 | 0.71317 | 3.4945 | 3.4945 | -7.81e-05 | -0.0015935 |  | 3.4945 | 4.8344e-06 | 9.8641e-05
715 | 0.714 | 0.71419 | 0.71418 | 3.4994 | 3.4995 | -0.0001171 | -0.0023893 |  | 3.4994 | -3.7618e-05 | -0.00076755
716 | 0.715 | 0.7152 | 0.71518 | 3.5043 | 3.5044 | -0.0001069 | -0.0021812 |  | 3.5044 | -3.0877e-05 | -0.00063002
717 | 0.716 | 0.7162 | 0.71619 | 3.5092 | 3.5093 | -8.12e-05 | -0.0016568 |  | 3.5093 | -8.6649e-06 | -0.0001768
718 | 0.717 | 0.7172 | 0.71718 | 3.5141 | 3.5142 | -0.0001416 | -0.0028892 |  | 3.5141 | -7.2454e-05 | -0.0014783
719 | 0.718 | 0.71819 | 0.71819 | 3.519 | 3.5191 | -0.000161 | -0.003285 |  | 3.519 | -9.5306e-05 | -0.0019446
720 | 0.719 | 0.7192 | 0.71919 | 3.5239 | 3.524 | -0.0001263 | -0.002577 |  | 3.524 | -6.4066e-05 | -0.0013072
721 | 0.72 | 0.72021 | 0.7202 | 3.5288 | 3.529 | -0.0001153 | -0.0023526 |  | 3.5289 | -5.6553e-05 | -0.0011539
722 | 0.721 | 0.72121 | 0.72121 | 3.5338 | 3.5339 | -0.0001492 | -0.0030442 |  | 3.5338 | -9.3913e-05 | -0.0019162
723 | 0.722 | 0.72221 | 0.72219 | 3.5386 | 3.5388 | -0.0001406 | -0.0028688 |  | 3.5387 | -8.8716e-05 | -0.0018101
724 | 0.723 | 0.72321 | 0.72318 | 3.5436 | 3.5436 | -5.65e-05 | -0.0011528 |  | 3.5436 | -8.0895e-06 | -0.00016506
725 | 0.724 | 0.72421 | 0.72419 | 3.5484 | 3.5485 | -8.1e-05 | -0.0016527 |  | 3.5485 | -3.6035e-05 | -0.00073525
726 | 0.725 | 0.72521 | 0.7252 | 3.5534 | 3.5535 | -9.47e-05 | -0.0019322 |  | 3.5534 | -5.3215e-05 | -0.0010858
727 | 0.726 | 0.7262 | 0.72619 | 3.5583 | 3.5584 | -6e-07 | -1.2242e-05 |  | 3.5584 | 3.7404e-05 | 0.00076319
728 | 0.727 | 0.7272 | 0.7272 | 3.5633 | 3.5633 | -3e-05 | -0.00061211 |  | 3.5633 | 4.5588e-06 | 9.3017e-05
729 | 0.728 | 0.7282 | 0.7282 | 3.5681 | 3.5682 | -3.51e-05 | -0.00071617 |  | 3.5682 | -3.9795e-06 | -8.1197e-05
730 | 0.729 | 0.72921 | 0.72921 | 3.5731 | 3.5731 | -5.9e-05 | -0.0012038 |  | 3.5731 | -3.1346e-05 | -0.00063958
731 | 0.73 | 0.73021 | 0.73021 | 3.578 | 3.578 | -7.86e-05 | -0.0016037 |  | 3.578 | -5.4391e-05 | -0.0011098
732 | 0.731 | 0.7312 | 0.73119 | 3.5828 | 3.5828 | -1.63e-05 | -0.00033258 |  | 3.5828 | 4.5126e-06 | 9.2073e-05
733 | 0.732 | 0.73219 | 0.73219 | 3.5877 | 3.5877 | -3.08e-05 | -0.00062844 |  | 3.5877 | -1.344e-05 | -0.00027422
734 | 0.733 | 0.73318 | 0.7332 | 3.5926 | 3.5927 | -3.51e-05 | -0.00071617 |  | 3.5927 | -2.1206e-05 | -0.00043269
735 | 0.734 | 0.7342 | 0.73419 | 3.5975 | 3.5975 | -6.1e-06 | -0.00012446 |  | 3.5975 | 4.3624e-06 | 8.901e-05
736 | 0.735 | 0.73521 | 0.73519 | 3.6024 | 3.6024 | 3.7e-06 | 7.5494e-05 |  | 3.6024 | 1.0717e-05 | 0.00021867
737 | 0.736 | 0.73619 | 0.73619 | 3.6073 | 3.6073 | -4.63e-05 | -0.0009447 |  | 3.6073 | -4.2693e-05 | -0.0008711
738 | 0.737 | 0.73719 | 0.73719 | 3.6122 | 3.6122 | -4.57e-05 | -0.00093245 |  | 3.6122 | -4.556e-05 | -0.00092959
739 | 0.738 | 0.73819 | 0.73818 | 3.6171 | 3.6171 | 2.33e-05 | 0.00047541 |  | 3.6171 | 1.9981e-05 | 0.00040769
740 | 0.739 | 0.73921 | 0.7392 | 3.622 | 3.6221 | -3.04e-05 | -0.00062028 |  | 3.622 | -3.7171e-05 | -0.00075844
741 | 0.74 | 0.74021 | 0.7402 | 3.6269 | 3.627 | -3e-05 | -0.00061211 |  | 3.6269 | -4.0231e-05 | -0.00082086
742 | 0.741 | 0.74118 | 0.74117 | 3.6318 | 3.6317 | 4.21e-05 | 0.000859 |  | 3.6318 | 2.8473e-05 | 0.00058096
743 | 0.742 | 0.74219 | 0.74218 | 3.6367 | 3.6367 | 1.82e-05 | 0.00037135 |  | 3.6367 | 1.1066e-06 | 2.2579e-05
744 | 0.743 | 0.74319 | 0.74319 | 3.6416 | 3.6416 | -2.14e-05 | -0.00043664 |  | 3.6416 | -4.1925e-05 | -0.00085542
745 | 0.744 | 0.7442 | 0.74418 | 3.6465 | 3.6465 | -2.16e-05 | -0.00044072 |  | 3.6465 | -4.5563e-05 | -0.00092966
746 | 0.745 | 0.74517 | 0.74517 | 3.6513 | 3.6513 | 1.9e-06 | 3.8767e-05 |  | 3.6513 | -2.5473e-05 | -0.00051975
747 | 0.746 | 0.74617 | 0.74617 | 3.6563 | 3.6562 | 6.17e-05 | 0.0012589 |  | 3.6562 | 3.0846e-05 | 0.00062938
748 | 0.747 | 0.7472 | 0.74717 | 3.661 | 3.6611 | -0.0001528 | -0.0031177 |  | 3.661 | -0.00018697 | -0.0038148
749 | 0.748 | 0.74819 | 0.74818 | 3.6661 | 3.6661 | 2.9e-06 | 5.9171e-05 |  | 3.666 | -3.4844e-05 | -0.00071096
750 | 0.749 | 0.74919 | 0.74918 | 3.6711 | 3.671 | 5.82e-05 | 0.0011875 |  | 3.671 | 1.6961e-05 | 0.00034607
751 | 0.75 | 0.75017 | 0.75016 | 3.6759 | 3.6758 | 4.64e-05 | 0.00094674 |  | 3.6758 | 1.786e-06 | 3.644e-05
752 | 0.751 | 0.75117 | 0.75117 | 3.6808 | 3.6808 | 4.74e-05 | 0.00096714 |  | 3.6808 | -6.9455e-07 | -1.4172e-05
753 | 0.752 | 0.75218 | 0.75218 | 3.6857 | 3.6857 | 3.84e-05 | 0.00078351 |  | 3.6857 | -1.3168e-05 | -0.00026868
754 | 0.753 | 0.75318 | 0.75319 | 3.6906 | 3.6906 | 9e-06 | 0.00018363 |  | 3.6906 | -4.6013e-05 | -0.00093885
755 | 0.754 | 0.75419 | 0.75418 | 3.6955 | 3.6955 | -6.5e-06 | -0.00013262 |  | 3.6954 | -6.4931e-05 | -0.0013248
756 | 0.755 | 0.75516 | 0.75517 | 3.7003 | 3.7003 | 1.7e-06 | 3.4686e-05 |  | 3.7003 | -6.012e-05 | -0.0012267
757 | 0.756 | 0.75618 | 0.75616 | 3.7052 | 3.7052 | 2.15e-05 | 0.00043868 |  | 3.7052 | -4.3772e-05 | -0.00089312
758 | 0.757 | 0.75717 | 0.75716 | 3.7102 | 3.7101 | 8.6e-05 | 0.0017547 |  | 3.7101 | 1.7254e-05 | 0.00035206
759 | 0.758 | 0.75818 | 0.75817 | 3.7151 | 3.715 | 1.72e-05 | 0.00035095 |  | 3.715 | -5.4984e-05 | -0.0011219
760 | 0.759 | 0.75917 | 0.75916 | 3.72 | 3.7199 | 0.0001005 | 0.0020506 |  | 3.7199 | 2.4871e-05 | 0.00050746
761 | 0.76 | 0.76017 | 0.76016 | 3.7248 | 3.7248 | 5.62e-05 | 0.0011467 |  | 3.7248 | -2.2868e-05 | -0.00046659
762 | 0.761 | 0.76117 | 0.76116 | 3.7297 | 3.7297 | 6.09e-05 | 0.0012426 |  | 3.7297 | -2.1606e-05 | -0.00044084
763 | 0.762 | 0.76217 | 0.76216 | 3.7346 | 3.7346 | 6.07e-05 | 0.0012385 |  | 3.7345 | -2.5244e-05 | -0.00051508
764 | 0.763 | 0.76317 | 0.76316 | 3.7396 | 3.7395 | 0.0001011 | 0.0020628 |  | 3.7395 | 1.1668e-05 | 0.00023808
765 | 0.764 | 0.76416 | 0.76415 | 3.7444 | 3.7443 | 9.48e-05 | 0.0019343 |  | 3.7443 | 1.9721e-06 | 4.0238e-05
766 | 0.765 | 0.76516 | 0.76514 | 3.7493 | 3.7492 | 0.0001144 | 0.0023342 |  | 3.7492 | 1.8127e-05 | 0.00036985
767 | 0.766 | 0.76616 | 0.76616 | 3.7542 | 3.7542 | 8.05e-05 | 0.0016425 |  | 3.7541 | -1.9233e-05 | -0.00039242
768 | 0.767 | 0.76716 | 0.76715 | 3.7591 | 3.7591 | 7.54e-05 | 0.0015384 |  | 3.759 | -2.7771e-05 | -0.00056663
769 | 0.768 | 0.76816 | 0.76816 | 3.7641 | 3.764 | 7.58e-05 | 0.0015466 |  | 3.7639 | -3.083e-05 | -0.00062906
770 | 0.769 | 0.76915 | 0.76914 | 3.7689 | 3.7688 | 5.93e-05 | 0.0012099 |  | 3.7687 | -5.0713e-05 | -0.0010347
771 | 0.77 | 0.77016 | 0.77014 | 3.7738 | 3.7737 | 6.42e-05 | 0.0013099 |  | 3.7736 | -4.9258e-05 | -0.001005
772 | 0.771 | 0.77116 | 0.77114 | 3.7786 | 3.7786 | 4.93e-05 | 0.0010059 |  | 3.7785 | -6.7596e-05 | -0.0013792
773 | 0.772 | 0.77216 | 0.77215 | 3.7836 | 3.7835 | 6.5e-05 | 0.0013262 |  | 3.7835 | -5.5377e-05 | -0.0011299
774 | 0.773 | 0.77314 | 0.77312 | 3.7884 | 3.7883 | 0.0001275 | 0.0026015 |  | 3.7883 | 3.7201e-06 | 7.5905e-05
775 | 0.774 | 0.77414 | 0.77413 | 3.7934 | 3.7932 | 0.0001081 | 0.0022057 |  | 3.7932 | -1.9132e-05 | -0.00039037
776 | 0.775 | 0.77515 | 0.77513 | 3.7983 | 3.7982 | 0.0001183 | 0.0024138 |  | 3.7981 | -1.2392e-05 | -0.00025284
777 | 0.776 | 0.77615 | 0.77613 | 3.8032 | 3.803 | 0.0001132 | 0.0023097 |  | 3.803 | -2.093e-05 | -0.00042705
778 | 0.777 | 0.77715 | 0.77714 | 3.8082 | 3.808 | 0.0001789 | 0.0036502 |  | 3.808 | 4.1254e-05 | 0.00084175
779 | 0.778 | 0.77813 | 0.77812 | 3.813 | 3.8128 | 0.0001622 | 0.0033095 |  | 3.8128 | 2.1179e-05 | 0.00043214
780 | 0.779 | 0.77913 | 0.77913 | 3.8179 | 3.8177 | 0.000133 | 0.0027137 |  | 3.8177 | -1.1473e-05 | -0.00023409
781 | 0.78 | 0.78014 | 0.78014 | 3.8228 | 3.8227 | 0.0001042 | 0.0021261 |  | 3.8227 | -4.374e-05 | -0.00089245
782 | 0.781 | 0.78116 | 0.78114 | 3.8277 | 3.8276 | 0.0001436 | 0.00293 |  | 3.8276 | -7.7919e-06 | -0.00015899
783 | 0.782 | 0.78216 | 0.78215 | 3.8326 | 3.8325 | 9.99e-05 | 0.0020383 |  | 3.8325 | -5.4951e-05 | -0.0011212
784 | 0.783 | 0.78313 | 0.78312 | 3.8375 | 3.8373 | 0.0001522 | 0.0031055 |  | 3.8373 | -6.0404e-06 | -0.00012325
785 | 0.784 | 0.78414 | 0.78413 | 3.8424 | 3.8422 | 0.0001381 | 0.0028178 |  | 3.8422 | -2.3607e-05 | -0.00048167
786 | 0.785 | 0.78515 | 0.78514 | 3.8473 | 3.8472 | 9.38e-05 | 0.0019139 |  | 3.8471 | -7.1345e-05 | -0.0014557
787 | 0.786 | 0.78613 | 0.78613 | 3.8522 | 3.852 | 0.0001881 | 0.003838 |  | 3.8521 | 1.9467e-05 | 0.00039721
788 | 0.787 | 0.78713 | 0.78713 | 3.8571 | 3.8569 | 0.0001426 | 0.0029096 |  | 3.8569 | -2.9429e-05 | -0.00060046
789 | 0.788 | 0.78813 | 0.78812 | 3.8619 | 3.8618 | 0.0001418 | 0.0028933 |  | 3.8617 | -3.3646e-05 | -0.00068651
790 | 0.789 | 0.78913 | 0.78913 | 3.8668 | 3.8667 | 0.0001128 | 0.0023016 |  | 3.8667 | -6.6106e-05 | -0.0013488
791 | 0.79 | 0.79013 | 0.79012 | 3.8718 | 3.8716 | 0.0001671 | 0.0034095 |  | 3.8716 | -1.5265e-05 | -0.00031146
792 | 0.791 | 0.79114 | 0.79113 | 3.8767 | 3.8765 | 0.0001179 | 0.0024056 |  | 3.8765 | -6.7903e-05 | -0.0013855
793 | 0.792 | 0.79212 | 0.79211 | 3.8815 | 3.8813 | 0.0001559 | 0.003181 |  | 3.8813 | -3.3306e-05 | -0.00067958
794 | 0.793 | 0.79312 | 0.79312 | 3.8864 | 3.8863 | 0.0001669 | 0.0034054 |  | 3.8863 | -2.5794e-05 | -0.0005263
795 | 0.794 | 0.79412 | 0.79412 | 3.8914 | 3.8912 | 0.0001524 | 0.0031095 |  | 3.8912 | -4.3746e-05 | -0.00089259
796 | 0.795 | 0.79513 | 0.79513 | 3.8963 | 3.8961 | 0.0001626 | 0.0033177 |  | 3.8961 | -3.7006e-05 | -0.00075506
797 | 0.796 | 0.79614 | 0.79613 | 3.9013 | 3.9011 | 0.0001934 | 0.0039461 |  | 3.901 | -9.7004e-06 | -0.00019792
798 | 0.797 | 0.79713 | 0.79712 | 3.9061 | 3.9059 | 0.000212 | 0.0043256 |  | 3.9059 | 5.4894e-06 | 0.00011201
799 | 0.798 | 0.79813 | 0.79813 | 3.911 | 3.9108 | 0.000213 | 0.004346 |  | 3.9108 | 3.0089e-06 | 6.1393e-05
800 | 0.799 | 0.79914 | 0.79913 | 3.9159 | 3.9157 | 0.000183 | 0.0037339 |  | 3.9157 | -3.0415e-05 | -0.00062059
801 | 0.8 | 0.80015 | 0.80012 | 3.9208 | 3.9206 | 0.0002024 | 0.0041297 |  | 3.9206 | -1.4454e-05 | -0.00029491
802 | 0.801 | 0.80112 | 0.80112 | 3.9256 | 3.9255 | 0.0001667 | 0.0034013 |  | 3.9254 | -5.355e-05 | -0.0010926
803 | 0.802 | 0.80215 | 0.80212 | 3.9305 | 3.9304 | 0.0001567 | 0.0031973 |  | 3.9303 | -6.6988e-05 | -0.0013668
804 | 0.803 | 0.80314 | 0.80312 | 3.9355 | 3.9353 | 0.0001969 | 0.0040175 |  | 3.9353 | -3.0269e-05 | -0.0006176
805 | 0.804 | 0.80414 | 0.80413 | 3.9405 | 3.9403 | 0.0002034 | 0.0041501 |  | 3.9402 | -2.727e-05 | -0.00055642
806 | 0.805 | 0.80515 | 0.80514 | 3.9454 | 3.9452 | 0.0001593 | 0.0032503 |  | 3.9451 | -7.4816e-05 | -0.0015265
807 | 0.806 | 0.80614 | 0.80612 | 3.9502 | 3.95 | 0.0001773 | 0.0036176 |  | 3.9499 | -6.0205e-05 | -0.0012284
808 | 0.807 | 0.80715 | 0.80712 | 3.9551 | 3.9549 | 0.0002171 | 0.0044297 |  | 3.9549 | -2.3871e-05 | -0.00048706
809 | 0.808 | 0.80815 | 0.80813 | 3.9601 | 3.9598 | 0.0002328 | 0.00475 |  | 3.9598 | -1.1652e-05 | -0.00023774
810 | 0.809 | 0.80915 | 0.80914 | 3.9649 | 3.9648 | 0.0001738 | 0.0035462 |  | 3.9647 | -7.409e-05 | -0.0015117
811 | 0.81 | 0.81014 | 0.81013 | 3.9699 | 3.9696 | 0.0002479 | 0.0050581 |  | 3.9696 | -3.4564e-06 | -7.0525e-05
812 | 0.811 | 0.81115 | 0.81113 | 3.9748 | 3.9745 | 0.0002328 | 0.00475 |  | 3.9745 | -2.1988e-05 | -0.00044863
813 | 0.812 | 0.81214 | 0.81214 | 3.9797 | 3.9795 | 0.0002291 | 0.0046745 |  | 3.9795 | -2.9175e-05 | -0.00059529
814 | 0.813 | 0.81314 | 0.81314 | 3.9847 | 3.9844 | 0.0002838 | 0.0057906 |  | 3.9844 | 2.2051e-05 | 0.00044993
815 | 0.814 | 0.81416 | 0.81415 | 3.9896 | 3.9893 | 0.0002399 | 0.0048949 |  | 3.9893 | -2.5301e-05 | -0.00051624
816 | 0.815 | 0.81515 | 0.81514 | 3.9944 | 3.9942 | 0.0002387 | 0.0048704 |  | 3.9941 | -2.9904e-05 | -0.00061016
817 | 0.816 | 0.81614 | 0.81613 | 3.9993 | 3.999 | 0.0002381 | 0.0048581 |  | 3.999 | -3.3929e-05 | -0.00069227
818 | 0.817 | 0.81717 | 0.81713 | 4.0042 | 4.0039 | 0.0002881 | 0.0058783 |  | 4.004 | 1.2591e-05 | 0.0002569
819 | 0.818 | 0.81815 | 0.81814 | 4.0092 | 4.0089 | 0.0002744 | 0.0055988 |  | 4.0089 | -4.5896e-06 | -9.3645e-05
820 | 0.819 | 0.81917 | 0.81915 | 4.0141 | 4.0139 | 0.0002605 | 0.0053152 |  | 4.0138 | -2.1963e-05 | -0.00044813
821 | 0.82 | 0.82016 | 0.82013 | 4.019 | 4.0187 | 0.0003183 | 0.0064945 |  | 4.0187 | 3.2427e-05 | 0.00066163
822 | 0.821 | 0.82115 | 0.82115 | 4.0239 | 4.0236 | 0.0002846 | 0.0058069 |  | 4.0236 | -4.7397e-06 | -9.6709e-05
823 | 0.822 | 0.82217 | 0.82215 | 4.0288 | 4.0285 | 0.0002701 | 0.0055111 |  | 4.0285 | -2.2692e-05 | -0.00046301
824 | 0.823 | 0.82317 | 0.82316 | 4.0338 | 4.0335 | 0.0002809 | 0.0057314 |  | 4.0335 | -1.5373e-05 | -0.00031366
825 | 0.824 | 0.82418 | 0.82415 | 4.0386 | 4.0383 | 0.0002901 | 0.0059191 |  | 4.0383 | -9.5969e-06 | -0.00019581
826 | 0.825 | 0.82515 | 0.82514 | 4.0435 | 4.0432 | 0.0003093 | 0.0063109 |  | 4.0432 | 6.1718e-06 | 0.00012593
827 | 0.826 | 0.82616 | 0.82615 | 4.0485 | 4.0481 | 0.0003201 | 0.0065313 |  | 4.0482 | 1.3491e-05 | 0.00027527
828 | 0.827 | 0.82717 | 0.82716 | 4.0534 | 4.0531 | 0.0002807 | 0.0057274 |  | 4.053 | -2.9347e-05 | -0.00059879
829 | 0.828 | 0.82817 | 0.82816 | 4.0583 | 4.058 | 0.0003209 | 0.0065476 |  | 4.058 | 7.3725e-06 | 0.00015043
830 | 0.829 | 0.82915 | 0.82915 | 4.0631 | 4.0628 | 0.0003246 | 0.0066231 |  | 4.0628 | 7.6693e-06 | 0.00015648
831 | 0.83 | 0.83017 | 0.83016 | 4.0681 | 4.0678 | 0.0003007 | 0.0061354 |  | 4.0677 | -1.9697e-05 | -0.0004019
832 | 0.831 | 0.83117 | 0.83115 | 4.073 | 4.0726 | 0.0003352 | 0.0068394 |  | 4.0727 | 1.135e-05 | 0.00023159
833 | 0.832 | 0.83217 | 0.83216 | 4.0779 | 4.0776 | 0.000326 | 0.0066516 |  | 4.0776 | -1.316e-06 | -2.6851e-05
834 | 0.833 | 0.83318 | 0.83316 | 4.0828 | 4.0825 | 0.0003458 | 0.0070556 |  | 4.0825 | 1.5032e-05 | 0.0003067
835 | 0.834 | 0.83417 | 0.83416 | 4.0877 | 4.0874 | 0.0003056 | 0.0062354 |  | 4.0873 | -2.8579e-05 | -0.00058311
836 | 0.835 | 0.83517 | 0.83516 | 4.0926 | 4.0923 | 0.0002862 | 0.0058396 |  | 4.0922 | -5.1431e-05 | -0.0010494
837 | 0.836 | 0.83618 | 0.83616 | 4.0975 | 4.0972 | 0.0003064 | 0.0062517 |  | 4.0972 | -3.4697e-05 | -0.00070796
838 | 0.837 | 0.83718 | 0.83716 | 4.1024 | 4.1021 | 0.0003262 | 0.0066557 |  | 4.1021 | -1.835e-05 | -0.00037441
839 | 0.838 | 0.83817 | 0.83815 | 4.1073 | 4.1069 | 0.0003846 | 0.0078473 |  | 4.107 | 3.6619e-05 | 0.00074717
840 | 0.839 | 0.83917 | 0.83917 | 4.1122 | 4.1119 | 0.0003266 | 0.0066639 |  | 4.1119 | -2.4855e-05 | -0.00050713
841 | 0.84 | 0.84017 | 0.84015 | 4.1171 | 4.1167 | 0.0003803 | 0.0077596 |  | 4.1168 | 2.5407e-05 | 0.0005184
842 | 0.841 | 0.84118 | 0.84117 | 4.122 | 4.1217 | 0.0003317 | 0.0067679 |  | 4.1217 | -2.6652e-05 | -0.00054381
843 | 0.842 | 0.84218 | 0.84217 | 4.127 | 4.1266 | 0.0003666 | 0.00748 |  | 4.1266 | 4.7812e-06 | 9.7556e-05
844 | 0.843 | 0.84317 | 0.84316 | 4.1319 | 4.1315 | 0.0003813 | 0.00778 |  | 4.1315 | 1.6036e-05 | 0.00032719
845 | 0.844 | 0.84416 | 0.84417 | 4.1368 | 4.1364 | 0.0003719 | 0.0075882 |  | 4.1364 | 3.1765e-06 | 6.4812e-05
846 | 0.845 | 0.84519 | 0.84518 | 4.1417 | 4.1414 | 0.0003429 | 0.0069965 |  | 4.1413 | -2.9283e-05 | -0.00059748
847 | 0.846 | 0.84618 | 0.84617 | 4.1467 | 4.1462 | 0.0004172 | 0.0085125 |  | 4.1463 | 4.1544e-05 | 0.00084765
848 | 0.847 | 0.8472 | 0.84719 | 4.1516 | 4.1512 | 0.0003386 | 0.0069087 |  | 4.1512 | -4.0495e-05 | -0.00082625
849 | 0.848 | 0.84818 | 0.84817 | 4.1563 | 4.156 | 0.0003366 | 0.0068679 |  | 4.156 | -4.587e-05 | -0.00093592
850 | 0.849 | 0.84918 | 0.84916 | 4.1613 | 4.1609 | 0.000396 | 0.0080799 |  | 4.1609 | 1.0064e-05 | 0.00020534
851 | 0.85 | 0.8502 | 0.85018 | 4.1662 | 4.1659 | 0.0003627 | 0.0074005 |  | 4.1658 | -2.6717e-05 | -0.00054512
852 | 0.851 | 0.85119 | 0.85118 | 4.1712 | 4.1708 | 0.000398 | 0.0081207 |  | 4.1708 | 5.1027e-06 | 0.00010412
853 | 0.852 | 0.85218 | 0.85217 | 4.176 | 4.1756 | 0.000357 | 0.0072842 |  | 4.1756 | -3.9279e-05 | -0.00080145
854 | 0.853 | 0.85318 | 0.85317 | 4.1809 | 4.1805 | 0.000397 | 0.0081003 |  | 4.1805 | -2.7528e-06 | -5.6168e-05
855 | 0.854 | 0.8542 | 0.85418 | 4.1859 | 4.1855 | 0.0003982 | 0.0081248 |  | 4.1855 | -5.0404e-06 | -0.00010284
856 | 0.855 | 0.8552 | 0.85519 | 4.1908 | 4.1905 | 0.0003694 | 0.0075372 |  | 4.1904 | -3.7307e-05 | -0.0007612
857 | 0.856 | 0.85621 | 0.85619 | 4.1957 | 4.1953 | 0.0003992 | 0.0081452 |  | 4.1953 | -1.0966e-05 | -0.00022375
858 | 0.857 | 0.85719 | 0.85718 | 4.2006 | 4.2002 | 0.0004078 | 0.0083207 |  | 4.2002 | -5.7694e-06 | -0.00011772
859 | 0.858 | 0.8582 | 0.85819 | 4.2055 | 4.2051 | 0.0004186 | 0.008541 |  | 4.2051 | 1.5501e-06 | 3.1628e-05
860 | 0.859 | 0.85921 | 0.85919 | 4.2104 | 4.21 | 0.0004188 | 0.0085451 |  | 4.21 | -1.7023e-06 | -3.4733e-05
861 | 0.86 | 0.86021 | 0.8602 | 4.2154 | 4.215 | 0.00041 | 0.0083656 |  | 4.215 | -1.3983e-05 | -0.0002853
862 | 0.861 | 0.86123 | 0.86121 | 4.2203 | 4.2199 | 0.0003859 | 0.0078738 |  | 4.2199 | -4.1542e-05 | -0.00084762
863 | 0.862 | 0.8622 | 0.86218 | 4.2251 | 4.2247 | 0.0003984 | 0.0081289 |  | 4.2247 | -3.241e-05 | -0.00066129
864 | 0.863 | 0.86319 | 0.86318 | 4.23 | 4.2296 | 0.0004235 | 0.008641 |  | 4.2296 | -1.0777e-05 | -0.00021989
865 | 0.864 | 0.8642 | 0.86419 | 4.235 | 4.2345 | 0.000419 | 0.0085492 |  | 4.2345 | -1.8736e-05 | -0.00038229
866 | 0.865 | 0.8652 | 0.8652 | 4.2399 | 4.2395 | 0.0004496 | 0.0091736 |  | 4.2395 | 8.3764e-06 | 0.00017091
867 | 0.866 | 0.86619 | 0.86618 | 4.2448 | 4.2443 | 0.0004833 | 0.0098612 |  | 4.2443 | 3.8652e-05 | 0.00078865
868 | 0.867 | 0.86719 | 0.86719 | 4.2497 | 4.2492 | 0.0004192 | 0.0085533 |  | 4.2492 | -2.8879e-05 | -0.00058925
869 | 0.868 | 0.8682 | 0.8682 | 4.2546 | 4.2542 | 0.0004345 | 0.0088655 |  | 4.2541 | -1.7046e-05 | -0.0003478
870 | 0.869 | 0.8692 | 0.8692 | 4.2595 | 4.2591 | 0.0004353 | 0.0088818 |  | 4.2591 | -1.9719e-05 | -0.00040235
871 | 0.87 | 0.8702 | 0.87021 | 4.2645 | 4.264 | 0.0004708 | 0.0096061 |  | 4.264 | 1.2293e-05 | 0.00025083
872 | 0.871 | 0.87118 | 0.87118 | 4.2693 | 4.2688 | 0.0004784 | 0.0097612 |  | 4.2688 | 1.6525e-05 | 0.00033718
873 | 0.872 | 0.87219 | 0.87219 | 4.2742 | 4.2737 | 0.0004837 | 0.0098693 |  | 4.2737 | 1.8366e-05 | 0.00037473
874 | 0.873 | 0.8732 | 0.87319 | 4.2792 | 4.2787 | 0.0005194 | 0.010598 |  | 4.2787 | 5.0571e-05 | 0.0010318
875 | 0.874 | 0.87419 | 0.8742 | 4.284 | 4.2836 | 0.0004447 | 0.0090736 |  | 4.2835 | -2.7532e-05 | -0.00056175
876 | 0.875 | 0.8752 | 0.87519 | 4.2889 | 4.2884 | 0.0004943 | 0.010086 |  | 4.2885 | 1.8602e-05 | 0.00037955
877 | 0.876 | 0.87618 | 0.87617 | 4.2934 | 4.2933 | 0.0001974 | 0.0040277 |  | 4.293 | -0.00028147 | -0.0057431
878 | 0.877 | 0.87718 | 0.87718 | 4.2987 | 4.2982 | 0.0004929 | 0.010057 |  | 4.2982 | 1.036e-05 | 0.00021139
879 | 0.878 | 0.87818 | 0.87818 | 4.3036 | 4.3031 | 0.0005227 | 0.010665 |  | 4.3031 | 3.6701e-05 | 0.00074884
880 | 0.879 | 0.87919 | 0.87919 | 4.3085 | 4.308 | 0.0004586 | 0.0093572 |  | 4.308 | -3.083e-05 | -0.00062906
881 | 0.88 | 0.88018 | 0.88016 | 4.3133 | 4.3128 | 0.0004615 | 0.0094164 |  | 4.3128 | -3.1306e-05 | -0.00063875
882 | 0.881 | 0.88118 | 0.88116 | 4.3182 | 4.3177 | 0.0005262 | 0.010736 |  | 4.3177 | 2.9914e-05 | 0.00061036
883 | 0.882 | 0.88218 | 0.88218 | 4.3231 | 4.3227 | 0.0004825 | 0.0098448 |  | 4.3226 | -1.7245e-05 | -0.00035187
884 | 0.883 | 0.88319 | 0.88318 | 4.3281 | 4.3276 | 0.0005131 | 0.010469 |  | 4.3276 | 9.867e-06 | 0.00020132
885 | 0.884 | 0.88419 | 0.88417 | 4.333 | 4.3325 | 0.0005174 | 0.010557 |  | 4.3325 | 1.0743e-05 | 0.00021919
886 | 0.885 | 0.88517 | 0.88516 | 4.3378 | 4.3373 | 0.0005013 | 0.010228 |  | 4.3373 | -8.7534e-06 | -0.0001786
887 | 0.886 | 0.88618 | 0.88617 | 4.3427 | 4.3422 | 0.0004966 | 0.010133 |  | 4.3422 | -1.6906e-05 | -0.00034494
888 | 0.887 | 0.88718 | 0.88718 | 4.3476 | 4.3472 | 0.0004578 | 0.0093409 |  | 4.3471 | -5.9165e-05 | -0.0012072
889 | 0.888 | 0.88818 | 0.88817 | 4.3521 | 4.352 | 7.7e-05 | 0.0015711 |  | 4.3516 | -0.00044312 | -0.0090412
890 | 0.889 | 0.88918 | 0.88917 | 4.3575 | 4.3569 | 0.000517 | 0.010549 |  | 4.3569 | -6.87e-06 | -0.00014017
891 | 0.89 | 0.89016 | 0.89016 | 4.3623 | 4.3618 | 0.0005409 | 0.011036 |  | 4.3618 | 1.3606e-05 | 0.00027761
892 | 0.891 | 0.89118 | 0.89117 | 4.3672 | 4.3667 | 0.0005266 | 0.010745 |  | 4.3667 | -4.1537e-06 | -8.475e-05
893 | 0.892 | 0.89217 | 0.89216 | 4.3721 | 4.3716 | 0.0005215 | 0.010641 |  | 4.3716 | -1.2692e-05 | -0.00025896
894 | 0.893 | 0.89318 | 0.89317 | 4.377 | 4.3765 | 0.0004968 | 0.010137 |  | 4.3765 | -4.083e-05 | -0.00083309
895 | 0.894 | 0.89417 | 0.89416 | 4.3818 | 4.3814 | 0.0004805 | 0.009804 |  | 4.3813 | -6.0519e-05 | -0.0012348
896 | 0.895 | 0.89516 | 0.89516 | 4.3868 | 4.3863 | 0.0004809 | 0.0098122 |  | 4.3862 | -6.3579e-05 | -0.0012973
897 | 0.896 | 0.89616 | 0.89616 | 4.3917 | 4.3912 | 0.0005105 | 0.010416 |  | 4.3911 | -3.7431e-05 | -0.00076374
898 | 0.897 | 0.89717 | 0.89716 | 4.3966 | 4.3961 | 0.0005358 | 0.010932 |  | 4.3961 | -1.5605e-05 | -0.0003184
899 | 0.898 | 0.89817 | 0.89817 | 4.4015 | 4.401 | 0.0005066 | 0.010337 |  | 4.401 | -4.8257e-05 | -0.00098463
900 | 0.899 | 0.89915 | 0.89915 | 4.4064 | 4.4058 | 0.0005446 | 0.011112 |  | 4.4058 | -1.366e-05 | -0.00027872
901 | 0.9 | 0.90016 | 0.90015 | 4.4112 | 4.4107 | 0.0005003 | 0.010208 |  | 4.4107 | -6.1399e-05 | -0.0012528
902 | 0.901 | 0.90116 | 0.90115 | 4.4162 | 4.4157 | 0.0005354 | 0.010924 |  | 4.4156 | -2.9772e-05 | -0.00060746
903 | 0.902 | 0.90216 | 0.90216 | 4.4211 | 4.4206 | 0.0005509 | 0.01124 |  | 4.4206 | -1.7746e-05 | -0.00036208
904 | 0.903 | 0.90317 | 0.90316 | 4.426 | 4.4255 | 0.0004811 | 0.0098163 |  | 4.4254 | -9.0949e-05 | -0.0018557
905 | 0.904 | 0.90416 | 0.90414 | 4.4308 | 4.4303 | 0.0005393 | 0.011004 |  | 4.4303 | -3.6173e-05 | -0.00073807
906 | 0.905 | 0.90516 | 0.90516 | 4.4358 | 4.4353 | 0.0005405 | 0.011028 |  | 4.4352 | -3.8461e-05 | -0.00078474
907 | 0.906 | 0.90616 | 0.90615 | 4.4407 | 4.4401 | 0.0005697 | 0.011624 |  | 4.4401 | -1.2699e-05 | -0.0002591
908 | 0.907 | 0.90715 | 0.90715 | 4.4456 | 4.445 | 0.000565 | 0.011528 |  | 4.445 | -2.0851e-05 | -0.00042544
909 | 0.908 | 0.90814 | 0.90813 | 4.4504 | 4.4499 | 0.0005534 | 0.011291 |  | 4.4498 | -3.5833e-05 | -0.00073114
910 | 0.909 | 0.90914 | 0.90913 | 4.4554 | 4.4548 | 0.0006083 | 0.012412 |  | 4.4548 | 1.5586e-05 | 0.00031802
911 | 0.91 | 0.91015 | 0.91014 | 4.4603 | 4.4597 | 0.0005844 | 0.011924 |  | 4.4597 | -1.178e-05 | -0.00024036
912 | 0.911 | 0.91116 | 0.91115 | 4.4652 | 4.4646 | 0.0005799 | 0.011832 |  | 4.4646 | -1.974e-05 | -0.00040276
913 | 0.912 | 0.91215 | 0.91215 | 4.4702 | 4.4695 | 0.0006399 | 0.013056 |  | 4.4696 | 3.6773e-05 | 0.00075031
914 | 0.913 | 0.91315 | 0.91313 | 4.4749 | 4.4743 | 0.0006179 | 0.012608 |  | 4.4743 | 1.1412e-05 | 0.00023284
915 | 0.914 | 0.91414 | 0.91414 | 4.4799 | 4.4793 | 0.0005987 | 0.012216 |  | 4.4793 | -1.1248e-05 | -0.00022949
916 | 0.915 | 0.91515 | 0.91514 | 4.4848 | 4.4842 | 0.000614 | 0.012528 |  | 4.4842 | 5.8595e-07 | 1.1956e-05
917 | 0.916 | 0.91615 | 0.91615 | 4.4897 | 4.4891 | 0.0005948 | 0.012136 |  | 4.4891 | -2.2073e-05 | -0.00045038
918 | 0.917 | 0.91715 | 0.91715 | 4.4946 | 4.4941 | 0.0005354 | 0.010924 |  | 4.494 | -8.4898e-05 | -0.0017322
919 | 0.918 | 0.91814 | 0.91813 | 4.4994 | 4.4988 | 0.0005979 | 0.012199 |  | 4.4988 | -2.5801e-05 | -0.00052644
920 | 0.919 | 0.91914 | 0.91913 | 4.5043 | 4.5037 | 0.0005732 | 0.011695 |  | 4.5037 | -5.3939e-05 | -0.0011006
921 | 0.92 | 0.92015 | 0.92014 | 4.5093 | 4.5087 | 0.0005987 | 0.012216 |  | 4.5086 | -3.192e-05 | -0.00065128
922 | 0.921 | 0.92115 | 0.92113 | 4.5141 | 4.5135 | 0.0006277 | 0.012807 |  | 4.5135 | -6.351e-06 | -0.00012959
923 | 0.922 | 0.92213 | 0.92212 | 4.519 | 4.5184 | 0.0006265 | 0.012783 |  | 4.5184 | -1.0954e-05 | -0.00022351
924 | 0.923 | 0.92313 | 0.92312 | 4.5239 | 4.5233 | 0.0006371 | 0.012999 |  | 4.5233 | -3.8277e-06 | -7.8099e-05
925 | 0.924 | 0.92414 | 0.92413 | 4.5289 | 4.5282 | 0.0006626 | 0.01352 |  | 4.5282 | 1.8192e-05 | 0.00037118
926 | 0.925 | 0.92514 | 0.92513 | 4.5338 | 4.5332 | 0.0006034 | 0.012312 |  | 4.5331 | -4.4439e-05 | -0.00090674
927 | 0.926 | 0.92614 | 0.92614 | 4.5387 | 4.5381 | 0.0006185 | 0.01262 |  | 4.538 | -3.2799e-05 | -0.00066922
928 | 0.927 | 0.92713 | 0.92712 | 4.5435 | 4.5429 | 0.0005824 | 0.011883 |  | 4.5428 | -7.2281e-05 | -0.0014748
929 | 0.928 | 0.92813 | 0.92812 | 4.5484 | 4.5478 | 0.0006218 | 0.012687 |  | 4.5477 | -3.6333e-05 | -0.00074134
930 | 0.929 | 0.92914 | 0.92912 | 4.5533 | 4.5527 | 0.0006322 | 0.012899 |  | 4.5527 | -2.94e-05 | -0.00059987
931 | 0.93 | 0.93014 | 0.93013 | 4.5583 | 4.5576 | 0.0006277 | 0.012807 |  | 4.5576 | -3.7359e-05 | -0.00076227
932 | 0.931 | 0.93115 | 0.93113 | 4.5632 | 4.5626 | 0.0006034 | 0.012312 |  | 4.5625 | -6.5112e-05 | -0.0013285
933 | 0.932 | 0.93213 | 0.93212 | 4.568 | 4.5674 | 0.0006418 | 0.013095 |  | 4.5673 | -3.0129e-05 | -0.00061474
934 | 0.933 | 0.93313 | 0.93312 | 4.5729 | 4.5723 | 0.0006469 | 0.013199 |  | 4.5723 | -2.8481e-05 | -0.00058113
935 | 0.934 | 0.93414 | 0.93413 | 4.5779 | 4.5772 | 0.0006377 | 0.013012 |  | 4.5772 | -4.1148e-05 | -0.00083957
936 | 0.935 | 0.93514 | 0.93512 | 4.5827 | 4.5821 | 0.0006375 | 0.013007 |  | 4.5821 | -4.4786e-05 | -0.00091381
937 | 0.936 | 0.93614 | 0.93611 | 4.5876 | 4.5869 | 0.0006912 | 0.014103 |  | 4.587 | 5.4757e-06 | 0.00011172
938 | 0.937 | 0.93714 | 0.93712 | 4.5925 | 4.5919 | 0.000622 | 0.012691 |  | 4.5918 | -6.7149e-05 | -0.0013701
939 | 0.938 | 0.93815 | 0.93812 | 4.5974 | 4.5968 | 0.0006373 | 0.013003 |  | 4.5967 | -5.5315e-05 | -0.0011286
940 | 0.939 | 0.93914 | 0.93914 | 4.6024 | 4.6018 | 0.0006585 | 0.013436 |  | 4.6017 | -3.7617e-05 | -0.00076752
941 | 0.94 | 0.94015 | 0.94014 | 4.6073 | 4.6067 | 0.0006785 | 0.013844 |  | 4.6066 | -2.1076e-05 | -0.00043003
942 | 0.941 | 0.94115 | 0.94114 | 4.6123 | 4.6116 | 0.0006885 | 0.014048 |  | 4.6115 | -1.4528e-05 | -0.00029644
943 | 0.942 | 0.94215 | 0.94214 | 4.6171 | 4.6165 | 0.0005991 | 0.012224 |  | 4.6164 | -0.00010733 | -0.00219
944 | 0.943 | 0.94316 | 0.94315 | 4.622 | 4.6214 | 0.0006395 | 0.013048 |  | 4.6213 | -7.0419e-05 | -0.0014368
945 | 0.944 | 0.94416 | 0.94415 | 4.627 | 4.6263 | 0.0006303 | 0.012861 |  | 4.6263 | -8.3086e-05 | -0.0016953
946 | 0.945 | 0.94516 | 0.94515 | 4.6319 | 4.6313 | 0.0006754 | 0.013781 |  | 4.6312 | -4.1466e-05 | -0.00084607
947 | 0.946 | 0.94615 | 0.94614 | 4.6368 | 4.6361 | 0.000694 | 0.01416 |  | 4.6361 | -2.6276e-05 | -0.00053614
948 | 0.947 | 0.94716 | 0.94716 | 4.6417 | 4.6411 | 0.0006507 | 0.013277 |  | 4.641 | -7.305e-05 | -0.0014905
949 | 0.948 | 0.94817 | 0.94816 | 4.6467 | 4.646 | 0.0006713 | 0.013697 |  | 4.6459 | -5.593e-05 | -0.0011412
950 | 0.949 | 0.94917 | 0.94917 | 4.6516 | 4.6509 | 0.0006919 | 0.014117 |  | 4.6509 | -3.8811e-05 | -0.00079189
951 | 0.95 | 0.95016 | 0.95016 | 4.6565 | 4.6558 | 0.0007007 | 0.014297 |  | 4.6557 | -3.3421e-05 | -0.00068192
952 | 0.951 | 0.95116 | 0.95115 | 4.6614 | 4.6607 | 0.0007305 | 0.014905 |  | 4.6607 | -7.0804e-06 | -0.00014447
953 | 0.952 | 0.95217 | 0.95217 | 4.6663 | 4.6656 | 0.0006715 | 0.013701 |  | 4.6655 | -6.9519e-05 | -0.0014184
954 | 0.953 | 0.95317 | 0.95316 | 4.6712 | 4.6705 | 0.0007262 | 0.014817 |  | 4.6705 | -1.8292e-05 | -0.00037323
955 | 0.954 | 0.95417 | 0.95416 | 4.6761 | 4.6754 | 0.0007313 | 0.014921 |  | 4.6754 | -1.6645e-05 | -0.00033961
956 | 0.955 | 0.95516 | 0.95516 | 4.681 | 4.6803 | 0.0007556 | 0.015417 |  | 4.6803 | 4.2171e-06 | 8.6044e-05
957 | 0.956 | 0.95617 | 0.95616 | 4.6859 | 4.6852 | 0.0007458 | 0.015217 |  | 4.6852 | -9.0283e-06 | -0.00018421
958 | 0.957 | 0.95717 | 0.95717 | 4.6908 | 4.6901 | 0.0007019 | 0.014321 |  | 4.6901 | -5.6381e-05 | -0.0011504
959 | 0.958 | 0.95819 | 0.95816 | 4.6957 | 4.695 | 0.0007264 | 0.014821 |  | 4.695 | -3.5326e-05 | -0.00072079
960 | 0.959 | 0.95917 | 0.95915 | 4.7006 | 4.6998 | 0.0007201 | 0.014693 |  | 4.6998 | -4.5022e-05 | -0.00091862
961 | 0.96 | 0.96017 | 0.96016 | 4.7055 | 4.7048 | 0.0007556 | 0.015417 |  | 4.7048 | -1.301e-05 | -0.00026545
962 | 0.961 | 0.96118 | 0.96116 | 4.7104 | 4.7097 | 0.000756 | 0.015425 |  | 4.7097 | -1.6069e-05 | -0.00032787
963 | 0.962 | 0.96218 | 0.96216 | 4.7153 | 4.7146 | 0.0007264 | 0.014821 |  | 4.7146 | -4.9107e-05 | -0.001002
964 | 0.963 | 0.96318 | 0.96317 | 4.7203 | 4.7195 | 0.0007519 | 0.015342 |  | 4.7195 | -2.7088e-05 | -0.0005527
965 | 0.964 | 0.96417 | 0.96416 | 4.7252 | 4.7244 | 0.0007711 | 0.015733 |  | 4.7244 | -1.1319e-05 | -0.00023096
966 | 0.965 | 0.96518 | 0.96517 | 4.7301 | 4.7293 | 0.0007819 | 0.015954 |  | 4.7293 | -3.9998e-06 | -8.1611e-05
967 | 0.966 | 0.96618 | 0.96617 | 4.735 | 4.7342 | 0.000747 | 0.015242 |  | 4.7342 | -4.2324e-05 | -0.00086357
968 | 0.967 | 0.9672 | 0.96718 | 4.7399 | 4.7392 | 0.0007382 | 0.015062 |  | 4.7391 | -5.4605e-05 | -0.0011141
969 | 0.968 | 0.96819 | 0.96819 | 4.7449 | 4.7441 | 0.0007686 | 0.015682 |  | 4.7441 | -2.7685e-05 | -0.00056488
970 | 0.969 | 0.96918 | 0.96918 | 4.7497 | 4.749 | 0.0007629 | 0.015566 |  | 4.7489 | -3.6802e-05 | -0.00075091
971 | 0.97 | 0.97019 | 0.97018 | 4.7546 | 4.7539 | 0.0007531 | 0.015366 |  | 4.7538 | -5.0048e-05 | -0.0010212
972 | 0.971 | 0.9712 | 0.97118 | 4.7596 | 4.7588 | 0.0007931 | 0.016182 |  | 4.7588 | -1.3521e-05 | -0.00027588
973 | 0.972 | 0.97219 | 0.97219 | 4.7645 | 4.7637 | 0.000759 | 0.015486 |  | 4.7637 | -5.1074e-05 | -0.0010421
974 | 0.973 | 0.97318 | 0.97318 | 4.7694 | 4.7686 | 0.0007533 | 0.01537 |  | 4.7685 | -6.0191e-05 | -0.0012281
975 | 0.974 | 0.97419 | 0.97419 | 4.7743 | 4.7735 | 0.000779 | 0.015895 |  | 4.7735 | -3.7978e-05 | -0.0007749
976 | 0.975 | 0.9752 | 0.97519 | 4.7792 | 4.7784 | 0.0008088 | 0.016503 |  | 4.7784 | -1.1638e-05 | -0.00023745
977 | 0.976 | 0.9762 | 0.9762 | 4.7841 | 4.7834 | 0.0007645 | 0.015599 |  | 4.7833 | -5.9376e-05 | -0.0012115
978 | 0.977 | 0.97721 | 0.9772 | 4.7891 | 4.7883 | 0.0008202 | 0.016735 |  | 4.7883 | -7.1847e-06 | -0.00014659
979 | 0.978 | 0.9782 | 0.97819 | 4.7939 | 4.7931 | 0.0007986 | 0.016294 |  | 4.7931 | -3.216e-05 | -0.00065618
980 | 0.979 | 0.9792 | 0.97919 | 4.7988 | 4.798 | 0.0007486 | 0.015274 |  | 4.7979 | -8.557e-05 | -0.001746
981 | 0.98 | 0.9802 | 0.98018 | 4.8037 | 4.8029 | 0.0008184 | 0.016698 |  | 4.8029 | -1.9257e-05 | -0.00039293
982 | 0.981 | 0.9812 | 0.98119 | 4.8087 | 4.8079 | 0.0008194 | 0.016719 |  | 4.8078 | -2.1738e-05 | -0.00044354
983 | 0.982 | 0.98222 | 0.98221 | 4.8136 | 4.8128 | 0.0008108 | 0.016543 |  | 4.8128 | -3.3826e-05 | -0.00069017
984 | 0.983 | 0.9832 | 0.98318 | 4.8185 | 4.8176 | 0.0008735 | 0.017823 |  | 4.8176 | 2.5464e-05 | 0.00051957
985 | 0.984 | 0.9842 | 0.98419 | 4.8234 | 4.8225 | 0.0008439 | 0.017219 |  | 4.8225 | -7.574e-06 | -0.00015454
986 | 0.985 | 0.98521 | 0.98519 | 4.8284 | 4.8274 | 0.0009043 | 0.018451 |  | 4.8275 | 4.9324e-05 | 0.0010064
987 | 0.986 | 0.98621 | 0.98621 | 4.8332 | 4.8324 | 0.0008206 | 0.016743 |  | 4.8324 | -3.7807e-05 | -0.00077141
988 | 0.987 | 0.9872 | 0.98718 | 4.8381 | 4.8372 | 0.0008731 | 0.017815 |  | 4.8372 | 1.1297e-05 | 0.0002305
989 | 0.988 | 0.98821 | 0.98819 | 4.843 | 4.8421 | 0.0008692 | 0.017735 |  | 4.8421 | 3.9164e-06 | 7.991e-05
990 | 0.989 | 0.98921 | 0.9892 | 4.8479 | 4.8471 | 0.0008345 | 0.017027 |  | 4.847 | -3.4215e-05 | -0.00069811
991 | 0.99 | 0.99022 | 0.99021 | 4.8529 | 4.852 | 0.0008559 | 0.017464 |  | 4.852 | -1.6324e-05 | -0.00033306
992 | 0.991 | 0.99123 | 0.99121 | 4.8578 | 4.8569 | 0.0008308 | 0.016951 |  | 4.8569 | -4.4848e-05 | -0.00091507
993 | 0.992 | 0.99221 | 0.9922 | 4.8626 | 4.8618 | 0.0008498 | 0.017339 |  | 4.8617 | -2.9272e-05 | -0.00059726
994 | 0.993 | 0.99321 | 0.9932 | 4.8675 | 4.8667 | 0.0008551 | 0.017447 |  | 4.8667 | -2.7431e-05 | -0.00055971
995 | 0.994 | 0.99421 | 0.99421 | 4.8725 | 4.8716 | 0.0008606 | 0.01756 |  | 4.8716 | -2.5398e-05 | -0.00051821
996 | 0.995 | 0.99522 | 0.99521 | 4.8774 | 4.8765 | 0.0008763 | 0.01788 |  | 4.8765 | -1.3178e-05 | -0.00026889
997 | 0.996 | 0.99623 | 0.99622 | 4.8824 | 4.8815 | 0.0008871 | 0.0181 |  | 4.8815 | -5.8589e-06 | -0.00011954
998 | 0.997 | 0.99721 | 0.99721 | 4.8872 | 4.8864 | 0.0008265 | 0.016864 |  | 4.8863 | -6.9841e-05 | -0.001425
999 | 0.998 | 0.99822 | 0.99821 | 4.8921 | 4.8912 | 0.000871 | 0.017772 |  | 4.8912 | -2.88e-05 | -0.00058764
1000 | 0.999 | 0.99922 | 0.99921 | 4.897 | 4.8961 | 0.0009157 | 0.018684 |  | 4.8961 | 1.2433e-05 | 0.00025368
1001 | 1 | 1.0002 | 1.0002 | 4.9019 | 4.901 | 0.000911 | 0.018588 |  | 4.901 | 4.2808e-06 | 8.7344e-05